MYCÍ A DEZINFEKČNÍ AUTOMAT (2 KS)

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

| Minimální technické požadavky |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ano/ne) | Nabízená hodnota |
| 2x plně automatický mycí a dezinfekční automat dvoudveřový s čelním plněním s vyklápěcími prosklenými dvířky |  |  |
| Ovládací panel se skleněným povrchem umožňuje snadné ovládání a čištění |  |  |
| Min. TFT 3,5" grafický barevný display |  |  |
| Dodání SW pro dokumentaci procesů vč. modulu pro připojení. Kompatibilita SW a připojení ke stávajícím sterilizátorům BMT STERIVAP 669-2 |  |  |
| Nerezová mycí komora s osvětlením |  |  |
| Mycí komora, mycí ramena, předehřívací nádrže a filtry na vodu jsou vyrobeny z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 316 l (DIN 1.4404) s leštěným povrchem |  |  |
| Vybavení výkonným sušícím agregátem s HEPA 14 filtrem |  |  |
| Výkon ventilátoru sušicího zařízení až 250 m3/h |  |  |
| Kondenzátor par |  |  |
| Oběhové čerpadlo o výkonu min. 600l/min |  |  |
| Systém trojí filtrace vody |  |  |
| Průtokoměr ke kontrole množství napuštěné vody |  |  |
| Vypouštěcí ventil |  |  |
| 2 peristaltická dávkovací čerpadla pro tekuté čisticí a dezinfekční prostředky s průtokoměry |  |  |
| 2 ostřikovací ramena |  |  |
| Další ostřikovací ramena na vkládaných vozících |  |  |
| Přímé připojení vozíků k rozvodům vody |  |  |
| Důkladné vyčištění dutých těles systémem pro injektorové mytí |  |  |
| Maximální rozměry stavebního otvoru pro instalaci obou myček: VxŠ 2000 x 1840 mm |  |  |
| Přístroj je vyroben z vysoce jakostní nerez oceli (AISI 304) |  |  |
| Tepelná izolace k minimalizaci spotřeby energie |  |  |
| Tank pro předehřev oplachové vody o objemu cca. 20l |  |  |
| Mycí koše celkem pro obě myčky: |  |  |
| 3ks transportní vozík s dokovacím systémem |  |  |
| 2ks základní vozík |  |  |
| 2ks základní vozík 3 podlažní, injektorový vozík k uložení např. MIC instrumentária. 2 mycí ramena, kapacita min. 18 injektorových pouzder se silikonovými kryty, max. Délka nástroje min. 500mm, max. Ø nástroje 11mm, 9 přípojek luer-lock se silikonovou hadicí 400mm pro připojení dutých těles o ø 6 mm a 2 mm, 9 silikonových podložek pro vložení se silikonovou hadicí 400mm s otevřeným koncem 400mm |  |  |
| 1ks základní vozík pro uložení min. 15 párů OP obuvi |  |  |
| 2ks nástavec pro drobné díly uzavíratelný, drátěné pletivo: 1 mm dno, 0,8 mm, bočnice, 1 mm víko, velikosti ok: 3 mm dno, 1,7 mm bočnice, 3 mm víko |  |  |
| 2ks koš na rozkládací MIC nástroje |  |  |
| 2ks nástavec/buben pro optické kabely a odsávací hadice |  |  |
| POŽADAVKY IT: |  |  |
| Běh aplikace na operačním systému W10/11 |  |  |
| Umožnit spuštění aplikace bez nutnosti mít systémová oprávnění. (Účty běžné obsluhy provozovat bez administrátorských oprávnění.) |  |  |
| Aplikace musí podporovat souběh s antivirovým řešením. |  |  |
| Aplikaci lze spustit na PC, které je připojené do domény (ldap). |  |  |
| Má-li mít aplikace uživatelské přístupy, musí být propojitelná přes ldap. |  |  |
| Podpora běhu na virtualizovaném prostředí (podpora pro prostředí WMWARE, HYPER-V, KVM) |  |  |
| Podpora komunikace (myčka - server) přes LAN síť |  |  |
| Přístup pro vzdálenou monitoraci / konfiguraci bude řešeno technologií zadavatele OpenVPN |  |  |
| Požadavek na připojení IT prostředku je nutné zadat oddělení IT minimálně jeden týden před uvedením do provozu. K tomuto účelu slouží emailová adresa: it@nemnbk.cz. |  |  |
| Požadavky na výjimky v zabezpečení (složky vyjmuté z kontroly, otevření portů pro komunikaci) je nutné zadat do požadavku. |  |  |
| Pokud je součástí dodávky IT prostředek musí být dodán s operačním systémem, u kterého je podpora výrobce (bezpečnostní aktualizace) min. po dobu záruky a trvání pozáručního servisu. |  |  |
| Operační systém / firmware IT prostředku musí být zdarma udržován aktuální buď automaticky nebo manuálně min. po dobu záruky a trvání pozáručního servisu. |  |  |