Monitory vitálních funkcí pro Nemocnici Nymburk, s.r.o.

Účastník výběrového řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je dodavatel povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze výběrového řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

| - Monitorovací systém pro Ortopedii JIP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Požadována kompatibilita se stávajícím klinickým informačním systémem Intesys Clinical Suite G5 a monitorovacími systémy výrobce Spacelabs Healthcare (monitory Qube, Qube Mini, centrála Xhibit) z důvodu možnosti záměny modulů a příslušenství |  |  |
| 4x Modulární monitor životních funkcí, určený k monitorování fyziologických parametrů pacientů na odděleních intenzivní péče |  |  |
| Barevný LCD displej o úhlopříčce minimálně 12“ |  |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky |  |  |
| Ovládání a SW v českém jazyce |  |  |
| 1x Víceparametrový modul pro měření 3/5 EKG, RESP, SpO2, NIBP, 2x IBP, 2x teplota, základní analýza arytmií v reálném čase, analýza segmentů ST |  |  |
| 3 x Víceparametrový modul pro měření 3/5 EKG, RESP, SpO2, NIBP, 2x teplota, základní analýza arytmií v reálném čase, analýza segmentů ST |  |  |
| Přenos dat v modulu |  |  |
| Grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin včetně jejich tisku |  |  |
| Alarmy vitálních funkcí signalizované vizuálně i zvukově podle jejich závažnosti – více úrovní |  |  |
| Možnost sledování alarmů a prohlížení parametrů jiných lůžkových monitorů – tzv. plovoucí centrála |  |  |
| Záložní baterie umožňující minimálně 2 hodiny provozu |  |  |
| Port pro připojení k datové síti a CMS |  |  |
| Nezbytné příslušenství pro monitoraci požadovaných parametrů |  |  |
| Držák na tyč s pohyblivým ramenem s možností jednoduché instalace/deinstalace monitoru bez použití nářadí |  |  |
| 1x Transportní modulární monitor životních funkcí |  |  |
| Barevný LCD displej o úhlopříčce minimálně 8“ |  |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky |  |  |
| Ovládání a SW v českém jazyce |  |  |
| 1x Víceparametrový modul pro měření 3/5 EKG, RESP, SpO2, NIBP, 2x teplota, základní analýza arytmií v reálném čase, analýza segmentů ST |  |  |
| Přenos dat v modulu |  |  |
| Grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin |  |  |
| Alarmy vitálních funkcí signalizované vizuálně i zvukově podle jejich závažnosti – více úrovní |  |  |
| Záložní baterie umožňující minimálně 3 hodiny provozu |  |  |
| WIFI modul a port pro připojení k datové síti a CMS |  |  |
| Nezbytné příslušenství pro monitoraci požadovaných parametrů |  |  |
| 1x Centrální monitorovací stanice |  |  |
| Centrální ovládací stanice pro komplexní připojení a komunikaci s dodávanými pacientskými monitory |  |  |
| Dvě ovládací dotykové obrazovky (ke každé centrále), včetně klávesnice a myši |  |  |
| Ovládání a software kompletně v českém jazyce |  |  |
| Možnost detailního zobrazení vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitoringu ostatních pacientů |  |  |
| Možnost rozložení zobrazení na 2 displeje |  |  |
| Připojení k síťovým tiskárnám zadavatele |  |  |
| Možnost připojení min. 5 monitorů s možností rozšíření o další |  |  |
| Zobrazení minimálně 4 vybraných křivek pro každého pacienta, nebo 2 křivek a 2 trendů |  |  |
| Nastavení alarmových hranic a utišení aktuálního zvukového alarmu z centrální stanice |  |  |
| Plný záznam křivek monitorovaných parametrů až na dobu 72 hodin, možnost práce s nimi, vyhodnocování arytmií EKG, pokročilé tiskové funkce |  |  |
| On-line nahlížení na jakýkoliv z pacientských monitorů vitálních funkcí, prostřednictvím jakéhokoliv mobilního zařízení, odkudkoliv |  |  |
| Aplikace poskytující vzdálený pohled na lůžkový monitor pacienta a detailní přehled o jeho aktuálních vitálních funkcích ze síťového PC |  |  |
| Export pacientských dat (EMR) ve formátu HL7 do NIS Medicalc |  |  |
| Připojení k ICS |  |  |

| - Monitory vitálních funkcí pro Urgentní příjem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Požadována kompatibilita se stávajícím klinickým informačním systémem Intesys Clinical Suite G5 a monitorovacími systémy výrobce Spacelabs Healthcare (monitory Qube, Qube Mini, centrály Xhibit) z důvodu možnosti záměny modulů a příslušenství |  |  |
| 3x Transportní modulární monitor životních funkcí |  |  |
| Barevný LCD displej o úhlopříčce minimálně 8“ |  |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky |  |  |
| Ovládání a SW v českém jazyce |  |  |
| 3x Víceparametrový modul pro měření 3/5 EKG, RESP, SpO2, NIBP, 2x teplota, základní analýza arytmií v reálném čase, analýza segmentů ST |  |  |
| Přenos dat v modulu |  |  |
| Grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin |  |  |
| Alarmy vitálních funkcí signalizované vizuálně i zvukově podle jejich závažnosti – více úrovní |  |  |
| Záložní baterie umožňující minimálně 3 hodiny provozu |  |  |
| WIFI modul a port pro připojení k datové síti a CMS |  |  |
| Nezbytné příslušenství pro monitoraci požadovaných parametrů |  |  |
| Připojení ke stávající CMS |  |  |

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných či lepších řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum: ……..

Jméno, příjmení osoby oprávněné za účastníka jednat: ….