## část č. 1 - Transportní lůžka
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávka nemocničních lůžek pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  | část 1: Transportní lůžka
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Účastník výběrového řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je dodavatel povinen tuto hodnotu doplnit. Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.
Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka z výběrového řízení. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách může mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti výběrového řízení na danou část VZ.
Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka výběrového řízení a rámcové kupní smlouvy.
Část. 1 Transportní lůžka (3 ks)
MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY
Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota
sloupová konstrukce lůžka
hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 55-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka
čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x75 cm, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný s posilováním pomocí plynových pružin
zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů)
hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12°
integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm
páté centrální kolečko ovládané centrálními pákami brzd pro transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit překonat dle norem nerovnost o výšce min. 40mm
motorizovaný pojezd lůžka pro velmi snadnou manipulaci (systém Intelli-drive, I-drive power, Zoom-drive, apod.) - minimálně jízda vpřed, jízda vzad, automatická brzda
držák na umístění tlakové lahve O2
držáky a lišty na příslušenství
ochranná nárazová kolečka v rozích
nosnost minimálně 320 kg
2x integrovaný (tj. neodnímatelný) výsuvný či sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta
integrovaná výsuvná či sklopná madla v čele lůžka
koš/box na drobný materiál
matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 13cm
Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných či lepších řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky. Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky. Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené pole. V […….]dne […….] __________________________________ osoba oprávněná jednat za účastníka

## část č. 2 - Nemocniční lůžka
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávka nemocničních lůžek pro Nemocnici Nymburk s.r.o.
Část VZ: |  |  | část 2: Nemocniční lůžka včetně příslušenství
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Účastník výběrového řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je dodavatel povinen tuto hodnotu doplnit. Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.
Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka z výběrového řízení. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách může mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti výběrového řízení na danou část VZ.
Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka výběrového řízení a rámcové kupní smlouvy.
Část. 2 Nemocniční lůžka vč. příslušenství
Lůžko elektricky polohovatelné – standardní (4 ks)
Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota
4x Lůžko elektricky polohovatelné - standardní
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení
stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení)
jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů, otevřených dutin, nekvalitních svárů, apod.)
vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm, bezpečná provozní zátěž minimálně 220kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta
volný prostor pro nohu a špičku nohy mezi pohyblivými částmi a podlahou nesmí být menší než 120mm
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky
prodloužení lůžka minimálně o 15 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra
ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta
mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi
kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů
plastové dělené nerestriktivní tj. cca 3/4-ní postranice s ergonomickým ovládáním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem) a automatickou blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř, možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů
ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností blokace funkcí
kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků
vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka
postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství
zálohová baterie s autodiagnostikou stavu nabití na sesterském panelu
automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)
svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V
možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad
Kompatibilita příslušenství příp. náhradních dílů se stávajícími lůžky Linet Eleganza 1
4x příslušenství:
hrazda s výškově stavitelnou rukojetí
infuzní stojan výškově stavitelný - chrom/nerez
přídavné postranice/protektory v lýtkové části
držák berlí
4x pasivní antidekubitní matrace
musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem
jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném i příčném směru s různou hustotou prořezu zajišťující zónovou tuhost jádra alespoň ve 4 zónách (hlava, tělo, paty a okraje matrace), PUR pěna se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
snadno snímatelný PES/PUR potah, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný
materiál potahu dezinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
nosnost min. 150 kg
tvarově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14 cm
Lůžko elektricky polohovatelné – prodloužené (4 ks)
| Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota
bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení
stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení)
velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka
vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100 cm, bezpečná provozní zátěž minimálně 220 kg
zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta
elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90 cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, s indikátorem stupně náklonu zádového dílu, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky
prodloužení lůžka minimálně o 30 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra
ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta
náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta, s indikátorem stupně náklonu
oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi
kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů
hlavové čelo s konstantní výškou při polohování lůžka pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů, apod.
plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem), možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů
bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř
oboustranně v postranicích integrované oboustranné ovladače s podsvícenou klávesnicí a ochranou proti nechtěnému polohování
centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí na všech ovladadačích a s přednaprogramovanými důležitými polohami ( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, automatické nastavení zádového dílu do 30°, případně další)
kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech 4 rozích, průměr minimálně 150 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků
vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka
postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství
zálohová baterie s autodiagnostikou stavu nabití na sesterském panelu
automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští)
svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu
přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V
možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad
Kompatibilita příslušenství příp. náhradních dílů se stávajícími lůžky Linet Eleganza 2
4x příslušenství:
hrazda se samonavíjecí rukojetí
infuzní stojan NR/chrom výškově stavitelný
držák berlí
4x pasivní antidekubitní matrace
musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem
jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném i příčném směru s různou hustotou prořezu zajišťující zónovou tuhost jádra alespoň ve 4 zónách (hlava, tělo, paty a okraje matrace), PUR pěna se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
snadno snímatelný PES/PUR potah, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný
materiál potahu desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5)
nosnost min. 150 kg
tvarově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14 cm
Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných či lepších řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky. Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky. Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené pole. V […….]dne […….] __________________________________ osoba oprávněná jednat za účastníka