| “Resuscitační přístroje včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.” (část č. 2 – Systém pro nepřímou masáž srdce) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Evidenční číslo: VZ 11/2024 |  |  |  |  |

Účastník výběrového řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je dodavatel povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze výběrového řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka výběrového řízení a kupní smlouvy.

| Část. 2 Systém pro nepřímou srdeční masáž |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Systém s aktivní DEKOMPRESÍ |  |  |
| Možnost nastavení frekvence kompresí v módu: 102,111,120 kompresí/min. kontinuálně |  |  |
| Možnost nastavení hloubky kompresí od 45 do 55 mm |  |  |
| Doba provozu na plně nabitou baterii minimálně 45 minut. |  |  |
| Možnost přenosu dat po zákroku z nabízeného přístroje do softwaru počítače (Data obsahují údaje o zařízení, časový průběh kompresí a souhrnné časové informace o práci uživatele a umožní tak kontrolu postupu zdravotníků) |  |  |
| Systém radio-transparentní s výjimkou krytu a pístu. |  |  |
| Poměr trvání komprese / dekomprese v cyklu 50-50 |  |  |
| Protokol kompresí (volitelné uživatelem): 30:2 (30 kompresí následovaných pauzou v trvání 3 vteřin pro ventilaci) |  |  |
| terapeutické funkce přístroje v souladu s doporučením AHA/ERC 2015 |  |  |
| 2 ks dobíjecích baterií (1 ks v přístroji + 1 ks náhradní) |  |  |
| Doba dobíjení max. 4hod |  |  |
| napájecí kabel (adaptér) umožňující dobíjení baterie v přístroji ze zdroje 230 V |  |  |
| přenosné zavazadlo pro transport přístroje a příslušenství |  |  |
| Z důvodu plánovaného školícího střediska pro vzdělávání lékařů a záchranářů ZZS SK požadujeme kompatibilitu se Systémy pro nepřímou srdeční masáž Lucas 3 výrobce Jolife AB, kterými disponuje ZZS SK. |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných či lepších řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené pole.

V […….]dne […….]

__________________________________

osoba oprávněná jednat za účastníka