| “Resuscitační přístroje včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.” (část č. 1 – Defibrilátor) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Evidenční číslo: VZ 11/2024 |  |  |  |  |

Účastník Výběrového řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je dodavetel povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka z výběrového řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka výběrového řízení a kupní smlouvy.

| Část. 1 Defibrilátor |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| monitor vitálních funkcí, bifázický defibrilátor, kardiostimulátor |  |  |
| modulární systém – oddělitelný systém pracující samostatně po modulech monitor, pacientský modul, defibrilátor/kardiostimulátor |  |  |
| hmotnost přístroje do 9,9 kg |  |  |
| ovládání a komunikace přístroje včetně všech hlášení na monitoru a nabídky v menu v českém jazyce |  |  |
| zobrazení aktuálního času, možnost stopek |  |  |
| ochrana před prachem a stříkající vodou dle normy min. IP54 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce |  |  |
| ochrana před nárazem dle DIN EN 1789 - certifikát musí být předložen přímo v nabídce |  |  |
| viditelné světelné alarmy a zvuková signalizace alarmů s možností nastavení intenzity tónů |  |  |
| interní tiskárna: termotiskárna, šíře papíru minimálně 100 mm, volitelná rychlost tisku min. 12,5, 25,0 a 50 mm/s, tisk minimálně 6 svodů pod sebou současně, tisk klidového EKG ve formátu 2 x 6 nebo 4 x 3, bezúdržbové provedení |  |  |
| interpretace (analýza) 12ti svodového EKG na tištěném záznamu |  |  |
| Li-ion baterie s minimální životností 2 roky |  |  |
| informace o zbývající kapacitě a stavu baterie na hlavní obrazovce zobrazující symbolem a v minutách |  |  |
| datový záznam sumáře provedených výkonů s možností tisku z paměti či datové karty přístroje s možností budoucího rozšíření o modul 4G/LTE nebo modul Wi-fi umožňující odesílání těchto dat bezdrátově na centrální úložiště např. na FTP server |  |  |
| sada kompletního provozního příslušenství |  |  |
| ochranná transportní brašna s reflexními pruhy pro kabely, snímače a provozní příslušenství |  |  |
| návod k použití kompletně v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě |  |  |
| Monitor/monitorované parametry : |  |  |
| minimálně 8 ́ ́ barevný displej, podsvícený, invertovatelný s velmi dobrou viditelností za stížených podmínek |  |  |
| současné zobrazení minimálně 5ti křivek barevně odlišených (EKG/I,II,III, DE, pletysmografická křivka, kapnografická křivka, křivka invazivního tlaku) |  |  |
| zobrazení křivek při monitorovaném 12ti svodovém klidovém EKG na displeji ve formátu 6 x 2 s možností volitelného formátu tisku 6 x 2 a 3 x 4 |  |  |
| monitorace pacientů všech věkových kategorií (neonatal, pediatr, adult) |  |  |
| monitorace EKG 3/4/12 svodů |  |  |
| monitorace 12ti svodové klidové EKG |  |  |
| monitorace SpO2 - číselná hodnota, křivka se systémem vhodně eliminujícím artefakty |  |  |
| monitorace PI – periferní index |  |  |
| monitorace SpCO - číselná hodnota |  |  |
| monitorace tělesná teplota - číselná hodnota |  |  |
| monitorace ETCO2 - číselná hodnota (možnost kPa i mmHg) vč. kapnografické křivky, systém umožňující měření intubovaných neintubovaných pacientů, systém main-stream |  |  |
| monitorace NIBP - číselná hodnota, měření manuálně i automaticky |  |  |
| monitorace IBP – číselné hodnoty vč. křivek (IBP kabel s koncovkou Beckton- Dickinson) |  |  |
| možnost volitelně rozšířit o další funkce jako 4G/LTE, KPR, Bluetooth |  |  |
| Defibrilátor/pacemaker: |  |  |
| bifázický impulz kompenzovaný impedancí min. 200 J |  |  |
| AED, poloautomatická externí defibrilace včetně protokolu dle ERC Guidelines CPR 2015 s možností snadné úpravy při změně doporučených postupů |  |  |
| akustický metronom pro správnou frekvenci provádění kompresí hrudníku s možností výběru poměrů (30:2, 15:2, kontinuálně) |  |  |
| zobrazení počtu podaných výbojů, zobrazení času od poslední defibrilace |  |  |
| bifázický konfigurovatelný protokol AED |  |  |
| přístroj vč. defibrilačních přítlačných pádel, defibrilační výboj s přenosem pomocí jednorázových defibrilačních/stimulačních nalepovacích elektrod uvedených v číselníku ZP – ZUM !!! |  |  |
| transkutánní pacer s minimálně 2 módy provozu DEMAND a FIX |  |  |
| stimulace přes defibrilační/stimulační nalepovací elektrody, defibrilace/stimulace a to pro dospělé, děti i novorozence |  |  |
| nabíjecí adaptér na 230V |  |  |
| Z důvodu plánovaného školícího střediska pro vzdělávání lékařů a záchranářů ZZS SK požadujeme kompatibilitu s defibrilátory Corpuls 3 výrobce GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH, kterými disponuje ZZS SK. |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných či lepších řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Dodavatel vyplní všechny žlutě podbarvené pole.

V […….]dne […….]

__________________________________

osoba oprávněná jednat za účastníka