### VZ17/2024 Ultrazvukové přístroje včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

### ČÁST 1: ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ PRO URGENTNÍ ODDĚLENÍ

Účastník výběrového řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je dodavatel povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze výběrového řízení

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka výběrového řízení a kupní smlouvy.

| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vlastnosti systému: |  |  |
| Přenosný ultrazvukový systém |  |  |
| Vícekanálový plně digitální přístroj se širokopásmovým zpracováním signálu pro 2D zobrazení |  |  |
| Frekvenční rozsah systému min. 1,1 - 22 MHz |  |  |
| Technologie bezfokusačního zobrazení (automatická elektronická fokusace každého pixelu v celém obrazu), bez nutnosti použití a nastavování bodu fokusace |  |  |
| Start systému do plné funkce ze max. 60 s |  |  |
| Start systému do plné funkce ze Standby módu max. 8 s |  |  |
| Ovládání přes dotykový panel o velikosti min. 15,6“ |  |  |
| Ovládací panel musí být dezinfikovatelný |  |  |
| Možnost instalace sterilní fólie na ovládací panel při použití na operačním sále nebo provádění intervenčních procedur |  |  |
| Hmotnost přístroje vč. baterie max. 7 kg |  |  |
| Ovládání musí být intuitivní a multidotykové |  |  |
| Možnost práce z integrované baterie nebo elektrické sítě |  |  |
| Výdrž při plné práci na baterii min. 2 hod |  |  |
| Indikátor napájení z elektrické sítě a stavu nabití baterie musí být aktivní jak ve Standby módu, tak i při úplném vypnutí přístroje |  |  |
| Možnost výměny sond za provozu |  |  |
| Systém musí umožnit připojení min. 3 ultrazvukových sond |  |  |
| Sondy umístěné ergonomicky na horní hraně obrazovky, lehce přístupné a zabraňující přejetí kabelů kolečky vozíku |  |  |
| Vstupy/výstupy min. 3x USB 3.0, LAN, HDMI |  |  |
| Součásti nabídky musí být i výškově nastavitelný vozík (originální od výrobce ultrazvuku) pro uchycení a převoz přístroje, včetně plochy a plastového koše pro odkládání materiálu |  |  |
| Základní funkce systému: |  |  |
| Možnost vytvoření a modifikování vlastních presetů |  |  |
| Archivace pacientských dat na interní SSD HDD o kapacitě min. 120 GB |  |  |
| Interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázků do smyček |  |  |
| Funkce zvětšení (ZOOM) plynule ovladatelná dotykovým gestem, posun zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze včetně možnosti celkového náhledu na scanovanou oblast |  |  |
| Možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG apod.) |  |  |
| Interní paměťová smyčka pro více jak 120 s vyšetření |  |  |
| Možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) |  |  |
| Možnost zvětšit diagnostický obraz na celou obrazovku |  |  |
| Nastavitelná hloubka zobrazení až 36 cm |  |  |
| Připojení do PACS – kompletní DICOM 3.0 |  |  |
| Wi-Fi přenos dat pro možnost bezdrátového připojení k síti LAN pomocí právě integrované Wi-Fi a ne pomocí externího adaptéru |  |  |
| Možnost připojení jícnové sondy |  |  |
| Zobrazovací módy: |  |  |
| B-mód s automatickou optimalizací obrazu |  |  |
| M-mód, barevný M-mód, anatomický M-mód |  |  |
| Barevný směrový rychlostní doppler |  |  |
| Výkonový (energetický, angio) doppler |  |  |
| Spektrální PW a CW doppler s automatickou optimalizací spektra |  |  |
| Harmonické zobrazení na všech sondách |  |  |
| Nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle ve více jak dvou krocích |  |  |
| Compaudní zobrazení (zobrazení z více úhlů) |  |  |
| Mód pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze |  |  |
| Tkáňový doppler |  |  |
| Zobrazení střední osy lineární sondy |  |  |
| Panoramatické zobrazení |  |  |
| Porovnání nálezu (uložených obrázků) s aktuálním stavem |  |  |
| Kalkulace: |  |  |
| Standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů, a to i pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace |  |  |
| Automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR |  |  |
| Programovatelné vlastní funkce kalkulace a nastavení menu pro výpočty |  |  |
| Plně automatický výpočet VTI (Velocity Time Integral) a SV (Stroke Volume) po zadání velikosti LVOT (Left Ventricular Outflow Tract), dále automatický výpočet CO (Cardiac Output) |  |  |
| Záznam trendu vývoje VTI automaticky do grafu |  |  |
| Plně automatické měření a vyhodnocení kolapsibility dolní duté žíly IVC (Vena Cava Inferior) možné pro ventilovaného i neventilovaného pacienta |  |  |
| Plně automatické vyhodnocení počtu B-linií na plicní tkáni s možností záznamu vyšetření v jednotlivých sektorech hrudníku do uživatelem zvoleného protokolu měření |  |  |
| Integrovaný standardizovaný eFAST protokol pro rychlé zhodnocení akutního stavu pacienta s možností záznamu vyšetření do přehledného protokolu |  |  |
| Software pro automatický výpočet ejekční frakce v reálném čase bez nutnosti použití EKG: funkce pro výpočet ejekční frakce během živého skenování v apikálním 4CH zobrazení ve 2D (B) módu. Funkce bude zobrazovat okamžité výsledky hodnoty ejekční frakce a bude obsahovat integrovaný indikátor kvality, který pomáhá uživateli vědět, kdy má adekvátní projekci pro generování přesných výsledků |  |  |
| Sondy: |  |  |
| Lineární multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem min. 3,5 – 12,5 MHz, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, sonda bude disponovat min. 4 programovatelnými tlačítky, kterým lze přiřadit funkce: změna hloubky, zmražení obrazu, aktivace módů CF, PDI, uložení obrazu, atd. |  |  |
| Konvexní multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem 1,5 – 5,5 MHz, min. 192 krystalů ve snímači |  |  |
| Sektorová multifrekvenční kardiologická sonda s technologií polarizovaných krystalů a rozsahem min. 1,1 – 4,5 MHz, úhel zobrazení min. 120° |  |  |
| Zajištění kompatibility se sondovým vybavením, a to především s kardiologickou sondou systému Vivid S6 výrobce GE Healthcare. |  |  |