### VZ17/2024 Ultrazvukové přístroje včetně pozáručního servisu pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

### ČÁST 2: ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ PRO CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY

Účastník výběrového řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je dodavatel povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník výběrového řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka z výběrového řízení

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka výběrového řízení a kupní smlouvy.

| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vlastnosti systému: |  |  |
| Přenosný ultrazvukový systém typu notebook |  |  |
| Integrované madlo pro bezpečný transport |  |  |
| Start systému do plné funkce ze max. 90 s |  |  |
| Start systému do plné funkce ze Standby módu max. 2 s |  |  |
| Integrovaný širokoúhlý min. 15,6“ LCD monitor s vysokým rozlišením a velkým pozorovacím úhlem |  |  |
| Ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými ovládacími prvky a tlačítky |  |  |
| Kompletní omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu |  |  |
| Jednoduché ovládání přístroje přes standardní trackball, ne touchpad |  |  |
| Manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 8 hardwarových ovladačů |  |  |
| Min. 12 uživatelských tlačítek, funkce nastavitelná uživatelem |  |  |
| Hmotnost přístroje vč. baterie max. 5 kg |  |  |
| Možnost práce z integrované baterie nebo elektrické sítě |  |  |
| Výdrž při práci na baterii min. 30 min |  |  |
| Možnost výměny sond za provozu |  |  |
| Vstupy/výstupy min. 4x USB 3.0, LAN, HDMI |  |  |
| Součástí nabídky bude mobilní transportní vozík pro přístroj a připojené sondy s přepínačem sond pro připojení 3 sond současně |  |  |
| Základní funkce systému: |  |  |
| Možnost vytvoření a modifikování vlastních presetů |  |  |
| Frekvenční rozsah přístroje 2 – 18 MHz |  |  |
| Dynamický rozsah systému min. 269 dB |  |  |
| Archivace pacientských dat na interní SSD HDD o kapacitě min. 256 GB |  |  |
| Interní integrovaná pacientská databáze s možností vyhledávání, ukládání obrázků a smyček ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě |  |  |
| Upravování uložených snímků a smyček – intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) |  |  |
| Funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zamraženém obraze včetně možnosti celkového náhledu na scanovanou oblast |  |  |
| Funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách |  |  |
| Možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG apod.) |  |  |
| Interní paměťová smyčka pro min. 2000 snímků |  |  |
| Možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) |  |  |
| Software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (Time Intensity Curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech |  |  |
| Kompletní DICOM 3.0 |  |  |
| Wi-Fi přenos dat pro možnost bezdrátového připojení k síti LAN |  |  |
| Zobrazovací módy: |  |  |
| B-mód s automatickou optimalizací obrazu |  |  |
| M-mód, barevný M-mód, možné budoucí rozšíření o anatomický M-mód |  |  |
| Barevný směrový rychlostní doppler (CFM) |  |  |
| Výkonový (energetický, angio) doppler vč. rozlišení směru toku |  |  |
| Spektrální PW doppler s automatickou optimalizací |  |  |
| Možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného (výkonového) doppleru vedle sebe |  |  |
| Kontinuální (CW) doppler |  |  |
| Harmonické zobrazení na všech sondách |  |  |
| Nastavitelné zobrazení redukující ultrazvukové spekle v min. 8 úrovních |  |  |
| Compaudní zobrazení (zobrazení z více úhlů) nastavitelné v min. 4 úrovních |  |  |
| Funkce pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D obraze: změna úhlu vpichu – steer paprsků až do min. 50°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba šířky jehly |  |  |
| Kalkulace: |  |  |
| Standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů, a to i pro RDG, měkké tkáně a muskuloskeletální aplikace |  |  |
| Automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR |  |  |
| Programovatelné vlastní funkce kalkulace a nastavení menu pro výpočty |  |  |
| Volitelné horké klávesy pro nastavená měření |  |  |
| Sondy: |  |  |
| Lineární multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem min. 4,5 – 13 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, šířka aktivního pole max. 4 cm, min. 192 krystalů ve snímači, vyznačené značky středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, funkce trapezoidního zobrazení |  |  |
| Konvexní multifrekvenční sonda s frekvenčním rozsahem 2 – 5 MHz, možnost nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze |  |  |
| Sektorová multifrekvenční sonda typu single crystal s polarizovanými krystaly a frekvenčním rozsahem min. 1,7 – 4,0 MHz, velikost výseče min. 120°, možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze |  |  |
| Zajištění kompatibility se stávajícím sondami 12L-RS a 4C-RS výrobce GE Healthcare. |  |  |