Čestné prohlášení o splnění minimálních technických požadavků

# Výměna základny operačního stolu pro COS

| Funkce/parametr | Hodnota | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Elektrické ovládání zdvihu a vyklápění pracovní desky kolem dvou os. | ano / ne |  |
| Celkový zdvih 400 mm +/-10% | ano / ne |  |
| Trendelenburg-antitrendelenburg min. 30°, | ano / ne |  |
| Laterální vyklápění min. 20°. | ano / ne |  |
| Zdvih pracovní desky v rozsahu 700 až 1100 mm (bez čalounění). | ano / ne |  |
| Stůl vybaven akumulátory pro provoz na bezpečné napětí nezávisle na síti a integrovanou nabíječkou, signalizace stavu akumulátorů. | ano / ne |  |
| Výdrž akumulátoru min. 7 dnů při obvyklém zatížení stolu. | ano / ne |  |
| Ovládání elektrických pomocí ovladače s možností uživatelem zaprogramovat polohy dosažitelné poté jednotlačítkovou volbou (včetně nulové polohy). | ano / ne |  |
| Mobilita zajištěna v základně integrovanými kolečky (chráněny krytem před znečištěním). Aretace stolu jedním pohybem. Mobilní noha stolu musí umožňovat pohyb na kolečkách bez nutnosti použít k manipulaci transportní vozík. | ano / ne |  |
| Nerezový kryt základny OP stolu. |  |  |
| Nosnost stolu min. 240 kg ve všech polohách. |  |  |
| Základna musí být kompatibilní se stávajícími deskami a přepravními vozíky Ramed – stávající vybavení COS Zadavatele |  |  |

Uvedené technické požadavky jsou považovány za parametry minimální. Zadavatel připouští odchylku od parametrů v toleranci  max. +-5% směrem k horším parametrům. Uchazeč případnou odchylku uvede do 3. sloupce.

V případě, že některý nabízený přístroj nesplní kteroukoli z výše uvedených technických podmínek (tzn. odpověď bude „ne“), nebo nedodrží povolenou toleranci směrem k horším parametrům,  může být jeho nabídka vyloučena.

-----------------------------------------

Podpis uchazeče