TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka |  |  |
| IČ / DIČ: | 28762886 / CZ28762886 |  |  |
| Název zakázky: |  |  |  |
| Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Nymburk, s.r.o. |  |  |  |
| Datum vyhlášení: | 8. 12. 2020 | Evidenční číslo: | VZ44/2020 |

- Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“ je dodávka laparoskopické věže včetně příslušenství, příslušné dokumentace, školení a BTK po dobu předpokládaného životního cyklu přístroje. Součástí veřejné zakázky je také dodávka spotřebního materiálu po dobu záruky.

| Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty ve sloupci „C“, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Pokud ve sloupci "C" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít – účastníci uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| Název zařízení, subsystému, fyzikálně-technické vlastnosti | Popis | Požadovaná hodnota | Účastník vyplní dle typu požadavku: skutečnou hodnotu parametru plnění/název položky resp. / odkaz na položku č. v nabídce/ANO/NE |
| Název | medicínský FULL HD monitor |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | flat screen širokoúhlý monitor s úhlopříčkou min. 32‘‘, medicínská certifikace | ANO | ANO/NE |
|  | HD formát | 16:9 | HODNOTA |
|  | rozlišení | min. 1920 x 1080 pixelů | HODNOTA |
|  | svítivost | min. 450 Cd/m2 | HODNOTA |
|  | kontrast | min. 1300 : 1 | HODNOTA |
|  | skryté vedení kabeláže | ANO | ANO/NE |
|  | antireflexní úprava | ANO | ANO/NE |
|  | video vstupy min.: VGA, 2x DVI-D, 2x 3G/HD/SD-SDI, S-Video | ANO | ANO/NE |
|  | video výstupy min: 2x DVI-D, 2x 3G/HD/SD-SDI, C-Video, S-Video | ANO | ANO/NE |
|  | umístění na pohyblivé kloubové rameno s možností stranového a výškového nastavení | ANO | ANO/NE |
| Název | FULL HD endoskopická kamerová jednotka |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | rozlišení 1920 x 1080 pixelů, progresivní scanning | ANO | ANO/NE |
|  | formát obrazu | 16:9 | ANO/NE |
|  | podpora připojení nejnovějších typů 3-čipové CMOS FullHD a 3-čipové CCD FullHD kamerové hlavy | ANO | ANO/NE |
|  | možnost připojení flexibilních laparoskopů/videoendoskopů a HD videolaparoskopů s čipovou technologií na distálním konci | ANO | ANO/NE |
|  | integrovaná funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování | ANO | ANO/NE |
|  | automatická regulace jasu a filtrace barevných spekter nezávisle na zdroji světla | ANO | ANO/NE |
|  | nastavení bílé automaticky, pomocí kamerové hlavy, nebo ručně přes čelní panel | ANO | ANO/NE |
|  | digitální zoom až 1,5x nastavitelný minimálně ve 3 stupních | ANO | ANO/NE |
|  | výstupy: min 2x DVI-D, 2x HD-SDI | ANO | ANO/NE |
|  | možnost uložení uživatelských předvoleb | min. 10 | HODNOTA |
|  | možnost uložení údajů pacientský dat | min. 50 | HODNOTA |
|  | integrované záznamové zařízení USB disk přímo s ovládáním z kamerové hlavy, pro uložení foto dokumentace | ANO | ANO/NE |
| Název | kamerová hlava |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | 3CMOS nebo 3CCD čip | ANO | ANO/NE |
|  | uchycení standardních optik různých výrobců pomocí očnicového adaptéru | ANO | ANO/NE |
|  | systém umožňující alespoň dva módy zobrazení (např. standard full-HD, zvýšení kontrastu tkáně, zvýšení jasu v zastíněných oblastech operačního pole, apod.) | ANO | ANO/NE |
|  | módy úzkopásmového selektivního barevného zobrazování | min. 2 | HODNOTA |
|  | 2x optický zoom | ANO | ANO/NE |
|  | ovládání zoomu a ostření pomocí ovládacích tlačítek na kamerové hlavě | ANO | ANO/NE |
|  | programovatelná ovládací tlačítka umístěná na kamerové hlavě | min. 2 | HODNOTA |
|  | váha | max. 300 g | HODNOTA |
| Název | laparoskopická optika |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | optiky musí být autoklávovatelné (134 °C) | ANO | ANO/NE |
|  | optika 30° (2 ks) | průměr 10 mm, délka 31 cm | ANO/NE |
|  | optika 30° (1 ks) | průměr 10 mm, délka 46 cm |  |
|  | světlovodný kabel (3 ks) | průměr 4,25 mm, délka 3 m | ANO/NE |
|  | sterilizační kontejnery (3 ks) | ANO | ANO/NE |
| Název | zdroj světla |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | světelný zdroj integrovaný v kamerové jednotce, Xenon 300 W nebo LED s adekvátní svítivostí | ANO | ANO/NE |
|  | garantovaná doba provozu lampy | min. 10 000 hodin | HODNOTA |
|  | plynulá regulace intenzity světla, intenzita světla řízena přímo kamerovou jednotkou | ANO | ANO/NE |
|  | možnost ovládání světla přímo z kamerové hlavy | ANO | ANO/NE |
|  | možnost připojení světlovodných kabelů předních výrobců, min. Olympus, Wolf, Storz | ANO | ANO/NE |
|  | podpora úzkopásmového selektivního barevného zobrazování | ANO | ANO/NE |
| Název | insuflátor plynu CO2 |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | maximální výkon plnění | min. 40-45 l / min. | HODNOTA |
|  | volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu, volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu, indikátor stavu náplně tlakové láhve | ANO | ANO/NE |
|  | možnost aktivní automatické evakuace chirurgického kouře a mlhy řízené elektrochirurgickou jednotkou při aktivaci elektrochirurgického nástroje | ANO | ANO/NE |
|  | akustický a optický alarm | ANO | ANO/NE |
|  | vysokotlaká hadice pro připojení na CO2 láhev | ANO | ANO/NE |
|  | možnost napojení na centrální rozvod plynu | ANO | ANO/NE |
|  | antibakteriální filtr | ANO | ANO/NE |
|  | dodání kompatibilních resterilizovatelných hadic | min. 4 sady | ANO/NE |
| Název | sací a irigační pumpa |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | jednoduché kompaktní zařízení pro proplach a sání integrované do jednoho přístroje | ANO | ANO/NE |
|  | kompatibilní autoklávovatelný hadicový set | min. 30 sad | ANO/NE |
|  | přednastavené hodnoty pro sání i oplach s možností regulace výkonu (hodnota je monitorována) | ANO | ANO/NE |
|  | minimální průtok | sání 2 l/min, oplach: 1,8 l/min | HODNOTA |
|  | podtlak pro sání | max. 450 mmHg | HODNOTA |
|  | ochrana proti přetlakování | ANO | ANO/NE |
|  | plnící a odsávací pumpa | ANO | ANO/NE |
|  | kompletní kompatibilní hadicový autoklávovatelný set | min. 60 sad | ANO/NE |
|  | resterilizovatelná odpadní láhev o objemu min. 2 l včetně víka | ANO | ANO/NE |
|  | propojovací hadice k pumpě (1 ks) | ANO | ANO/NE |
| Název | HF generátor |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | monopolární výstup | ANO | ANO/NE |
|  | bipolární výstup | ANO | ANO/NE |
|  | výkon pro monopolární výstup | min. 300 W | HODNOTA |
|  | výkon pro bipolární výstup (endoresekce) | min. 320 W | HODNOTA |
|  | pro všechny chirurgické obory | ANO | ANO/NE |
|  | nastavitelná pronikavost řezu a koagulace | ANO | ANO/NE |
|  | možnost nastavení výkonu po 1 W | ANO | ANO/NE |
|  | nastavitelná max. doba koagulace | ANO | ANO/NE |
|  | možnost uložení | min. 39 programů | HODNOTA |
|  | barevný displej | ANO | ANO/NE |
|  | možnost nastavitelných programů | ANO | ANO/NE |
|  | možnost bipolární resekce v NaCl | ANO | ANO/NE |
|  | možnost modality řízené bipolární koagulace | ANO | ANO/NE |
|  | stálý monitoring kontaktu neutrální elektrody | ANO | ANO/NE |
|  | ovládání pedálem nebo rukojetí nástroje | ANO | ANO/NE |
|  | průběžný „self“ test | ANO | ANO/NE |
|  | kabel k neutrální elektrodě | ANO | ANO/NE |
|  | nožní ovladač | ANO | ANO/NE |
|  | podpora automatické i manuální evaluace elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole; možnost připojení generátoru k systému aktivní evakuace chirurgického kouře | ANO | ANO/NE |
|  | možnost koagulace měkkých tkání a bezpečné zatavení cév až do velikosti 7mm | ANO | ANO/NE |
|  | možnost připojení až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů současně | ANO | ANO/NE |
|  | automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů | ANO | ANO/NE |
|  | automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce | ANO | ANO/NE |
|  | možnost připojení bipolární morcelátoru | ANO | ANO/NE |
| Název | endoskopický vozík |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | vozík pro medicínské využití | ANO | ANO/NE |
|  | použití pro umístění výše uvedených přístrojů, včetně přípravy ramene pro asistenční monitor | ANO | ANO/NE |
|  | pohyblivé kloubové rameno s výškovým a stranovým nastavením pro umístění hlavního monitoru | ANO | ANO/NE |
|  | vybavení izolačním transformátorem, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V, integrovaná příprava elektroinstalace všech požadovaných přístrojů | ANO | ANO/NE |
|  | antistatická povrchová úprava | ANO | ANO/NE |
|  | police | min. 4 | HODNOTA |
|  | 4 kolečka, z toho min. 2 brzděná | ANO | ANO/NE |
|  | držák kamerové hlavy | ANO | ANO/NE |
|  | držák tlakové lahve CO2 | ANO | ANO/NE |
|  | držák infuzních vaků | ANO | ANO/NE |
|  | držák pedálu elektrokoagulace | ANO | ANO/NE |

| Instalace | veškeré stěhovací služby součástí dodávky | ANO | ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kompletní instalace, uvedení zařízení do provozu | ANO | ANO/NE |
|  | instalační validace včetně protokolu | ANO | ANO/NE |
|  | Instruktáž personálu | ANO | ANO/NE |
| Návod k obsluze | návod k obsluze (v ČJ) k nabídce | přiložit k nabídce | ANO/NE |
| CE certifikát | CE certifikát k nabídce / ES Prohlášení o shodě | přiložit k nabídce | ANO/NE |
| Prospekty přístroje | prospekt či podrobná dokumentace k nabídce, datový list apod. | přiložit k nabídce | ANO/NE |
| Další doklady | doklady že účastník je oprávněn k distribuci a servisu dodávaného přístrojového vybavení | přiložit k nabídce | ANO/NE |
| Servis | délka záruky | 24 měsíců | ANO/NE |
|  | po dobu záruky zdarma | ano, včetně všech náhradních dílů | HODNOTA |
|  | kontakt na autorizovaný servis v ČR, který bude provádět servis zařízení | uvést kontakt | HODNOTA |
|  | uvést dobu zahájení servisního úkonu od ohlášení závady | max. do 24 hod. od nahlášení závady zadavatelem | HODNOTA |
|  | uvést dobu odstranění závady bez použití náhradních dílů | max. do 72 hod. od nahlášení závady zadavatelem | HODNOTA |
|  | uvést dobu pro odstranění vady od nahlášení (objednávky) při použití náhradních dílů | max. do 5 pracovních dnů | HODNOTA |
| Periodické kontroly vč. protokolu | po dobu záruky zdarma | ano | ANO/NE |
|  | uvést frekvenci dle návodu k použití | počet / rok | HODNOTA |

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

- Při předání budou vyplněny a předány následující náležitosti:

  - zápis o vyzkoušení předaného přístroje,

  - záruční list,

  - návod k obsluze a údržbě v českém jazyce – 1 x tištěný (ke každému přístroji), 1x v elektronické podobě,

  - protokol o zaškolení obsluhy a vyškolení personálu,

  - doklad o registraci dodavatele dle § 64 zákona 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení shody dle harmonizovaných technických norem řady ČSN EN 60601

- ČSN EN 60601-1 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost.

Ostatní požadavky na dodavatele:

- Předložení prohlášení o shodě a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Předložení autorizace, že dodavatel může provádět BTK a servis na daném zdravotnickém prostředku, který je předmětem VZ.

- Předložení autorizace, že dodavatel smí provádět instruktáž personálu nemocnice na manipulaci se zdravotnickým prostředkem, který je předmětem VZ.

- V případě, že zdravotnický prostředek, který je předmětem VZ vyžaduje dle návodu k použití odbornou instalaci dodavatele, bude tato instalace zahrnuta v cenové nabídce dodavatele – příloha č. 6 zadávací dokumentace (položkový ceník).

- Předložení platných osvědčení, certifikátů a atestů, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů.

- Záruční doba na veškerou techniku tvořící předmět dodávky v délce minimálně 24 měsíců (musí být jednotná pro všechny komponenty vyjma akumulátorů).

- Součástí záruky je provádění všech předepsaných kontrol výrobcem v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. (bezpečnostně technické kontroly, kontroly elektrické bezpečnosti a elektrické revize) bezplatně. Komunikace se servisem bude probíhat v českém jazyce.

- Součástí cenové nabídky je provádění všech pozáručních předepsaných kontrol výrobcem v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. (bezpečnostně technické kontroly, kontroly elektrické bezpečnosti a elektrické revize) po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let – 96 měsíců) – dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace (položkový ceník), kde dodavatel doplní četnost těchto kontrol v souladu s návodem k použití zdravotnického prostředku po celou předpokládanou dobu životnosti přístroje, kromě prvních 24 měsíců, kdy je přístroj v záruční lhůtě. Komunikace se servisem bude probíhat v českém jazyce. Fakturace pozáručních BTK bude provedena až v době jejich skutečné realizace.

- Instruktáž personálu v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. – minimálně 2 termíny školení každý rok po dobu záruky zdarma.

- Instruktáž personálu v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. – minimálně 1 termín školení každý rok po dobu životnosti přístroje dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace (položkový ceník). Cena za termín školení po uplynutí záruční lhůty je závazná pro každý další termín nad rámec požadovaného počtu termínů. Fakturace pozáručních instruktáží bude provedena až v době jejich skutečné realizace.

- Výše uvedený spotřební materiál bude dodáván a fakturován až v době jeho skutečného objednávání na základě dílčích objednávek Zadavatele.

- Nástup na opravu nejpozději do 24 hodin od nahlášení. V případě opravy trvající déle jak 72 hodin bezplatné zapůjčení náhradního přístroje odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje a po celou dobu předpokládaného životního cyklu přístroje přístroje).

- Při předání budou vyplněny a předány následující náležitosti v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.:

  - záruční list,

  - návod k obsluze a údržbě v českém jazyce – 1 x tištěný (ke každému přístroji), 1 x v elektronické podobě ve formátu PDF,

  - protokol o instruktáži obsluhy a vyškolení vybraného personálu,

  - prohlášení o shodě ve formátu PDF,

  - autorizace dodavatele, že může provádět servis a BTK ve formátu PDF,

  - autorizace dodavatele, že může provádět instruktáž personálu nemocnice ve formátu PDF,

  - protokolární předání do provozu uživateli v listinné podobě i ve formátu PDF při fakturaci,

  - veškeré příslušenství potřebné pro plné využití vlastností a funkcionality zboží.

Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.

V Nymburce dne 8. 12. 2020						Ing. Pavlína Foretová