### ČÁST 1: ULTRAZVUK PRO INTERNÍ ODDĚLENÍ

### Veřejná zakázka je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo:

### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Frekvenční rozsah systému min. 2 - 18 MHz |  |  |
| Dynamický rozsah systému min. 275 dB |  |  |
| Nastavitelná hloubka zobrazení v rozsahu min. 1 – 33 cm |  |  |
| Start systému do plné funkce z vypnutého stavu max. 90 s |  |  |
| Standby mód – start systému do plné funkce za max. 6 s |  |  |
| Integrovaný širokoúhlý min. 21,5" LCD monitor s rozlišením min. 1920x1080 |  |  |
| Monitor umístěn na polohovatelném (všesměrovém) rameni |  |  |
| Současné aktivní připojení min. 4 ultrazvukových sond |  |  |
| Hmotnost přístroje max. 75 kg |  |  |
| Šířka přístroje max. 72 cm |  |  |
| Mobilní přístroj se 4 bržděnými koly |  |  |
| Požadavky na obslužný panel: |  |  |
| - Výškově a stranově nastavitelný ovládací panel pro sedícího i stojícího lékaře |  |  |
| - Dotykový ovládací panel s úhlopříčkou min. 13“ |  |  |
| - Ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými prvky a tlačítky |  |  |
| - Min. 4 uživatelsky programovatelná hardwarová tlačítka |  |  |
| - Kompletní omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů (nikoliv vysouvací) |  |  |
| - Ovládání přístroje pomocí kuličkového trackballu |  |  |
| - Manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 10 hardwarových ovladačů |  |  |
| Vstupy/výstupy min. 4x USB, LAN, HDMI, VGA, BNC, S-Video |  |  |
| Možnost zvukových poznámek uložených přímo do složky pacienta |  |  |
| Digitální USB termotiskárna součástí nabídky |  |  |
| Ohřívač gelu – nastavení minimálně 2 úrovní ohřívání |  |  |
| ZOBRAZOVACÍ REŽIMY |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu |  |  |
| M-mód, barevný M-mód |  |  |
| Barevný směrový rychlostní Doppler |  |  |
| Barevné dopplerovské mapování, včetně možnosti rozlišení směru krevního toku (power doppler, angio doppler) |  |  |
| Možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného Dopplera (výkonového) vedle sebe |  |  |
| Spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace |  |  |
| Harmonické zobrazení a kódované harmonické zobrazení dostupné na všech sondách |  |  |
| Funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách |  |  |
| Zobrazení redukující ultrazvukové speckle nastavitelné v minimálně 8 úrovních |  |  |
| Kompaundní zobrazení nastavitelné v minimálně 4 úrovních |  |  |
| Možnost rozšíření o zobrazení krevního toku (prokrvení) na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek |  |  |
| Možnost rozšíření systému o software pro automatické rozpoznání a popis orgánů pravého horního kvadrantu dutiny břišní |  |  |
| Možnost rozšíření systému o Strain Elastografii |  |  |
| Možnost rozšíření o modul pro vyšetření pomocí kontrastních látek |  |  |
| POŽADAVKY NA SOFTWARE, MĚŘENÍ A ARCHIVACI |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Možnost uživatele si vytvořit vlastní modifikovatelná přednastavení (presety) |  |  |
| Kontinuální dynamická automatická optimalizace obrazu pro B-mód a Doppler |  |  |
| Automatická optimalizace obrazu pro různé typy tkání s dynamickým obnovováním ve 2D |  |  |
| Funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zmrazeném obraze, možnost celkového náhledu na skenovanou oblast |  |  |
| Software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech |  |  |
| Standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů |  |  |
| Automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot: S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR |  |  |
| Plně automatická měření biometrických parametrů: BPD, HC, AC, FL |  |  |
| Automatická měření objemu močového měchýře |  |  |
| Programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty |  |  |
| Volitelné horké klávesy pro nastavená měření |  |  |
| Archivace pacientských dat na interním SSD o kapacitě min. 512 GB |  |  |
| Interní paměťová smyčka pro min. 380 MB |  |  |
| Integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě |  |  |
| Možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) |  |  |
| Integrovaný didaktický software (referenční snímky, anatomické ilustrace, animace) minimálně pro oblasti sonografie břicha a cév |  |  |
| Možnost snadného exportu dat do standardních formátů (min. AVI, JPEG, apod.) |  |  |
| Možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) |  |  |
| Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist). Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky. |  |  |
| SONDOVÉ VYBAVENÍ |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Konvexní multifrekvenční sonda s rozsahem min. 2 – 5 MHz, možností min. 4 nativních vysílacích frekvencí, možností nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, zobrazovacím úhlem minimálně 70° a s minimálně 192 krystaly ve snímači. |  |  |
| Lineární multifrekvenční sonda s rozsahem min. 4 – 13 MHz, možností min. 4 nativních vysílacích frekvencí, možností nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, se šířkou aktivního pole max. 40 mm, disponující s vyznačenými značkami středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, s funkcí trapezoidního zobrazení a s minimálně 192 krystaly ve snímači. |  |  |
| Možnost budoucího připojení lineární vysokofrekvenční sondy typu hokejka pro zobrazení velmi blízkých polí, která je vhodná pro intervenční zákroky a současně pro podiatrické aplikace. Frekvenční rozsah sondy min. 7 – 18 MHz, s možností nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možností nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, se šířkou aktivního pole max. 35 mm, s vyznačenými značkami středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, s funkcí trapezoidního zobrazení a s minimálně 168 krystal ve snímači. |  |  |