### ČÁST 3: ULTRAZVUK PRO ODDĚLENÍ RADIODIAGNOSTIKY

### Veřejná zakázka je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo:

### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku |  |  |
| Frekvenční rozsah systému min. 1 - 18 MHz |  |  |
| Monitor LED s úhlopříčkou min. 23“ s HD rozlišením min. 1920x1080 |  |  |
| Poloha monitoru nastavitelná ve 3 rovinách |  |  |
| Hmotnost přístroje max. 100 kg |  |  |
| Šířka přístroje max. 60 cm |  |  |
| Současné aktivní připojení min. 4 ultrazvukových sond |  |  |
| Start systému do plné funkce z vypnutého stavu max. 50 s |  |  |
| Standby mód – start systému do plné funkce za max. 15 s |  |  |
| Požadavky na obslužný panel: |  |  |
| - Výškově a stranově nastavitelný (nezávisle na monitoru) |  |  |
| - Integrovaný dotykový barevný ovládací LCD displej s úhlopříčkou min. 12“ |  |  |
| - Vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, ale zajíždí do ovládacího panelu) |  |  |
| - Min. 4 uživatelsky programovatelná hardwarová tlačítka |  |  |
| B/W tiskárna s digitálním vstupem |  |  |
| Min. 4x USB 3.0 výstup pro připojení externích zařízení |  |  |
| Modul HW i SW s protokolem DICOM (Worklist) |  |  |
| ZOBRAZOVACÍ REŽIMY, MĚŘENÍ A ARCHIVACE |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| B-mód na základních i harmonických frekvencích, přístroj musí umožnit dosáhnout hloubky vyšetření na abdominální sondě až do 50 cm |  |  |
| Kompaundní zobrazení na všech sondách, zobrazení musí být aktivní v harmonickém režimu a duplexním/triplexním barevném dopplerovském zobrazení |  |  |
| Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách (min. rozsah +/- 30°) |  |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  |  |
| Simultánní duální zobrazení B -módu a B-módu + CFM v reálném čase |  |  |
| Simultánní duplexní i živé triplexní zobrazení v reálném čase |  |  |
| Modul pro zobrazení a hodnocení elasticity vyšetřované oblasti metodou střižné vlny – shearwave elastrografie s následujícími vlastnostmi: - Měření a hodnocení elasticity v kPa, rychlosti v m/s a v grafickém módu zobrazení propagace střihové vlny - Možnost definování velikosti sledované oblasti v tkáni - Barevné 2D mapování elasticity ve sledované výseči v reálném čase během snímání - Nastavené barevné škály v jednotkách kPa i cm/s - Sledování a kontrola kvality shearwave signálu ve vyšetřované oblasti - Kvantifikace elasticity v kPa i v cm/s |  |  |
| Modul pro vyšetření/zobrazení pomocí kontrastních látek |  |  |
| Zobrazení mikrovaskularizace – schopnost barevného zobrazení drobného cévního zásobení i extrémně nízkých rychlostí < 1 mm/sec, za vysoké obrazové frekvence (min. 40 sn/sec při plné šířce sektoru sondy 900 a nastavené hloubce vyšetření min. 10 cm) a vysokého rozlišení, včetně sumarizace toku (akumulační mód) – využití na všech sondách. Zobrazení musí pracovat v triplexním režimu v reálném čase, tzn. současné zobrazení 2D, PW - pulzní doppler a 2D mikrovaskularizace |  |  |
| Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání |  |  |
| Možnost měření v živém i zmrazeném obraze |  |  |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, PSV) |  |  |
| Uspořádání B obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe a nad sebou s možností změny typu a poměru tohoto zobrazení |  |  |
| Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce |  |  |
| Funkce zvýšení vizualizace bioptické jehly během punkčních výkonů (min. ve 3 úrovních) na obou lineárních sondách |  |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení) |  |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovacího pole ve zmrazeném režimu |  |  |
| Možnost rozšíření o vysokofrekvenční lineární matrixovou (víceřadou) sondu (aktivní šíře sondy max. 40 mm) s horním kmitočtem alespoň do 18 MHz |  |  |
| Možnost rozšíření o bioptickou matrixovou konvexní sondu s kmitočtovým rozsahem minimálně 1-6 MHz s integrovanou vodící částí v sondě a bez nutnosti použití dodatečných bioptických nástavců |  |  |
| Interní rozsáhlá paměťová smyčka pro uložení dopplerovského záznamu |  |  |
| Integrovaná databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření |  |  |
| Přímý RAW data výstup |  |  |
| Archivace pacientských dat ve formátech JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM |  |  |
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou min. 1 TB. |  |  |
| Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS (včetně Worklist). Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky. |  |  |

| SONDOVÉ VYBAVENÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Konvexní sonda pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 - 8 MHz s konvexní zobrazovanou výsečí alespoň 110° |  |  |
| Lineární sonda pro vyšetření malých částí v rozsahu min. 5 - 14 MHz s požadovanou aktivní šířkou zobrazení min. 55 mm |  |  |
| Lineární sonda pro vyšetření periferních cév v rozsahu min. 3 - 11 MHz s požadovanou aktivní šířkou zobrazení max. 40 mm |  |  |
| Mikrokonvexní sonda pro neonatologická vyšetření v rozsahu min. 4 – 11 MHz s poloměrem zakřivení max. 18 mm |  |  |