### ČÁST 4: ULTRAZVUK PRO GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ – 2ks

### Veřejná zakázka je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo:

### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Plně digitální přístroj, s výlučně digitálním formátováním UZ paprsku |  |  |
| Frekvenční rozsah systému min. 1 - 18 MHz |  |  |
| Monitor LCD/LED s úhlopříčkou min. 21,5“ |  |  |
| Poloha monitoru nastavitelná ve všech směrech |  |  |
| Hmotnost přístroje max. 90 kg |  |  |
| Šířka přístroje max. 55 cm |  |  |
| 3 konektorové vstupy pro současné připojení 2D zobrazovacích sond |  |  |
| Standby mód – start systému do plné funkce za max. 2 s (při bateriovém i síťovém provozu) – akutní vyšetření u lůžka, v ambulanci nebo zákrokovém sále |  |  |
| Provoz na baterii (integrovaný bateriový systém přímo v přístroji) po dobu min. 120 min |  |  |
| Přístroj musí být vybaven pomocnou barevnou dotykovou LCD obrazovkou pro zjednodušení a urychlení ovládání (zobrazení nabídek funkcí a kalkulací) a musí umožnit konfiguraci nabídek uživatelem |  |  |
| Vysouvatelná textová klávesnice (není umístěna na ovládacím panelu, ale zajíždí do ovládacího panelu) |  |  |
| B/W tiskárna s digitálním vstupem |  |  |
| Printer a záznamová zařízení musí být v dosahu rukou sedící obsluhy a musí být ovládány z hlavní klávesnice přístroje |  |  |
| USB výstup pro připojení externích zařízení |  |  |
| Modul HW i SW s protokolem DICOM (Worklist) |  |  |
| ZOBRAZOVACÍ REŽIMY |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| B-mód na základních i harmonických frekvencích |  |  |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách – rozšíření 3D obdélníkového obrazu na lichoběžníkový o min. 30° na každé straně |  |  |
| M-mód, anatomický M-mód |  |  |
| Pulzní PW doppler s možností steeringu na lineárních sondách v rozsahu min. +/- 30° |  |  |
| Barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) |  |  |
| Možnost rozšíření o elastografie typu 2D color shearwave včetně kvantifikační analýzy |  |  |
| Programové vybavení pro gynekologicko porodnické aplikace |  |  |
| Zobrazení s dynamickou optimalizací parametrů pro různé typy tkání |  |  |
| Možnost měření v živém i zmrazeném obraze |  |  |
| Automatizované měření parametrů dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin) |  |  |
| Možnost nastavení STC křivky posuvnými tlačítky na ovládacím panelu a současně grafickým způsobem na pomocné dotykové obrazovce |  |  |
| Zvětšování a zmenšování zobrazovacího pole s kontinuálním posunem zvětšeného obrazu, možnost zvětšení zobrazovacího pole ve zmrazeném režimu – vše v režimu HD ZOOM |  |  |
| Jednotlačítková optimalizace nastavení akvizičních parametrů pro různé typy tkání i typy podmínek vyšetřovaného objektu (pro dvourozměrné a dopplerovské zobrazení) |  |  |
| Integrovaná databáze pacientských a obrazových dat s možností vyhledávání dle pacienta, diagnózy nebo typu vyšetření |  |  |
| Archivace pacientských dat ve formátech min. JPG, TIFF, AVI, MPEG, DICOM |  |  |
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, CD-R/RW, interní HDD s kapacitou min. 500 GB. |  |  |
| Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS (včetně Worklist). Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky. |  |  |

| SONDOVÉ VYBAVENÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Konvexní sonda vhodná pro abdominální vyšetření v rozsahu min. 1 – 6 MHz s nastavitelnou hloubkou vyšetření v rozsahu min. 0 – 40 cm |  |  |
| Transvaginální sonda v rozsahu min. 3 – 11 MHz |  |  |
| Možnost v budoucnu rozšířit o 3D/4D sondu pro abdominální vyšetření v rozsahu 2 – 8 MHz a 3D/4D transvaginální sondou v rozsahu min. 3 – 11 MHz |  |  |
| Možnost v budoucnu rozšířit o vysokofrekvenční konvexní sondu pro vyšetření v I. trimestru v rozsahu min. 3 – 10 MHz |  |  |