| Příloha č. 2 ZD; Příloha A kupní smlouvy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
|  | Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název zakázky: | Interní ev. č.: | VZ09/2022 |
| Porodní lůžko pro Nemocnici Nymburk, s.r.o ### Veřejná zakázka je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. ### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo: ### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306 |  |  |

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

| PORODNÍ LŮŽKO značky a typu |  |  |  | ................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P.č | Požadované technické parametry | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |  | Odkaz pro ověření požadovaného technického parametru |
| 1. | stabilní sloupová konstrukce lůžka |  |  |  |  |
| 2. | ložná plocha lůžka minimálně 200x85 cm, vnější rozměry maximálně 225x100 cm |  |  |  |  |
| 3. | bezpečná provozní zátěž minimálně 240 kg |  |  |  |  |
| 4. | zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 60-100 cm pro bezpečný nástup rodičky a ergonomickou polohu pro porodníka |  |  |  |  |
| 5. | elektricky polohovatelná ložná plocha – nezávisle nastavitelný minimálně zádový a pánevní díl |  |  |  |  |
| 6. | integrované patní podpěry i podkolenní podpěry (typu Goepel), nezávisle a snadno nastavitelné jednou rukou ve všech směrech |  |  |  |  |
| 7. | výškově stavitelný a naklopitelný podnožní díl s možností zasunutí/vysunutí pod ložnou plochu pro porodní fázi, tj. bez nutnosti jeho odnímání |  |  |  |  |
| 8. | antibakteriální bezešvé polstrování, odnímatelné pro očistu a dezinfekci |  |  |  |  |
| 9. | integrované sklopné postranice s integrovanými oboustrannými ovladači pro rodičku i personál |  |  |  |  |
| 10. | oboustranně integrovaná odnímatelná nebo sklopná ruční madla pro rodičku |  |  |  |  |
| 11. | integrovaná posuvná nerezová miska minimálně 4,5l |  |  |  |  |
| 12. | ruční ovladač pro rodičku/personál |  |  |  |  |
| 13. | přednaprogramovaná funkce Trendelenburg jedním tlačítkem vč. možnosti i mechanického nastavení |  |  |  |  |
| 14. | dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm |  |  |  |  |
| 15. | oboustranně integrovaný držák infuzního stojanu |  |  |  |  |
| 16. | zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  |  |  |
| 17. | svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu |  |  |  |  |
| 18. | přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240 V |  |  |  |  |
| 19. | možnost výběru alespoň z 5 barevných variant |  |  |  |  |
|  | Příslušenství: |  |  |  |  |
| 1. | infuzní stojan výškově stavitelný |  |  |  |  |
| 2. | podhlavník výškově stavitelný |  |  |  |  |
| 3. | oboustranně bezpečnostní LED podsvícení lůžka |  |  |  |  |
| 4. | oboustranně univerzální eurolišta |  |  |  |  |
| 5. | odnímatelné hlavové čelo lůžka |  |  |  |  |
| 6. | podpůrná čalouněná hrazda s držákem |  |  |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:			          Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: