| Příloha č. 2 ZD; Příloha A kupní smlouvy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
|  | Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název zakázky: | Interní ev. č.: | VZ17/2022 |
| Operační stůl pro Nemocnici Nymburk, s.r.o. ### Veřejná zakázka je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. ### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo: ### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306 |  |  |

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Účastník uvede: - zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr (sloupec B); - konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C); - odkaz pro ověření požadovaného technického parametru v přiloženém technickém listu či návodu apod. (sloupec D).

| Operační stůl značky a typu |  |  |  | ................................................. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  | D |
| P.č | Požadované technické parametry | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |  | Odkaz pro ověření požadovaného technického parametru |
| 1. | Elektromechanický operační stůl mobilní nebo systémový (základna, transportér, deska) |  |  |  |  |
| 2. | Minimálně 5-ti dílná operační deska stavebnicového systému |  |  |  |  |
| 3. | Operační deska RTG transparentní min. 540 mm široká |  |  |  |  |
| 4. | Bezdrátové dálkové ovládání; záložní ovládání v základně stolu, na boku, nikoli u hlavy či nohou – nepřípustné z důvodů operativy na dolních končetinách; v případě poruchy možno využít kabelový ovladač |  |  |  |  |
| 5. | Ovladač k operačnímu stolu s piktogramy poloh |  |  |  |  |
| 6. | Napájení stolu zajištěno vysokokapacitními bezúdržbovými bateriemi |  |  |  |  |
| 7. | Zádová a nožní část desky elektricky polohovatelná |  |  |  |  |
| 8. | Podvozek operačního stolu/základna v nerez provedení |  |  |  |  |
| 9. | Zdvihová kapacita stolu minimálně 400 kg. |  |  |  |  |
| 10. | Zachování plné polohovatelnosti s pacientem a se všemi potřebnými zařízeními při zatížení 220 kg. |  |  |  |  |
| 11. | Neomezená možnost záměny dílů hlava – nohy (možnost reverzity); |  |  |  |  |
| 12. | Polstrování operační desky se suchým zipem, min. 80 mm vysoké |  |  |  |  |
| 13. | Velikost koleček u mobilní varianty – průměr min. 10 cm; plně rotovatelná, viditelná, přístupná pro hygienu |  |  |  |  |
| 14. | Akustické upozornění personálu při dosažení limitních hodnot nastavení |  |  |  |  |
| 15. | Akustické, popř. vizuální upozornění na sníženou úroveň nabití akumulátoru |  |  |  |  |
| 16. | Minimální délka operační desky při plném sestavení segmentů (min. 5) - 2000 mm |  |  |  |  |
| 17. | Podélný posun operační desky minimálně 400 mm |  |  |  |  |
| 18. | Minimální pracovní výška operační desky 600 mm |  |  |  |  |
| 19. | Výškový pracovní rozsah operační desky minimálně 450 mm |  |  |  |  |
| 20. | Boční náklon operačního stolu ±25° |  |  |  |  |
| 21. | Minimální poloha Trendelenburg / anti-Trendelenburg: + 35° / - 35° |  |  |  |  |
| 22. | Kombinace Trendelenburg/boční náklon: min. 30°/20° |  |  |  |  |
| 23. | Polohování zádové sekce minimálně v rozsahu: +90 / -70° |  |  |  |  |
| 24. | Polohy nožní sekce minimálně v rozsahu: +90 / - 90° |  |  |  |  |
| 25. | Pozice „beach chair“ dosažitelná jedním tlačítkem |  |  |  |  |
| 26. | Tzv.“nulová poloha“ jedním tlačítkem na dálkovém ovladači i základně stolu |  |  |  |  |
|  | Příslušenství - základní: |  |  |  |  |
| 1. | Anesteziologický rám oboustranně rozšiřitelný |  |  |  |  |
| 2. | Radiální svorka k rámu |  |  |  |  |
| 3. | Infuzní stojan se svorkou, 4 háky |  |  |  |  |
| 4. | Základní podložka ruky; 450mm délka |  |  |  |  |
| 5. | Pásek přes tělo pacienta |  |  |  |  |
| 6. | Pásek na zápěstí - fixace |  |  |  |  |
|  | Ortopedicko/traumatologické příslušenství: |  |  |  |  |
| 7. | Zádový segment na operace horních končetin - ASK |  |  |  |  |
| 8. | Držák hlavy pro zádový segment |  |  |  |  |
| 9. | Rám k podložce horní končetiny |  |  |  |  |
| 10. | Polstr k rámu na podložení HK - pacient na břiše |  |  |  |  |
| 11. | ASK držák na koleno se svorkou |  |  |  |  |
| 12. | Trakce prstů - Weinberger |  |  |  |  |
| 13. | Trakční tyč k zařízení Weinberger |  |  |  |  |
| 14. | Protitah k systému Weinberger |  |  |  |  |
|  | Extenční aparát pro dolní končetiny: |  |  |  |  |
| 15. | Základní deska extenze připojitelná na základní desku stolu |  |  |  |  |
| 16. | Adaptér k extenčním tyčím |  |  |  |  |
| 17. | Trakční kolík |  |  |  |  |
| 18. | Polstr na extenční adaptér |  |  |  |  |
| 19. | Pár extenčních tyčí |  |  |  |  |
| 20. | Krátké prodloužení tyčí |  |  |  |  |
| 21. | Trakční, napínací mechanizmus |  |  |  |  |
| 22. | Extenční bota - dospělá |  |  |  |  |
| 23. | Svorka k extenční tyči |  |  |  |  |
| 24. | Adaptér ke Kirschnerovu drátu |  |  |  |  |
| 25. | Vozík na extenzi |  |  |  |  |
| 26. | Transportní deska na nohy s polstrem |  |  |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:			          Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: