| Příloha č. 2 ZD; Příloha A kupní smlouvy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
|  | Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název zakázky: | Interní ev. č.: | VZ23/2022 |
| ### Real-time PCR cyklér pro Nemocnici Nymburk s.r.o. ### Veřejná zakázka je financována ze 102. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ### „Laboratoř PCR“, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017032 |  |  |

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Účastník uvede: - značku a typ nabízeného přístroje; - zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr uvedením ANO/NE (sloupec B); - konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C); - odkaz pro ověření požadovaného technického parametru v přiloženém technickém listu či návodu apod. (sloupec D).

| Real-time PCR cyklér značky a typu |  |  | .................................................................... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| P.č | Požadované technické parametry | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota | Odkaz pro ověření požadovaného technického parametru |
| 1. | Přístroj pro diagnostiku/analýzu nukleových kyselin na principu real-time PCR |  |  |  |
| 2. | Pro maximální uniformitu a maximální rychlost změny teploty a pro ochranu před tvorbou bublin v reakční směsi je požadován systém rotorového formátu s termoregulací pomocí vhánění přesně předehřátého/vychlazeného vzduchu do komory |  |  |  |
| 3. | Minimálně 5 oddělených kanálů |  |  |  |
| 4. | Z prostorových důvodů musí být šířka přístroje max. 400 mm |  |  |  |
| 5. | Teplotní rozlišení min. ±0,02 °C |  |  |  |
| 6. | Uniformita max. odchylka ±0,02 °C |  |  |  |
| 7. | Rozsah pracovních teplot min. +35 °C … +99 °C |  |  |  |
| 8. | Nastavitelná rychlost ohřevu až do 15 °C/s |  |  |  |
| 9. | Nastavitelná rychlost chlazení až do 20 °C/s |  |  |  |
| 10. | Akviziční čas 4 s |  |  |  |
| 11. | Současná detekce minimálně 2 různých fluoroforů |  |  |  |
| 12. | Přístroj musí umožňovat detekci nejméně FAM, SYBR Green, HEX, JOE, ROX, Yakima Yellow, Cy5, Quasar 705 |  |  |  |
| 13. | Přístroj musí umožnit analýzu vzorků i v jednotlivých PCR zkumavkách |  |  |  |
| 14. | Otevřená platforma pro reagencie i spotřební materiál |  |  |  |
| 15. | Přístroj musí umožnit programování vlastních protokolů a analýz |  |  |  |
| 16. | Zdroj excitace – vysokoenergetická dioda emitující světlo |  |  |  |
| 17. | Detektor – fotomultiplikátor |  |  |  |
| 18. | Detektor PMT s automatickou nebo nastavitelnou citlivostí |  |  |  |
| 19. | Součásti dodávky musí být PC/notebook se softwarem a příslušenstvím potřebným k ovládání přístroje a analýze |  |  |  |
| 20. | Řídící SW kompatibilní min. s Windows 10 vč. bezplatné aktualizace/upgrade. Podpora operačního systému min. 5 let |  |  |  |
| 21. | Možnost instalovat řídící SW na libovolný počet PC (bez dalšího omezení počtem licencí) |  |  |  |
| 22. | Dostupné analýzy: 2 standardní křivky, delta/delta Ct, komparativní kvantifikace, analýza křivek tání genotypizace, alelická diskriminace, end-point, analýza koncentrace |  |  |  |
| 23. | Řídící SW musí umožňovat import standardních křivek mezi jednotlivými analýzami |  |  |  |
| 24. | Výrobcem autorizovaná aplikační podpora pro Real-time PCR analýzy |  |  |  |
| 25. | Součástí dodávky musí být výměnný rotor na 36 PCR zkumavek 0,2 ml a výměnný rotor na 72 PCR stripů 0,1 ml (stripy po 4 zkumavkách) |  |  |  |
| 26. | Možnost rozšíření o rotor na 100 vzorků |  |  |  |
| 27. | Kompatibilita s již stávajícím Realtime PCR analyzátorem Rotor-Gene Q |  |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:			          Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: