| Příloha č. 2 ZD; Příloha A kupní smlouvy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zadavatel: | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
|  | Sídlo: Zastoupený: | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiáková, jednatelka |  |

| TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název zakázky: | Interní ev. č.: | VZ24/2022 |
| ### „Dvouramenné LED operační světlo pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“ ### Veřejná zakázka je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. ### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo: ### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306 |  |  |

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné toleranční rozsahy v zadávací dokumentaci. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnit toleranci. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Účastník uvede: - značku a typ přístroje; - zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr uvedením ANO/NE (sloupec B); - konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C) – minimálně buňky žlutě podbarvené; - odkaz pro ověření požadovaného technického parametru v přiloženém technickém listu či návodu apod. (sloupec D)

| Dvouramenné LED operační svítidlo značky a typu: |  | ....................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| P.č | Požadované technické parametry | Splňuje (ANO/NE) | Konkrétní nabízená hodnota (parametr) | Odkaz pro ověření požadovaného technického parametru |
| Hlavní svítidlo: |  |  |  |  |
| 1. | intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (regulace 50–100% intenzity + endo mód) |  |  |  |
| 2. | příprava pro integrovanou full HD kameru |  |  |  |
| Satelitní svítidlo: |  |  |  |  |
| 3. | intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m 160 000 lx (regulace 50–100% intenzity + endo mód) |  |  |  |
| Obecné požadavky: |  |  |  |  |
| 4. | zdrojem světla je systém LED diod umístěných v korpusu svítidla a mísením světla přímo v jednotce LED a ne v operačním poli (redukce nežádoucích barevných stínů) |  |  |  |
| 5. | rozsah teploty chromatičnosti alespoň od 3 800°K do 4 700°K nastavitelné min. ve 3 krocích |  |  |  |
| 6. | index podání barev Ra min: 96 |  |  |  |
| 7. | nastavení průměru světelného pole |  |  |  |
| 8. | nastavení intenzity osvětlení ve výše uvedeném rozsahu v min. 5 krocích |  |  |  |
| 9. | homogenní osvětlení operačního pole bez barevných stínů |  |  |  |
| 10. | nastavení pracovního rozsahu bez nutnosti následného ostření při změně polohy svítidla |  |  |  |
| 11. | multifunkční ovládání svítidla na závěsu svítidla i na stěně nebo dálkovým ovládačem se současným ovládáním integrovaným do sterilní rukojeti |  |  |  |
| 12. | bez mechanických prvků v tělese svítidla, které mají za úkol regulovat intenzitu osvětlení, průměr operačního osvětleného pole nebo jakékoli další světelné vlastnosti |  |  |  |
| 13. | minimální tepelné vyzařování |  |  |  |
| 14. | ke každému svítidlu resterilizovatelné rukojeti – 5 kusů pro svítidlo |  |  |  |
| 15. | kompatibilita s laminárním prouděním |  |  |  |
| 16. | snadné polohování za pomoci flexibilního a plně kardanového zavěšení |  |  |  |
| 17. | možnost otáčení svítidel v rozsahu 360° – bez dorazové provedení |  |  |  |
| 18. | kompletní kabeláž pro budoucí rozšíření o full HD kameru |  |  |  |
| 19. | Operační světlo splňuje normu ČSN EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje. Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost. |  |  |  |
| 20. | Operační světlo splňuje normu ČSN EN 60601-2-41 ed. 2 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-41: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost operačních a vyšetřovacích svítidel |  |  |  |
| 21. | životnost světelných zdrojů minimálně 60 000 provozních hodin |  |  |  |
| 22. | výškově stavitelné, možnost naklánění a otáčení prostřednictvím nesterilních i sterilních prvků na tělese svítidla |  |  |  |
| 23. | garance zachování uvedené svítivosti po celou dobu životnosti operačního svítidla |  |  |  |
| 24. | Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajícího operačního světla. |  |  |  |
| Požadavky na instalaci: |  |  |  |  |
|  | Vybraný dodavatel operačního svítidla provede na vlastní náklady zaměření, kontrolu stavební připravenosti, elektro-přívodů a kotevních prvků na stávajícím operačním sále. Instalace bude provedena s maximální možnou šetrností a s využitím stávajících kotevních a připojovacích prvků. Související celky jako například povrchy a podhledy budou po instalaci uvedeny do původního stavu. V souvislosti s instalací nového zařízení není plánována jakákoli stavební a stavebně instalační činnost ze strany zadavatele. NA ZÁKLADĚ TOHO POŽADUJE ZADAVATEL MAXIMÁLNÍ KOMPATIBILITU SE STÁVAJÍCÍMI PŘIPOJOVACÍMI PARAMETRY (kotevními elementy, mezistropními konstrukcemi, stropními tubusy, elektroinstalací, atd.) Maximální odstávka operačního sálu při instalaci – 2 pracovní dny! Stavební výška stropu: 3.850 mm Výška čistého pohledu: 3.000 mm Průchod laminárním stropem na tubus o Ø125 mm Stávající světlo Berchtold Chromophare D530+ napájeno ze sítě 230V AC/24V DC jištěno UPS/bateriemi v rozvodně. Současný stav viz Obrazová příloha TS. |  |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně 
a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:			          Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: