### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Magnetická rezonance

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné (pokud není v základních požadavcích uvedeno jinak). Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a návrhu kupní smlouvy.

| Název přístroje: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (účastník uvede přesné obchodní označení, model, výrobce) |  |  |  |  |  |  |
| č. | Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) |  | Nabízená hodnota |  |  |
| Systém 1,5 T |  |  |  |  |  |  |
|  | Supravodivý bezodparový magnet bez nutnosti doplňování kapalného helia |  |  |  |  |  |
|  | Indukce magnetického pole 1,5T, magnet aktivně stíněný a s potlačením vnějšího rušení |  |  |  |  |  |
|  | Průměr vyšetřovacího otvoru min. 70 cm |  |  |  |  |  |
|  | Pacientský stůl s nosností minimálně 200 kg při zachování všech vertikálních i horizontálních pohybů. |  |  |  |  |  |
|  | Skenovací rozsah stolu minimálně 175 cm |  |  |  |  |  |
|  | Pacientský prostors ventilací, osvětlením a možností komunikace přes sluchátka, nebo reproduktor |  |  |  |  |  |
|  | Vyšetřovací pole FOV pro osy x,y,z 50,50,45 cm |  |  |  |  |  |
|  | Homogenita magnetického pole rovna nebo lepší než 1 ppm ve 40 cm DSV |  |  |  |  |  |
|  | Techniky potlačení gradietního hluku |  |  |  |  |  |
|  | Techniky potlačení pohybových artefaktů |  |  |  |  |  |
| Gradientní systém |  |  |  |  |  |  |
|  | Amplituda gradientního systému minimálně 44 mT/m v každé ose |  |  |  |  |  |
|  | Slew rate (strmost) v každé ose minimálně 200 T/m/s |  |  |  |  |  |
|  | Duty cycle 100% |  |  |  |  |  |
|  | Současné dosažení max. amplitudy a slew rate; oba parametry musí být dosažitelné současně a nezávisle ve všech prostorových osách x, y, z v jednom pulzu. |  |  |  |  |  |
| Radiofrekvenční systém |  |  |  |  |  |  |
|  | Plně digitální minimálně 48 kanálový systém – tím je myšlen počet nezávislých kanálů které je možno použít najednou při jedné sekvenci v jednom FOV. |  |  |  |  |  |
|  | Systém se současným zapojením nejméně 96 cívkových elementů |  |  |  |  |  |
| Cívky |  |  |  |  |  |  |
|  | Vybavení RF cívkami pro vyšetřování celého těla v délce min. 175 cm, realizovaného kombinací lokálních, anteriorních cívek s cívkou páteřní a hlavokrčních cívek (pro dosažení maximálního poměru signál/šum a využití paralelních technik) bez repozice pacienta nebo cívek |  |  |  |  |  |
|  | RF cívka pro vyšetření hlavy a krku s minimálně 16 nezávislými cívkovými elementy |  |  |  |  |  |
|  | Pro vyšetření celé páteře s minimálně 32 nezávislými cívkovými elementy |  |  |  |  |  |
|  | Pro vyšetření hrudní a břišní oblasti anterior RF body-array cívka/cívky pro pokrytí celého trupu v délce nejméně 650 mm, každá s nejméně 16 nezávislými cívkovými elementy (minimálně 32 kanálů pro délku 650 mm) |  |  |  |  |  |
|  | Tx/Rx RF cívka pro vyšetření kolenního kloubu s minimálně 16 nezávislými cívkovými elementy |  |  |  |  |  |
|  | Dedikovaná RF cívka pro vyšetření ruky/zápěstí s minimálně 6 nezávislými cívkovými elementy |  |  |  |  |  |
|  | Dedikovaná RF cívka pro vyšetření chodidlo/kotník s minimálně 6 nezávislými cívkovými elementy |  |  |  |  |  |
|  | Dedikovaná RF cívka pro vyšetření ramenního kloubu s minimálně 6 nezávislými cívkovými elementy |  |  |  |  |  |
|  | Dedikovaná RF cívka pro vyšetření obou prsů vleže na břiše s minimálně 8 nezávislými cívkovými elementy vč. příslušenství |  |  |  |  |  |
|  | Dedikovaná RF cívka pro angiografii obou dolních končetin s min. 16 nezávislými cívkovými elementy |  |  |  |  |  |
|  | Velká a malá flexi cívka pro univerzální použití a se sadou dedikovaných polohovacích pomůcek pro vyšetření velkých kloubů, každá s nejméně 16 nezávislými elementy. |  |  |  |  |  |
| Požadovaná vyšetření a techniky včetně vyhodnocovacího software: |  |  |  |  |  |  |
|  | Synchronizace s EKG, respirací a pulzem |  |  |  |  |  |
|  | Základní sekvence a vyšetřovací metody pro orgány celého těla |  |  |  |  |  |
|  | Paralelní akviziční techniky pro paralelní akvizici ve 2D i 3D, algoritmy zpracování v obrazovém i k prostoru pro 2D i 3D akvizici. |  |  |  |  |  |
|  | MR vyšetření mozku (morfologické, difúzní, perfúzní), obsahu skalní kosti, orbit a čelistních kloubů |  |  |  |  |  |
|  | MR vyšetření jednotlivých úseků páteře a míchy i zobrazení celé páteře (složeně z jednotlivých úseků) ve vysokém rozlišení a MR perimyelografií |  |  |  |  |  |
|  | Morfologické zobrazování orgánů hrudníku a krku |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazování jater, ledvin, gynekologických orgánů, prostaty, rekta |  |  |  |  |  |
|  | MR cholangiopankreatikografie |  |  |  |  |  |
|  | MR enterografie |  |  |  |  |  |
|  | Zobrazování všech kloubů končetin |  |  |  |  |  |
|  | Difúzně vážené zobrazování všech oblastí těla |  |  |  |  |  |
|  | Pediatrické protokoly |  |  |  |  |  |
|  | Sekvence pro bezkontrastní i kontrastní angiografii tepen i žil, sekvence pro kontrastní angiografii s vysokým časovým rozlišením (4D angiografie). Metody kontrastní MR angiografie s možností flexibilního výběru způsobu náběru k-prostoru pro dynamické (time-resolved) MRA |  |  |  |  |  |
|  | Metody kompenzace pohybových artefaktů pomocí hybridní kombinace standardní a radiální akvizice (např. PROPPELER, BLADE, MultiVane) pro oblast celého těla. |  |  |  |  |  |
|  | Snížení hluku během akvizice řešením akustické optimalizace konstrukce gradientního systému i optimalizací průběhu gradientní aktivity (nikoliv za cenu zmenšení gradientního výkonu a prodloužení času akvizice). |  |  |  |  |  |
|  | Ultrarychlé sekvence se saturací tuku k vyšetření břicha během jednoho nádechu pacienta. |  |  |  |  |  |
|  | Sekvence a technologie pro potlačení artefaktů z metalických implantátů |  |  |  |  |  |
|  | Standardní i pokročilé metody vyšetření CNS. Sekvence SE, rychlého SE (TSE) ve 2D i 3D, sekvence GRE ve 2D i 3D, sekvence IR včetně FLAIR a DIR, sekvence SSFP. |  |  |  |  |  |
|  | Metoda nativního měření perfúze pomocí ASL ve 3D, včetně kvantitativního vyhodnocení. |  |  |  |  |  |
|  | Susceptibility weighted imaging (SWI) s využitím fázové masky ke zvýšení kontrastu SWI (nikoliv pouze obrazy GRE s delším TE). |  |  |  |  |  |
|  | Metody kvantifikace relaxačních časů (MR relaxometrie, T1, T2, T2*), charakterizace tkání pomocí relaxačních časů (stanovení obsahu tuku a železa v orgánech apod.), kvantifikace obsahu myelinu v mozkové tkáni (multi-echo T2 mapování). |  |  |  |  |  |
|  | Metody pro potlačení i měření signálu tuku: RF saturace (FatSat, SPIR apod.), RF excitace vody (water excitation), spektrální RF saturace (SPAIR), metoda Dixon ve 2D i 3D. |  |  |  |  |  |
|  | Software pro automatické skládání sousedících obrazů v z směru - celotělové zobrazování. |  |  |  |  |  |
|  | Celotělové difuzní vyšetření pro onkologický screening |  |  |  |  |  |
| Softwarová podpora moderních vyšetřovacích metod: |  |  |  |  |  |  |
|  | Paralelní techniky se stochastickým podvzorkováním (redukčním faktorem) ve směru fázového kódování ve 3D, a iterativní rekonstrukcí. (např. Compressed Sensing, Hyper Sense nebo stejná technika). |  |  |  |  |  |
|  | Difůzní vyšetření se zvýšeným rozlišením a potlačeným efektem susceptibility. |  |  |  |  |  |
|  | EPI sekvence s technologií zobrazení malých oblastí při potlačení signálu okolní tkáně (syngo ZOOMit, Focus) |  |  |  |  |  |
| Další software: |  |  |  |  |  |  |
|  | Plný komunikační formát DICOM, vstup/výstup s možností realizace DICOM Store, Storage commitment Query/Retrieve, Im port/Export, Secondary Capture, Worklist management pro komunikaci s NIS A RIS. Propojení systému se stávajícím PACS. |  |  |  |  |  |
|  | Automatické opakované nastavení sekvencí do stejné polohy, |  |  |  |  |  |
|  | Přesné nastavení zobrazovaných struktur do izocentra bez nutnosti použití laserového zaměření. |  |  |  |  |  |
|  | Automatické nastavení počtu vrstev a FOV pro kompletní pokrytí zobrazované oblasti – hlava, páteř, koleno |  |  |  |  |  |
|  | Automatické rekonstrukce respektující zakřivení páteře z 3D sekvencí, |  |  |  |  |  |
|  | Automatické přizpůsobení skenovacích parametrů podle anatomických a fyziologických charakteristik včetně zadržení dechu (v oblasti břicha), |  |  |  |  |  |
|  | Algoritmy na bázi umělé inteligence pro vylepšení poměru signál-šum a vylepšení rozlišení přepočítáním na jemnější matici |  |  |  |  |  |
| Pacientský stůl |  |  |  |  |  |  |
|  | Nosnost stolu min. 200 kg při zachování všech motorických pohybů |  |  |  |  |  |
|  | Horizontální rychlost pohybu stolu min. 200 mm/s |  |  |  |  |  |
| Akviziční (výpočetní, ovládací) konzole |  |  |  |  |  |  |
|  | Výkonný akviziční systém s rekonstrukční matricí 64x64 až 1024x1024 |  |  |  |  |  |
|  | Dva barevné LCD monitory, úhlopříčka min. 24“ – minimálně náhledový monitor. |  |  |  |  |  |
|  | DICOM konektivita na neomezený počet uzlů |  |  |  |  |  |
|  | Možnost archivace vyšetření na CD/DVD/USB |  |  |  |  |  |
|  | Možnost kopírování parametrů vyšetření do nových akvizic, možnost opakování studií při zachování parametrů předchozích vyšetření („vyšetřovací karty“). |  |  |  |  |  |
|  | Akviziční systém umožňující současnou akvizici, rekonstrukci měřených dat a vyhodnocení. |  |  |  |  |  |
| Pracovní stanice – 2 ks: |  |  |  |  |  |  |
|  | Pracovní stanice pro spolupráci s portálovým systémem a akviziční konzolí. |  |  |  |  |  |
|  | CPU minimálně 8 jader, RAM minimálně 16GB DDR 4, SSD disk mnimálně 500GB, OS Windows 10pro |  |  |  |  |  |
|  | Diagnostický multimodální (MR, CT, skiagrafie..) monitor, barevné LCD, úhlopříčka min. 30“, rozlišení nejméně 6 megapixelů. |  |  |  |  |  |
|  | Kancelářský monitor 24“ – FullHD s minimálním rozlišením 1920x1080 |  |  |  |  |  |
|  | Připojení do sítě 1Gbis/s |  |  |  |  |  |
|  | CD/DVD mechanika pro lokální export a import dat |  |  |  |  |  |
|  | Klávesnice a myš |  |  |  |  |  |
| Další požadavky |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletně vybavená RF kabina, včetně obkladů, podhledu, podlahové krytiny, police na cívky, |  |  |  |  |  |
|  | Ambientní osvětlení vyšetřovny s uživatelsky nastavitelnou barvou a intenzitou |  |  |  |  |  |
|  | Potrubí nouzového odvětrání helia při zániku supravodivosti |  |  |  |  |  |
|  | Technologický rozvaděč pro napájení MR technologie |  |  |  |  |  |
|  | Chlazení pro technologii MR systému |  |  |  |  |  |
|  | MR transportní kompatibilní lehátko |  |  |  |  |  |
|  | MR kompatibilní transportní křeslo |  |  |  |  |  |
|  | MR kompatibilní pulzní oxymetr |  |  |  |  |  |
|  | Pracovní stůl do ovladovny pro umístění prvků ovládací konzole |  |  |  |  |  |
|  | Pomůcky a příslušenství, jejichž specifikace je dána konkrétním zařízením a předpisem výrobce a které jsou nutné pro provádění kvalitativních testů a ověřování technických parametrů zařízení, předepsaných výrobcem a prováděných odbornou obsluhou. |  |  |  |  |  |
|  | Zaškolení česky mluvícím aplikačním specialistou pro laboranty a lékaře. |  |  |  |  |  |
|  | Zadavatel požaduje plný servis přístroje s pravidelnou automatickou aktualizaci (upgrade) software přístroje i portálového systému po dobu 8 let, včetně prvků s AI (umělou inteligencí)při uvolnění nové verze výrobcem. |  |  |  |  |  |
| Požadavky na komunikaci s PACS zadavatele |  |  |  |  |  |  |
|  | V ceně dodávky je zahrnuto nastavení workflow přístroje (dodavatel zajistí ve spolupráci se zadavatelem plné připojení MR přístroje do informačního systému, datových úložišť a softwarových vyhodnocovacích platforem zadavatele) |  |  |  |  |  |
|  | k přístroji bude dodán DICOM Conformance Statement (v elektron. podobě, formát .pdf nebo .doc) |  |  |  |  |  |
| Minimální podporované DICOM vlastnosti |  |  |  |  |  |  |
|  | DICOM Verification service |  |  |  |  |  |
|  | Storage of DICOM objects on a remote DICOM system |  |  |  |  |  |
|  | Commitment of stored DICOM objects on a remote DICOM system |  |  |  |  |  |
|  | Querying for data on a remote DICOM system |  |  |  |  |  |
|  | Retrieval of DICOM objects from a remote DICOM system |  |  |  |  |  |
|  | Basic Worklist Management |  |  |  |  |  |
| Multimodální serverový portál pro prohlížení a zpracování obrazů z MR (případně rozšíření stávajícího portálu) |  |  |  |  |  |  |
|  | Hardwarové a softwarové vybavení pro zajištění a vyhodnocení požadovaných vyšetření (výše uvedené), případně možno řešit doplněním licencí pro vyhodnocení požadovaných MR vyšetření na stávající portál |  |  |  |  |  |
|  | Vyhodnocení pokročilých vyšetření CNS (DWI, fúze s 3D morfologickými T1 a T2 váženými obrazy). |  |  |  |  |  |
|  | Obvyklé typy 3D rekonstrukcí (volume rendering, MIP, MINIP, MPR…). Pro nejméně 5 uživatelů současně |  |  |  |  |  |
|  | Vyhodnocení 4D tkáňové perfuze, kvalitativní (wash-in, wash-out, TTP..) i kvantitativní (Toftův model, Ktrans, Kep, Ve), s elastickou pohybovou korekcí |  |  |  |  |  |
|  | Specializovaný SW pro hodnocení mozkové perfuze |  |  |  |  |  |
|  | Software pro usnadnění a zrychlení hodnocení a popisu vyšetření prsu |  |  |  |  |  |
|  | Software pro podporu rutinního zobrazování a hodnocení obecných MR vyšetření |  |  |  |  |  |
| Příslušenství |  |  |  |  |  |  |
|  | Kompletní sada příslušenství pro RF cívky, vyšetřovací stůl a uložení a polohování pacienta. |  |  |  |  |  |
|  | Polohovací a fixační pomůcky k uložení pacienta do všech poloh k vyšetření – upevnění dolních končetin, rukou, vypodložení těla, zatížení částí těla |  |  |  |  |  |
|  | Originální vozík pro převoz a skladování cívek |  |  |  |  |  |
|  | Výplně a měkké příslušenství RF cívek |  |  |  |  |  |
|  | Chrániče sluchu (sluchátka) jak samostatné, tak ve verzi s přenosem zvuku k pacientovi (hlas, audio) |  |  |  |  |  |

|  | HODNOCENÉ PARAMETRY (35%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Požadavek: | Váha hodn. parametru | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 1. | Dedikovaná RF cívka pro vyšetření ruky/zápěstí s minimálně 16 nezávislými cívkovými elementy | 10 |  |  |
| 2. | Dedikovaná RF cívka pro vyšetření chodidlo/kotník s minimálně 16 nezávislými cívkovými elementy | 10 |  |  |
| 3. | Dedikovaná RF cívka pro vyšetření ramenního kloubu s minimálně 16 nezávislými cívkovými elementy | 10 |  |  |
| 4. | Dedikovaná RF cívka pro vyšetření hlavy a krku s minimálně 20 nezávislými cívkovými elementy | 10 |  |  |
| 5. | Dedikovaná RF cívka pro vyšetření obou prsů vleže na břiše s minimálně 18 nezávislými cívkovými elementy vč. příslušenství | 10 |  |  |
| 6. | Software pro automatickou segmentaci prostaty, automatický výpočet objemu prostaty, automatickou detekce lézí prostaty a posouzení objemu detekovaných lézí vč. návrhu a klasifikace dle PI-RADS v2.1 | 15 |  |  |
| 7. | Software s automatickým rozpoznáváním anatomie v oblasti hlavy, páteře a trupu | 10 |  |  |
| 8. | Sekvence s čistě radiálními trajektoriemi a nízkou citlivostí na fyziologické pohyby pro provádění vyšetření v oblasti hlavy, krku, páteře, hrudníku a pánve v režimu volného dýchání | 10 |  |  |
| 9. | Automatické označení obratlů | 5 |  |  |
| 10. | Automatické plánování navazujících multiparametrických viceetážových vyšetření včetně automatického nastavení překrývání zobrazovaných oblastí | 10 |  |  |

Hodnocené parametry budou hodnoceny podle toho, zda účastníkem nabízený přístroj jimi disponuje či nikoli. V případě, že ano, získá taková nabídka příslušný počet bodů, v případě, že ne, nabídka získá 0 bodů.

Maximální počet je 100 bodů viz popis hodnocení uvedený v bodě 10.2 zadávací dokumentace.

Účastník vyplní všechny řádky hodnocených parametrů, deklaruje splnění požadavku ANO/NE 
a doplní konkrétní nabízenou hodnotu vybraných parametrů.

SPECIFIKACE STAVEBNÍ A TECHNOLIGICKÉ PŘIPRAVENOSTI CELÉH PROVOZU ODDĚLENÍ MAGNETICKÉ REZONANCE

ZADAVATEL DÁLE POŽADUJE

Požadavek:

Kompletní realizaci dodávky včetně montáže, instalace, všech přípravných a pomocných prací, dodávek a činností vyvolaných potřebami instalace a řádného provozu technologie. Dodavatel technologií musí navrhnout a dodat takové vybavení, které splní veškeré legislativní a provozní požadavky na provoz celého oddělení magnetické rezonance. Bude se jednat o kompletní profese VZT,El Sil ,EL Slab, MaR a chladící technologie magnetické rezonance, která bude součástí dodávky. SOUČÁSTÍ DODÁVKY MRI budou i veškeré stavební a přípomocné práce k těmto profesím. Jednotka chladící technologie bude umístěna v 1PP objektu E (vedení bude uloženo v kolektoru cca 40m délky bude upřesněno v rámci prohlídky místa plnění). Jednotka výparníku bude umístěna na střeše jednopodlažního provozu. Jednotky VZT bodu umístěny na střeše provozu bude upřesněno v rámci prohlídky místa plnění. Vzhledem k střením instalacím technologií musí být součásti statické posouzení osazeni jednotek a jejich uzemnění. (včetně úpravy hromosvodu a jeho revize).

SOUČÁSTÍ DODÁVKY bude i přesun hmot náležící k vybraným pracem, zařízení staveniště, likvidace odpadů vyhovující stanoviskům DOSS a úklid staveniště včetně koordinace s vybranou stavební firmou zajišťující stavební přípravu, která není součástí dodávky MRI.

Elektrický rozvaděč vč. dodání potřebného rozvodu k rozvaděči od nejbližší rozvodny (bude upřesněno v rámci prohlídky místa plnění) a pokud si nová technologie vyžádá, případný nový přívod a přezbrojení hlavní rozvodnice odpovídajícím deonovým jističem část Elektroinstalace).

Potrubí pro nouzové odvětrání magnetu s vyústěním na střeše objektu.

Po úspěšné realizaci předá dodavatel objednateli projekt skutečného provedení. veškeré revize, zkoušky, certifikáty, návody k užívání, provozní řády a stanoviska DOSS náležící k profesím EL, VZT, MaR, Chl které jsou potřebné k předání díla jeho provozu a úspěšnému zkolaudování celého provozu MR

Technologický výkres dodávky, tj. umístění dodávaného vč. všech potřebných technologických částí (mj. provozně možných pozic vůči obsluze při provozu, technologických rozvaděčů, monitoring systému aj.) ve formátu .dwg a PDF, pro potřeby schválení zadavatelem před uvedením dodávaného přístroje do výroby. Přičemž alespoň zjednodušený Technologický výkres bude i součástí nabídky v rámci Zadávacího řízení, ze kterého bude minimálně patrná dispozice navrhovaného řešení a instalace předmětu plnění. Umístění technologického rozvaděče ve stávající pozici (vč. potřebných stavebních přípomocí).

V kupní ceně musí být zahrnuty veškeré náklady prodávajícího nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu plnění, včetně všech opatření, které si instalace a provoz nové zdravotnické technologie vyžádá, včetně přípravných a pomocných prací, tj. např. zřízení a úprav transportních a montážních cest, zajištění transportní techniky, zřizování nových prostupů, nových kabelových kanálů, řešení kolizí s prvky stávajících vnitřních konstrukcí, instalací a vybavení, podmiňující úpravy a energetických systémů včetně zaregulování či náprav veškerých případných poškození stávajících stavebních nebo technologických prvků, pokud k nim při obměně předmětného technologického vybavení dojde. Instalovaná nová technologie musí respektovat parametry mikroklima stávajícího vnitřního prostředí, parametry stínění, kapacity stávajících energetických zdrojů a umístění jejich připojovacích bodů. Potřeba realizace jakýchkoliv úprav a změn vyvolaných novou technologií jde na vrub dodavatele. Dodavatel je povinen respektovat a minimálním způsobem omezovat činnost nemocnice včetně přiléhajících pracovišť. Veškerá opatření pro eliminaci negativních vlivů činnosti dodavatele (zejména hluku a prašnosti) na provoz okolních pracovišť je nedílnou součástí plnění dodavatele.

Půdorys 1NP- navrhovaný provoz oddělení MR