| Příloha č. 2 ZD; Příloha A smlouvy Zadavatel: Nemocnice Nymburk s.r.o. Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Zastoupený: Mgr. Nela Kvačková, jednatelka TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název zakázky: | Interní ev. č.: | VZ12/2023 |
| ### Kardiotokografický monitorovací systém pro Nemocnici Nymburk s.r.o. ### Veřejná zakázka je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. ### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo: ### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306 |  |  |

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zda jeho nabízený přístroj splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit. Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné toleranční rozsahy. Technické parametry označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Účastník uvede: - značku a typ přístroje;

- zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr uvedením ANO/NE (sloupec B);

- konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C);

- odkaz pro ověření požadovaného technického parametru v přiloženém technickém listu či návodu apod. (sloupec C)

| Kardiotokografický monitorovací systém |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Značka a typ přístroje: |  |  |  |
|  | A | B | C |
| P.č. | Požadované technické parametry a vlastnosti | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota/odkaz pro ověření požadovaného parametru |
| Intrapartální kardiotokograf 2 kusů včetně sond (2 kusů US sond a 2 kusů TOCO sond) |  |  |  |
| 1. | Lehký a kompaktní intrapartální fetální monitor |  |  |
| 2. | Pro matky s nízkým i vysokým BMI |  |  |
| 3. | Dotykový barevný LCD displej |  |  |
| 4. | Ovládání v českém jazyce |  |  |
| 5. | Snímání srdeční frekvence a pohybů plodu – US sonda |  |  |
| 6. | Rozsah měření srdeční frekvence plodu US sondou min. 50-240 tepů za minutu |  |  |
| 7. | Indikátor kvality snímání srdeční frekvence plodu |  |  |
| 8. | Snímání srdeční frekvence plodu i při pohybu matky (chůze, skákání na míči apod.) |  |  |
| 9. | Monitorování děložních stahů a srdeční frekvence matky – TOCO sonda |  |  |
| 10. | Interní přímé monitorování srdeční frekvence plodu skalpovou elektrodou |  |  |
| 11. | Monitorování NIBP matky včetně příslušenství |  |  |
| 12. | SW vybavení pro snímání dvojčat v základu – aktivace připojením druhé US sondy |  |  |
| 13. | Oddělení stop v záznamu srdeční frekvence dvojčat |  |  |
| 14. | Verifikace srdečních frekvencí mezi plody; mezi matkou a plodem (plody) |  |  |
| 15. | Automatická detekce pohybu plodu |  |  |
| 16. | Regulovatelná hlasitost ozev tepové frekvence plodu |  |  |
| 17. | Nastavitelné obrazové a zvukové alarmy měřených parametrů včetně nastavení hlasitosti alarmů |  |  |
| 18. | Provoz z el. sítě nebo na baterii, min. 2 hodiny provozu na baterii, indikátor provozu na baterii |  |  |
| 19. | Bezventilátorová technologie |  |  |
| 20. | Možnost zadání pacientských dat a vkládání poznámek do záznamu |  |  |
| 21. | Zapisovač: tisk záznamu na termopapír, nastavitelná rychlost ve více úrovních |  |  |
| 22. | Zápis do paměti – možnost dotisku v případě, že během monitorování dojde papír |  |  |
| 23. | Možnost zastavení a znovu zapnutí tisku během snímání |  |  |
| 24. | Možnost připojení telemetrického systému |  |  |
| 25. | Připojení do centrálního monitorovacího systému |  |  |
| 26. | Příslušenství ke každému kardiotokografu: - pásy na sondy, - US gel, - termopapír, - skalpové elektrody, - pojízdný stojan s přihrádkou na sondy a příslušenství, další spotřební materiál potřebný pro zahájení provozu |  |  |
| Telemetrická monitorovací jednotka 2 kusy včetně sond (2 kusy US sondy, 2 kusy TOCO sondy) |  |  |  |
| 27. | Bezdrátová monitorovací jednotka připojitelná ke kardiotokografům |  |  |
| 28. | US sonda – monitorování srdeční frekvence plodu a pohybů plodu, voděodolnost IPX7 |  |  |
| 29. | TOCO sonda – monitorování děložních stahů, voděodolnost IPX7 |  |  |
| 30. | Ukazatel na sondě indikující stav nabití baterie a stav připojení sondy k základní stanici |  |  |
| 31. | Kapacita baterie v sondách – min. 8 hodin monitorování |  |  |
| 32. | Indikátor vybití baterie – upozornění min. 30 minut před vybitím baterie |  |  |
| 33. | Doba nabíjení sond z úplného vybití méně než 3 hodiny |  |  |
| 34. | Možnost výměny baterií v sondách uživatelem |  |  |
| 35. | Identifikace sond prostřednictvím základní stanice |  |  |
| 36. | Základní stanice včetně integrované dobíjecí funkce pro sondy |  |  |
| 37. | Napájení základní stanice prostřednictvím připojeného kardiotokografu |  |  |
| 38. | Dosah monitorování min. 50 metrů |  |  |
| Centrální monitorovací systém |  |  |  |
| 39. | Monitorovací, dokumentační a archivační systém pro sledování vývoje a průběhu celého těhotenství |  |  |
| 40. | Monitorovací systém pro sledování vybraných parametrů jednoho, případně dvou plodů v těle matky a monitorovaných vitálních funkcí matky včetně nastavitelných alarmů |  |  |
| 41. | Nepřetržité monitorování vitálních funkcí matky a plodu (plodů) společně s individuálním vyhodnocením monitorovaných parametrů a avizováním alarmů |  |  |
| 42. | Konfigurovatelné audiovizuální upozornění a zobrazení alarmů jak na centrální stanici, tak i na klientských stanicích i tehdy, nebyl-li daný parametr na dané stanici průběžně zobrazován |  |  |
| 43. | Audiovizuální upozornění technických alarmů, které jsou individuálně nastavitelné (např. ztráta signálu, odpojení sondy atd.) |  |  |
| 44. | Připojení 4 ks stávajících kardiotokografů Avalon FM20 a FM30 a 1 ks telemetrie Avalon CL |  |  |
| 45. | Kompletní monitorovací stanice v sesterně |  |  |
| 46. | Zobrazení všech sledovaných kardiotokografů na min. 24“ dotykovém displeji |  |  |
| 47. | Připojení k síťové tiskárně – možnost výběru tisku kompletního záznamu sledované rodičky nebo pouze části záznamu |  |  |
| 48. | Možnost zobrazení na min. dalších 2 klientských počítačích (klientské PC nejsou součástí dodávky) |  |  |
| 49. | V případě serverového řešení instalace na virtuální server zadavatele |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně 
a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:			          Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: