|  | Zadavatel: |  | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: |  | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka |  |  |  |  |
|  | IČ / DIČ: |  | 28762886 / CZ28762886 |  |  |  |
|  | Název zakázky: |  |  |  |  |  |
|  | Nemocniční lůžka pro Nemocnici Nymburk, s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Evidenční číslo: VZ 11/2023 |  |  |

### Veřejná zakázka realizovaná v rámci projektu

### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo:

### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

### je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

Část. 1 Intenzivní lůžka vč. příslušenství

| Resuscitační lůžka vč. příslušenství (2 ks) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 2x Lůžko resuscitační |  |  |
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka |  |  |
| bezpečná provozní zátěž minimálně 220kg |  |  |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta |  |  |
| plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu |  |  |
| zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) |  |  |
| ložná plocha RTG transparentní umožňující vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka |  |  |
| možnost snímání pacienta C ramenem |  |  |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm pomocí elektromotoru |  |  |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu |  |  |
| oboustranný laterální náklon minimálně +/- 30° s možností automatického režimu polohování (systém CLRT, ALT, XPRT, apod.) - lze řešit funkcemi lůžka nebo integrované matrace, automatická blokace náklonu při spuštěné postranici |  |  |
| oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  |
| kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu |  |  |
| kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy) |  |  |
| výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - minimálně 45 cm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  |
| oboustranně v postranicích nebo čele integrované centrální sesterské dotykové LCD ovládací panely pro ovládání lůžka, vážícího systému, antidekubitního systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další…) |  |  |
| oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci |  |  |
| oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci |  |  |
| integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta a grafickým znázorněním trendu, rozlišovací schopnost s nejmenším dílkem měření max. 0,1kg |  |  |
| alarm opuštění lůžka pacientem |  |  |
| alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka |  |  |
| dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd. |  |  |
| páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm |  |  |
| motorizovaný pojezd lůžka pro velmi snadnou manipulaci (systém Intelli-drive, I-drive power, Zoom-drive, apod.) - minimálně jízda vpřed, jízda vzad, automatická brzda |  |  |
| systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.) |  |  |
| univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |
| ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |
| zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  |
| systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek, apod.) není přípustný |  |  |
| přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V |  |  |
| svorka pro vyrovnání el. potenciálu |  |  |
| možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |  |
| 2x příslušenství: |  |  |
| sada fixačních klínů pro laterální náklon |  |  |
| držák hadic ventilátoru pro laterální náklon |  |  |
| držák kyslíkové lahve |  |  |
| hrazda se samonavíjecí rukojetí |  |  |
| závěsný box na materiál |  |  |
| 2x plně integrovaný aktivní antidekubitní systém |  |  |
| plně integrovaný aktivní antidekubitní systém, tj. bez externího kompresoru, hadic a kabelů, řízený a ovladatelný z centrálního sesterského panelu lůžka |  |  |
| pro velmi vysoké riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů |  |  |
| systém s plně automatickým nastavením tlaku dle váhy a polohy pacienta, tj. bez nutnosti nastavení obsluhou |  |  |
| kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20l/hod) |  |  |
| s režimem pro pronační polohu pacienta |  |  |
| uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování |  |  |
| uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava,tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel a různým tlakem v jednotlivých zónách pro jeho optimální rozložení na tělo pacienta |  |  |
| systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením |  |  |
| nosnost minimálně 220kg |  |  |
| alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti |  |  |
| potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra |  |  |
| funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška max. 23cm |  |  |
| 2x pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou |  |  |
| pojízdný, oboustranný stolek k lůžku |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD) |  |  |
| odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů |  |  |
| integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu min. 70-100cm, s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 580x330mm, nosnost min. 8kg |  |  |
| kolečka o průměru minimálně 75mm, minimálně dvě kolečka brzditelná |  |  |
| provedení stolku – nahoře malá a dole velká zásuvka, nika, zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách |  |  |
| stolek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek |  |  |
| držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku |  |  |
| design odpovídající lůžku |  |  |
| Intenzivní lůžka vč. příslušenství (13 ks) |  |  |
|  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka |  |  |
| bezpečná provozní zátěž minimálně 220kg |  |  |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta |  |  |
| plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu |  |  |
| zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) |  |  |
| ložná plocha RTG transparentní umožňující vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka |  |  |
| možnost snímání pacienta C ramenem |  |  |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm pomocí elektromotoru |  |  |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu |  |  |
| oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15° - lze řešit funkcemi lůžka nebo integrované matrace, automatická blokace náklonu při spuštěné postranici |  |  |
| oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  |
| kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu |  |  |
| kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy) |  |  |
| výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - minimálně 45cm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  |
| oboustranně v postranicích nebo čele integrované centrální sesterské dotykové LCD ovládací panely pro ovládání lůžka, vážícího systému, antidekubitního systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další…) |  |  |
| oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci |  |  |
| oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci |  |  |
| integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, rozlišovací schopnost s nejmenším dílkem měření max. 0,1kg |  |  |
| alarm opuštění lůžka pacientem |  |  |
| alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka |  |  |
| dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd. |  |  |
| páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm |  |  |
| motorizovaný pojezd lůžka pro velmi snadnou manipulaci (systém Intelli-drive, I-drive power, Zoom-drive, apod.) - minimálně jízda vpřed, jízda vzad, automatická brzda |  |  |
| systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.) |  |  |
| univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |
| ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |
| zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  |
| systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek, apod.) není přípustný |  |  |
| přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V |  |  |
| svorka pro vyrovnání el. potenciálu |  |  |
| možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |  |
| 13x příslušenství: |  |  |
| držák kyslíkové lahve |  |  |
| hrazda se samonavíjecí rukojetí |  |  |
| závěsný box na materiál |  |  |
| 7x pasivní antidekubitní matrace |  |  |
| musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem |  |  |
| jádro matrace kombinované ze studené PUR pěny a viskoelastické paměťové pěny pro vynikající rozložení tlaku a dlouhou životnost matrace, nosná část jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 50kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3,6kPa (+/- 10%), na povrchu jádra vrstva min. 5cm viskoelastické paměťové pěny o hustotě min. 85kg/m3 a odporem proti stlačení cca 3kPa (+/- 10%), vyztužené boky jádra ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), všechny pěny se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5), jádro matrace s prořezy a spoje jednotlivých vrstev bez lepení pro dobrou ventilaci a dokonalé přizpůsobení jádra při polohování lůžka |  |  |
| na celém povrchu jádra odolná separační tkanina o gramáži min 140g/m2 pro ochranu jádra, eliminaci smykových sil a snazší snímání/nasazování potahu matrace |  |  |
| snadno snímatelný PES/PUR potah o gramáži min. 230g/m2, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný, spoje potahu zabraňující průsaku nečistot do jádra - kontinuálně vysokofrekvenčně svařované či lepené |  |  |
| materiál potahu antimikrobiální s ionty stříbra/zinku apod., dezinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  |
| na potahu transportní madla pro jednoduchou manipulaci |  |  |
| nosnost min. 165kg |  |  |
| funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14cm |  |  |
| 6x aktivní antidekubitní systém |  |  |
| pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů |  |  |
| šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta - systém střídání tlaku v celách 1-3 (třícelový) nebo vyšší |  |  |
| kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20l/hod) |  |  |
| možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod hlavou pro pronační polohu pacienta, apod. |  |  |
| možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod patami pro zvýšenou ochranu pat |  |  |
| režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.) |  |  |
| senzor pro automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při posazení pacienta |  |  |
| možnost transportu pacienta bez kompresoru |  |  |
| uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování |  |  |
| uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava, tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta |  |  |
| dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta |  |  |
| nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut |  |  |
| možnost rychlého vypuštění pro KPR |  |  |
| systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením |  |  |
| nosnost minimálně 220kg |  |  |
| alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti |  |  |
| integrovaná zálohová baterie pro provoz mimo dosah el.sítě (transport pacienta, výpadek, apod.) |  |  |
| potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra |  |  |
| úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájecího kabelu |  |  |
| funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška max. 23cm |  |  |
| 13x pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou |  |  |
| pojízdný, oboustranný stolek k lůžku |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD) |  |  |
| odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů |  |  |
| integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu min. 70-100cm, s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 580x330mm, nosnost min. 8kg |  |  |
| kolečka o průměru minimálně 75mm, minimálně dvě kolečka brzditelná |  |  |
| provedení stolku – nahoře malá a dole velká zásuvka, nika, zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách |  |  |
| stolek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek |  |  |
| držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku |  |  |
| design odpovídající lůžku |  |  |
| Intenzivní lůžka s vyšší nosností vč. příslušenství (2 ks) |  |  |
|  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná kovová lakovaná konstrukce lůžka |  |  |
| bezpečná provozní zátěž minimálně 250kg |  |  |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 45-75 cm pro bezpečnou práci personálu, bezpečnou péči a mobilizaci pacienta |  |  |
| plně elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - zádový, stehenní a lýtkový díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, integrovaný indikátor stupně náklonu zádového dílu |  |  |
| zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) |  |  |
| ložná plocha RTG transparentní umožňující vyšetření plic pacienta na lůžku s držákem RTG kazety dobře dostupným z boku lůžka |  |  |
| možnost snímání pacienta C ramenem |  |  |
| integrované prodloužení/zkrácení lůžka minimálně 20 cm pomocí elektromotoru |  |  |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru, integrovaný indikátor stupně náklonu |  |  |
| oboustranný laterální náklon minimálně +/- 15° - lze řešit funkcemi lůžka nebo integrované matrace, automatická blokace náklonu při spuštěné postranici |  |  |
| oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  |
| kompaktní (velmi snadno čistitelná, bez pórů a spár) plastová odnímatelná čela, nožní s aretací proti samovolnému vytažení při transportu |  |  |
| kompaktní (velmi snadno čistitelné, bez pórů a spár) plastové dělené 3/4-ní (tj. nerestriktivní) postranice s ergonomickým ovládáním shora (tj. ovládání na nebo nad úrovní ložné plochy) |  |  |
| výška postranic dostatečná pro použití aktivního antidekubitního systému - minimálně 45cm, bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  |
| oboustranně v postranicích nebo čele integrované centrální sesterské dotykové LCD ovládací panely pro ovládání lůžka, vážícího systému, antidekubitního systému a programovatelných funkcí. Musí být opatřeny ochranou proti nechtěné aktivaci, možností blokace (zámky) jednotlivých funkcí a přednaprogramovanými důležitými polohami (minimálně: resuscitační poloha KPR, Trendelenburgova poloha, nastavení zádového dílu na 30°, kardiacké křeslo, případně další…) |  |  |
| oboustranně integrované nožní ovladače pro výškové nastavení lůžka s ochranou proti nechtěné aktivaci |  |  |
| oboustranně integrované nožní ovladače pro laterální náklon s ochranou proti nechtěné aktivaci |  |  |
| integrovaný vážící systém umožňující vážení pacienta, s pamětí naměřených hodnot a s eliminací vlivu přidávaných a odebíraných předmětů na vlastní hmotnost pacienta, rozlišovací schopnost s nejmenším dílkem měření max. 0,1kg |  |  |
| alarm opuštění lůžka pacientem |  |  |
| alarm včas upozorňující na hrozící nebezpečí pádu pacienta z lůžka |  |  |
| dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm, ovládací páka dobře dostupná v jakékoli poloze lůžka, postranic, atd. |  |  |
| páté centrální kolečko pro snadný transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat dokonalou adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit bez problému překonat dle norem nerovnost o výšce 40mm |  |  |
| motorizovaný pojezd lůžka pro velmi snadnou manipulaci (systém Intelli-drive, I-drive power, Zoom-drive, apod.) - minimálně jízda vpřed, jízda vzad, automatická brzda |  |  |
| systém ochrany před opomenutím nezabrzděného lůžka (alarm nezabrzděného lůžka, automatická brzda, apod.) |  |  |
| univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |
| ochranná kolečka v rozích lůžka |  |  |
| zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  |
| systém automatické ochrany všech motorů při mechanickém přetížení - jakýkoli systém na bázi destrukce jeho komponent (pojistek, apod.) není přípustný |  |  |
| přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V |  |  |
| svorka pro vyrovnání el. potenciálu |  |  |
| možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |  |
| 2x příslušenství: |  |  |
| držák kyslíkové lahve |  |  |
| hrazda se samonavíjecí rukojetí |  |  |
| závěsný box na materiál |  |  |
| 2x aktivní antidekubitní systém |  |  |
| pro nejvyšší riziko vzniku dekubitů a podporu léčby již vzniklých dekubitů |  |  |
| šetrný a účinný dynamický systém zajišťující dostatečnou podporu pro pacienta - systém střídání tlaku v celách 1-3 (třícelový) nebo vyšší |  |  |
| kompresorem řízené aktivní provzdušnění jádra matrace pro odvedení přebytečného tepla a vlhkosti od těla pacienta (min. 20l/hod) |  |  |
| možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod hlavou pro pronační polohu pacienta, apod. |  |  |
| možnost samostatně ovládat/vypustit cely pod patami pro zvýšenou ochranu pat |  |  |
| režimy minimálně: dynamický (terapeutický), statický (pro vyšetření, zavádění katetrů, apod.) s bezpečnostním automatickým návratem do dynamického režimu, režim konstantního nízkého tlaku (při kontraindikaci dynamického režimu, před přesunem na pasivní matraci, apod.) |  |  |
| senzor pro automatické zvýšení tlaku v hýžďové části při posazení pacienta |  |  |
| možnost transportu pacienta bez kompresoru |  |  |
| uspořádání cel do kompaktních modulů zamezujících zapadání pacienta mezi cely při polohování |  |  |
| uspořádání cel alespoň ve třech zónách (hlava, tělo, paty) s různou strukturou a velikostí cel v jednotlivých zónách pro optimální rozložení tlaku na tělo pacienta |  |  |
| dvě vrstvy na sobě nezávislých cel s oddělenými okruhy (systém cela na/v cele) pro dosažení nulového tlaku na tkáň pacienta |  |  |
| nejkratší perioda dynamického režimu maximálně 10 minut |  |  |
| možnost rychlého vypuštění pro KPR |  |  |
| systém ochrany před nežádoucí manipulací a chybným nastavením |  |  |
| nosnost minimálně 250kg |  |  |
| alarm v případě výpadku napájení a špatné funkčnosti |  |  |
| integrovaná zálohová baterie pro provoz mimo dosah el.sítě (transport pacienta, výpadek, apod.) |  |  |
| potah snadno snímatelný - zip dokola 360°, paropropustný, voděodolný, s ochranou před znečištěním jádra |  |  |
| úchyty na boku matrace pro bezpečné vedení napájecího kabelu |  |  |
| funkčně a rozměrově plně kompatibilní s lůžkem, výška max. 23cm |  |  |
| 2x pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou |  |  |
| pojízdný, oboustranný stolek k lůžku |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD) |  |  |
| odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů |  |  |
| integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu min. 70-100cm, s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 580x330mm, nosnost min. 8kg |  |  |
| kolečka o průměru minimálně 75mm, minimálně dvě kolečka brzditelná |  |  |
| provedení stolku – nahoře malá a dole velká zásuvka, nika, zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách |  |  |
| stolek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek |  |  |
| držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku |  |  |
| design odpovídající lůžku |  |  |

Část. 2 Standardní lůžka vč. příslušenství

| Lůžko elektricky polohovatelné – standardní (33 ks) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 33x Lůžko elektricky polohovatelné - standardní |  |  |
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení |  |  |
| stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení) |  |  |
| jednoduše čistitelná konstrukce lůžka (bez těžko čistitelných záhybů, otevřených dutin, nekvalitních svárů, apod.) |  |  |
| vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm, bezpečná provozní zátěž minimálně 220kg |  |  |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta |  |  |
| volný prostor pro nohu a špičku nohy mezi pohyblivými částmi a podlahou nesmí být menší než 120mm |  |  |
| elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky |  |  |
| prodloužení lůžka minimálně o 15 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra |  |  |
| ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta |  |  |
| náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta |  |  |
| mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  |
| kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů |  |  |
| plastové dělené nerestriktivní tj. cca 3/4-ní postranice s ergonomickým ovládáním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem) a automatickou blokací spuštění při zatížení pacientem zevnitř, možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů |  |  |
| ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování a možností blokace funkcí |  |  |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků |  |  |
| vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka |  |  |
| postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |
| zálohová baterie s autodiagnostikou stavu nabití na sesterském panelu |  |  |
| automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští) |  |  |
| svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu |  |  |
| přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V |  |  |
| možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |  |
| 33x příslušenství: |  |  |
| hrazda s výškově stavitelnou rukojetí |  |  |
| infuzní stojan výškově stavitelný - chrom/nerez |  |  |
| 33x pasivní antidekubitní matrace |  |  |
| musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem |  |  |
| jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném i příčném směru s různou hustotou prořezu zajišťující zónovou tuhost jádra alespoň ve 4 zónách (hlava, tělo, paty a okraje matrace), PUR pěna se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  |
| snadno snímatelný PES/PUR potah, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný |  |  |
| materiál potahu dezinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  |
| nosnost min. 150kg |  |  |
| tvarově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14cm |  |  |
| Lůžko elektricky polohovatelné – prodloužené (8 ks) |  |  |
|  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| bezpečnost lůžka - shoda s normou EN 60601-2-52 v platném znění nebo srovnatelné či lepší řešení |  |  |
| stabilní konstrukce lůžka (konstrukce se nesmí pohybovat či kroutit ani při maximálním provozním zatížení) |  |  |
| velmi jednoduše čistitelná sloupová konstrukce lůžka |  |  |
| vnější rozměry lůžka vč. postranic maximálně 225x100cm, bezpečná provozní zátěž minimálně 220kg |  |  |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 40-70 cm pro bezpečnou práci personálu a mobilizaci pacienta |  |  |
| elektricky polohovatelná čtyřdílná ložná plocha min. 200x90cm - minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný nezávisle pomocí elektromotorů, s indikátorem stupně náklonu zádového dílu, lýtkový díl může být polohovatelný i mechanicky |  |  |
| prodloužení lůžka minimálně o 30 cm s integrovanou podporou pro matraci, prodloužení musí být schopna provést snadno samostatně jedna sestra |  |  |
| ložná plocha s automatickým odsunem (autoregresí) zádového i stehenního dílu při polohování pro eliminaci tlaku a střižných sil působících na tělo pacienta |  |  |
| náklon do TR/ATR polohy minimálně 12° pomocí elektromotoru pro včasnou postupnou vertikalizaci, posazení a mobilizaci pacienta, s indikátorem stupně náklonu |  |  |
| oboustranně mechanické rychlospuštění zádového dílu (CPR), ovladač dobře dostupný v jakékoli poloze lůžka, s aktivovanými i sklopenými postranicemi |  |  |
| kompaktní plastová odnímatelná čela, s aretací proti samovolnému vytažení při transportu, možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů |  |  |
| hlavové čelo s konstantní výškou při polohování lůžka pro bezpečnou manipulaci v blízkosti ramp, přístrojů, apod. |  |  |
| plastové dělené postranice s ergonomickým ovládáním (polohování dělených postranic spolu s příslušným zádovým či stehenním dílem), možnost výběru alespoň z 10 barevných dekorů |  |  |
| bezpečné sklápění postranic s tlumičem či plynopružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  |
| oboustranně v postranicích integrované oboustranné ovladače s podsvícenou klávesnicí a ochranou proti nechtěnému polohování |  |  |
| centrální sesterský ovládací panel s ochranou proti nechtěnému polohování, možností blokace jednotlivých funkcí na všech ovladadačích a s přednaprogramovanými důležitými polohami ( minimálně: resuscitační poloha CPR, kardiacké křeslo, Trendelenburgova poloha, automatické nastavení zádového dílu do 30°, případně další) |  |  |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd ve všech 4 rozích, průměr minimálně 150 mm, ovládací páky dvouzvratné (veškeré ovládání chodidlem, nikoli nártem) dobře dostupné z čela i boků |  |  |
| vodorovná ochranná nárazová kolečka ve všech 4 rozích lůžka |  |  |
| postranní oboustranné univerzální lišty a držáky na příslušenství |  |  |
| zálohová baterie s autodiagnostikou stavu nabití na sesterském panelu |  |  |
| automatická nedestruktivní (proudová) ochrana všech motorů při mechanickém přetížení (použití pojistek a jiných nadproudových ochran fungujících na destruktivních principech se nepřipouští) |  |  |
| svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu |  |  |
| přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V |  |  |
| možnost exportu servisních dat z řídící jednotky pro rychlou diagnostiku a prevenci závad |  |  |
| 8x příslušenství: |  |  |
| hrazda se samonavíjecí rukojetí |  |  |
| infuzní stojan NR/chrom výškově stavitelný |  |  |
| 8x pasivní antidekubitní matrace |  |  |
| musí být registrovaným zdravotnickým prostředkem |  |  |
| jádro matrace ze studené PUR pěny o hustotě min. 40kg/m3 a odporem proti stlačení cca 4kPa (+/- 10%), na celém povrchu antidekubitní prořez v podélném i příčném směru s různou hustotou prořezu zajišťující zónovou tuhost jádra alespoň ve 4 zónách (hlava, tělo, paty a okraje matrace), PUR pěna se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  |
| snadno snímatelný PES/PUR potah, velmi odolný zip s ochrannou chlopní proti znečištění, paropropustný, voděodolný |  |  |
| materiál potahu desinfikovatelný běžnými prostředky, obousměrně pružný, se sníženou hořlavostí (min. CRIB 5) |  |  |
| nosnost min. 150kg |  |  |
| tvarově a funkčně plně kompatibilní s lůžkem, výška min. 14cm |  |  |
| Pacientský stolek k lůžku s jídelní deskou (36 ks) |  |  |
|  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| pojízdný, oboustranný stolek k lůžku |  |  |
| stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce stolku (kov, plast, HPL, nikoli dřevo či LTD) |  |  |
| odolná horní plocha a jídelní deska s postranními lištami či zvýšenými okraji zamezujícími pádu položených předmětů |  |  |
| integrovaná plynule výškově stavitelná jídelní deska v rozsahu min. 70-100cm, s posilováním mechanickou či plynovou pružinou, naklopitelná pro čtení i psaní, s automatickou aretací výšky a náklonu pro bezpečné a jednoduché ovládání, rozměry vhodné pro tác s jídlem min. 580x330mm, nosnost min. 8kg |  |  |
| kolečka o průměru minimálně 75mm, minimálně dvě kolečka brzditelná |  |  |
| provedení stolku – nahoře malá a dole velká zásuvka, nika, zásuvky s kvalitními výsuvy na ložiskách |  |  |
| stolek dobře čistitelný, vyjímatelné vložky zásuvek |  |  |
| držák na zavěšení ručníku, manipulační madla na korpusu stolku |  |  |
| design odpovídající lůžku |  |  |