| Příloha č. 2 ZD; Příloha A smlouvy Zadavatel: Nemocnice Nymburk s.r.o. Sídlo: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk IČ / DIČ: 28762886 / CZ28762886 Zastoupený: Mgr. Nela Kvačková, jednatelka TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název zakázky: | Interní ev. č.: | VZ19/2023 |
| ### Elektrochirurgický přístroj pro Nemocnici Nymburk s.r.o. ### Veřejná zakázka je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu. ### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo: ### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306 |  |  |

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zda jeho nabízený přístroj splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit. Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné toleranční rozsahy. Technické parametry označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Účastník uvede: - značku a typ přístroje;

- zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr uvedením ANO/NE (sloupec B);

- konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C);

- odkaz pro ověření požadovaného technického parametru v přiloženém technickém listu či návodu apod. (sloupec C)

| Elektrochirurgický přístroj |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Značka a typ přístroje: |  |  |  |
|  | A | B | C |
| P.č. | Požadované technické parametry a vlastnosti | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota/odkaz pro ověření požadovaného parametru |
| ELEKTROKOAGULAČNÍ PŘÍSTROJ (ZÁKLADNÍ POŽADAVKY) |  |  |  |
| 1. | Požadovaný výstupní VF výkon – bipolární min. 400 W, monopolární min. 400 W s frekvencí 350 kHz |  |  |
| 2. | Řízený výkonným multiprocesorem s měřením 25 miliónů cyklů za vteřinu pro real-time monitoring pro bezpečnostní a výkonový systémy generátoru |  |  |
| 3. | Systém „spark detection“ pro kontinuální účinek na tkáň – min. 70 cyklů během jedné periody (350 kHz) |  |  |
| 4. | Universální porty s automatickou identifikací monopolárního nebo bipolárního typu připojeného nástroje pro mezinárodní zástrčky |  |  |
| 5. | Porty pro zapojení min. 4 bipolárních nebo 4 monopolárních aktivních elektrod |  |  |
| 6. | Pro všechny 4 aktivní elektrody volba autostartu |  |  |
| 7. | Porty pro zapojení min. 4 bipolárních nástrojů pro koagulaci velkých cév do 7 mm |  |  |
| 8. | Aktivace nástroje ručním spínačem, nožním pedálem a autostartem |  |  |
| 9. | Ovládací a informační barevný kapacitní dotykový displej o rozlišení min. 800 x 600 bodů a úhlopříčce min. 260 mm |  |  |
| 10. | Zaručená technická kompatibilita bipolárního módu řezu a koagulace pro připojení bipolárního resektoskopu všech renomovaných značek (Storz, Wolf, Olympus) |  |  |
| 11. | Koncepčně modulární řešení, jehož základní platformu bude tvořit elektrochirurgická jednotka, generátor, kompatibilní s - Modulem pro disekci vodním paprskem - Modulem pro argon-plasma koagulaci - Modulem pro odsávání kouře |  |  |
| PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ JEDNOTKY |  |  |  |
| 1. | Textový průvodce na ovládací dotykové obrazovce: stepGuide pro zjednodušení obsluhy generátoru |  |  |
| 2. | Uživatelské programování generátoru pro nejméně 20 skupin, v každé s 15 programy, přičemž každému programu jde přiřadit až 6 algoritmů pro využití během jediné operace (např. operačních týmů, kde ke každému lze přiřadit až 15 přednastavení dle typu prováděné operace) |  |  |
| 3. | Přepínání mezi 6 algoritmy nastavení generátoru v daném programu přímo z operačního pole nebo na nožním pedálu |  |  |
| 4. | Integrovaný WIFI komunikační interface pro konektivitu např. s NIS |  |  |
| 5 | Programování generátoru prostřednictvím vzdáleného – bezdrátového propojení (WIFI), možnost zálohování dat na NIS případně na nezávislý server (Cloud) |  |  |
| 6. | SW aplikace výrobce umožňující programování jednotky z Ipad či NTB prostřednictvím WIFI |  |  |
| 7. | Vzdálený update a upgrade SW jednotky výrobcem |  |  |
| BEZPEČNOSTNÍ PARAMETRY |  |  |  |
| 1. | Softwarová kontrola doby aktivace – možnost nastavit 1-99 sec nebo vypnout |  |  |
| 2. | Dynamický bezpečnostní systém duální neutrální elektrody s automatickým nastavením horní hranice přechodového odporu s varovnou signalizací |  |  |
| 3. | Kontrola asymetrie umístění neutrální elektrody na pacientovi s varovnou signalizací |  |  |
| 4. | Neonatální funkce neutrální elektrody |  |  |
| 5. | Měření hustoty proudu na neutrální elektrodě s varovnou signalizací |  |  |
| 6. | Zpětnovazebné měření stavu tkáně v průběhu aplikace proudu s varovnou signalizací |  |  |
| MEDICÍNSKÉ APLIKAČNÍ POŽADAVKY |  |  |  |
| 1. | Bipolární koagulace velkých cév a silných tkání o tloušťce do 7 mm s aktivací pomocí funkce AUTOSTART |  |  |
| 2. | Nastavování výkonu pouze pomocí volby efektu |  |  |
| POŽADOVANÉ ZÁKLADNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ V RÁMCI DODÁVKY |  |  |  |
| 1. | 1 ks programovatelný nožní pedál pro řez a koagulaci s tlačítkem pro přepínání jednotlivých režimů (viz programové vybavení jednotky výše), omyvatelný v myčce |  |  |
| 2. | 1 ks gumové neutrální elektrody, 1 ks kabelu k NE |  |  |
| 3. | 500 ks dělené bezpečnostní neutrální elektrody s konstrukčním prvkem pro vyrovnání potenciálu na obou částech elektrody (equipotenciální ochranou – proužek pro vyrovnání potenciálu bez propojení s plochou elektrody), s integrovaným přívodním kabelem |  |  |
| 4. | 2 ks kabelu k NE |  |  |
| 5. | 1 ks resterilizovatelný bipolární nástroj pro laparotomii na koagulaci velkých cév a silných tkání o tloušťce do min. 7 mm s technologií Vessel Sealing (certifikace FDA) kompatibilní s dodanou koagulací |  |  |
| 6. | Resterilizovatelný nástroj pro řez a koagulaci tkáně bipolárním proudem o délce 350 mm a pr. 5 mm. Čelisti 20 mm dlouhé jemně zoubkované, zakřivené s podélnou úpravou čelistí pro bipolární řez pomocí vysokofrekvenčního proudu |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně 
a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:			          Jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: