### ČÁST 2: ULTRAZVUK PRO INTERNÍ ODDĚLENÍ

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Vlastnosti systému: |  |  |
| Frekvenční rozsah systému min. 2 - 18 MHz |  |  |
| Dynamický rozsah systému min. 275 dB |  |  |
| Nastavitelná hloubka zobrazení v rozsahu min. 1 – 33 cm |  |  |
| Start systému do plné funkce z vypnutého stavu max. 90 s |  |  |
| Standby mód – start systému do plné funkce za max 25s. |  |  |
| Integrovaný širokoúhlý min. 21,5" LCD monitor s LED podsvícením s rozlišením min. 1920x1080 |  |  |
| Monitor umístěn na polohovatelném (stranově a výškově) rameni |  |  |
| Současné aktivní připojení min. 3 ultrazvukových sond, možnost budoucího rozšíření o 4. port |  |  |
| Snadná mobilita (hmotnost přístroje max. 70 kg, Šířka přístroje max. 72 cm) |  |  |
| Mobilní přístroj se 4 bržděnými koly |  |  |
| Požadavky na obslužný panel: |  |  |
| - Výškově a stranově nastavitelný ovládací panel pro sedícího i stojícího lékaře |  |  |
| - Dotykový ovládací panel s úhlopříčkou min. 13“ podporující rozpoznávání gest – přiřazení gestům jednotlivé funkce (výběr konkrétní sondy, uložení snímku, spuštění zobrazovacího módu: např. zvýraznění jehly, elastografie, panoramatické zobrazení, atd.) |  |  |
| - Ovládání přístroje přes klasický ovládací panel s mechanickými prvky a tlačítky |  |  |
| - min. 17 uživatelsky programovatelných hardwarových tlačítek na ovládacím panelu, pro usnadnění a urychlení práce obsluhy |  |  |
| - Kompletní omyvatelná hardwarová alfanumerická klávesnice pro zadávání údajů umístěná na ovládacím panelu (nikoliv vysouvací) |  |  |
| - Ovládání přístroje pomocí kuličkového trackballu |  |  |
| - Manuální nastavení TGC křivky pomocí min. 10 hardwarových ovladačů |  |  |
| Vstupy/výstupy min. 4x USB, LAN, HDMI, VGA, BNC, S-Video |  |  |
| Ukládání zvukových poznámek uložených přímo do složky pacienta – pro usnadnění a urychlení práce obsluhy |  |  |
| Ohřívač gelu – nastavení minimálně 2 úrovní ohřívání |  |  |
| Zobrazovací módy: |  |  |
| B-mód s možností automatické optimalizace 2D obrazu |  |  |
| M-mód, barevný M-mód |  |  |
| Barevný směrový rychlostní Doppler |  |  |
| Barevný výkonový Doppler, včetně možnosti rozlišení směru krevního toku |  |  |
| Možnost současného porovnání aktivního B-módu a barevného Dopplera (výkonového) vedle sebe |  |  |
| Spektrální PW Doppler s možností automatické optimalizace |  |  |
| Kontinuální CW Doppler |  |  |
| Harmonické zobrazení a kódované harmonické zobrazení dostupné na všech sondách |  |  |
| Software pro analýzu průtoku ve tkáních pro dopplerovské módy, analýza ve formě TIC křivek (time intensity curve), nutná funkcionalita i na archivovaných hrubých datech |  |  |
| Software pro zvýraznění intervenčního nástroje (jehly) ve 2D (na lineární i konvexní sondě), nezbytné funkce: změna úhlu vpichu - steer paprsků až do min. 30°, změna zesílení – gain intervenčního nástroje, volba zobrazení šířky jehly |  |  |
| Funkce trapezoidního zobrazení na lineárních sondách |  |  |
| Plně automatická měření biometrických parametrů: BPD, HC, AC, FL |  |  |
| Automatické měření objemu močového měchýře |  |  |
| Software pro 3D/4D zobrazení |  |  |
| Zobrazení redukující ultrazvukové speckle nastavitelné v minimálně 8 úrovních |  |  |
| Kompaundní zobrazení nastavitelné v minimálně 4 úrovních |  |  |
| Zobrazení krevního toku (prokrvení) na bázi substrakce obrazu bez použití dopplerovských metod a kontrastních látek |  |  |
| Možnost rozšíření systému o software pro automatické rozpoznání a popis orgánů pravého horního kvadrantu dutiny břišní |  |  |
| Možnost rozšíření o modul pro vyšetření pomocí kontrastních látek |  |  |
| Možnost rozšíření o software pro automatický výpočet ejekční frakce |  |  |
| Software pro tkáňový Doppler (TVI a TVD zobrazení) |  |  |
| Požadavek: |  |  |
| Uživatelsky snadno vytvořitelná vlastní modifikovatelná přednastavení (presety) |  |  |
| Kontinuální dynamická automatická optimalizace obrazu pro B-mód a Doppler |  |  |
| Automatická optimalizace obrazu pro různé typy tkání s dynamickým obnovováním ve 2D |  |  |
| Funkce zvětšení (ZOOM) plynule nastavitelná v několika krocích s možností pohybu zvětšené oblasti v živém i zmrazeném obraze, možnost celkového náhledu na skenovanou oblast |  |  |
| Standardní výpočty, měření vzdáleností, ploch a úhlů |  |  |
| Automatické on-line i off-line trasování dopplerovské křivky s modifikovatelnými výpočty, min. hodnot: S, D, S/D, D/S, PI, RI, HR |  |  |
| Programovatelné vlastní kalkulace a nastavení menu pro výpočty |  |  |
| Volitelné horké klávesy pro nastavená měření |  |  |
| Archivace pacientských dat na interním SSD HDD o kapacitě min. 500GB |  |  |
| Integrovaná pacientská databáze s možností vyhledáváni, ukládání obrázků a smyček ve formátu hrubých dat vhodných k pozdější úpravě |  |  |
| Možnost upravování uložených snímků a smyček - intenzita 2D a barvy, dynamického rozsahu, změna šedé škály, úprava TGC křivky, možnost měření na uložených snímcích (2D rozměry i rychlosti) |  |  |
| Integrovaný (nikoliv na externím médiu) didaktický software (referenční snímky, anatomické ilustrace, animace) minimálně pro oblasti sonografie břicha, cév a kardiologie |  |  |
| Možnost snadného exportu dat do standardních formátů (AVI, JPEG, apod.) |  |  |
| Možnost exportu dat na libovolné externí zařízení typu USB (flash disk, HDD) |  |  |
| Komunikační modul DICOM pro napojení přístroje do archivačního systému typu PACS pro všechny kategorie (včetně Worklist). Připojení do PACS a NIS nemocnice součástí dodávky. Připojení pomocí konektoru RJ45 a wi-fi |  |  |
| Bateriový provoz (integrovaný bateriový systém přímo v přístroji, nikoliv samostatná UPS) na min. 15 minut kontinuálního provozu – standby mód i vyšetřování |  |  |
| Sondy: |  |  |
| Konvexní multifrekvenční sonda s rozsahem min. 2 – 5 MHz, možností min. 4 nativních vysílacích frekvencí, možností nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, zobrazovacím úhlem minimálně 70° a s minimálně 192 krystaly ve snímači. |  |  |
| Lineární multifrekvenční sonda s rozsahem min. 4 – 13 MHz, možností min. 4 nativních vysílacích frekvencí, možností nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, se šířkou aktivního pole (FOV) max. 40 mm, disponující s vyznačenými značkami středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, s funkcí trapezoidního zobrazení a s minimálně 128 krystaly ve snímači. |  |  |
| Sektorová multifrekvenční sonda s rozsahem min. 1,7 – 4.0 MHz, možnost nastavení min. 3 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možnost nastavení min. 4 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, sonda výlučně typu single crystal s polarizovanými krystaly, úhel zobrazení min. 120° |  |  |
| Možnost připojení lineární vysokofrekvenční sondy typu hokejka pro zobrazení velmi blízkých polí, která je vhodná pro intervenční zákroky a současně pro podiatrické aplikace. Frekvenční rozsah sondy min. 7 – 18 MHz, s možností nastavení min. 4 nativních vysílacích frekvencí a zároveň možností nastavení min. 3 harmonických vysílacích frekvencí v B obraze, se šířkou aktivního pole max. 35 mm, s vyznačenými značkami středu a osy sondy pro snadné provádění intervenčních zákroků, s funkcí trapezoidního zobrazení a s minimálně 168 krystal ve snímači. |  |  |
| Kompatibilita se sondami stávajícího UZV GE Versana Premier - C1-5-RS, 12L-RS a možnost použití požadované sektorové sondy u výše uvedeného UZV. |  |  |