### ČÁST 3: ULTRAZVUK BEZDRÁTOVÝ PRO INTERNÍ ODDĚLENÍ

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| mobilní, výlučně bezdrátový, ultrazvukový systém s hmotností max. 210 g |  |  |
| aktivní ultrazvukové módy min.: B-mode, barevný směrový Doppler, tkáňové harmonické zobrazení |  |  |
| duální sonda (konvexní a lineární) s min. parametry: |  |  |
| konvexní strana: frekvenční rozsah 2 – 5 MHz, úhel sektoru 60°, hloubka zobrazení až 24 cm, vyznačená centrální linie pro intervenční zákroky |  |  |
| lineární strana: frekvenční rozsah 3 – 12 MHz, šíře zobrazovací plochy 40 mm, hloubka zobrazení až 8 cm, vyznačená centrální linie pro intervenční zákroky |  |  |
| odolnost duální sondy proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody nebo dezinfekce, o standardu min. IP67 |  |  |
| požadujeme kompaktní velikost, rozměr max.: 135 x 65 x 35 mm |  |  |
| odolný systém s max. jedním tlačítkem s nastavitelnou funkcí (freeze, store, …) |  |  |
| práce systému na baterii min. 45 minut |  |  |
| standardizované bezdrátové indukční dobíjení systému, indukční dobíjecí sestava součástí dodávky |  |  |
| pevné pouzdro pro transport duální sondy součástí dodávky |  |  |
| nutná bezdrátová kompatibilita dodané duální sondy se zařízeními s operačními systémy, min. iOS nebo Android |  |  |
| volně stažitelná, bezplatná aplikace pro práci se systémem |  |  |
| indikační diody na systému informující o stavu baterie a komunikaci s aplikací |  |  |
| možný přenos dat pomocí Wi-Fi a DICOM technologií |  |  |
| automatická změna zobrazení v aplikaci (horizontální/vertikální) |  |  |
| český uživatelský manuál součástí aplikace |  |  |
| ukládání obrazů a smyček do aplikace s možností práce s uloženými daty |  |  |
| možná změna parametrů zobrazení min.: gain, depth, TGC, frekvence, centrální linie |  |  |
| implementovaná přednastavení pro snadné a bezpečné použití duální sondy min. pro vyšetření: břicha, srdce, gynekologie/porodnictví, cévního a muskuloskeletálního systému, plic, nervů, malých částí, očního vyšetření a neonatologického vyšetření hlavičky |  |  |
| systém splňující všechny standardy a požadavky SÚKLu |  |  |
| Zobrazovací jednotka: |  |  |
| součástí dodávky bude ochranné pouzdro pro zobrazovací jednotku |  |  |
| Operační systém: |  |  |
| zařízení s operačním systémem s iOS 16 a vyšší nebo Android 11 a vyšší |  |  |
| Požadavky na obrazovku: |  |  |
| rozměry: min. 10“ |  |  |
| rozlišení: min. 2160 x 1620 pixelů nebo více |  |  |
| Požadavky na interní paměť: |  |  |
| 32 GB nebo více |  |  |