Příloha č. 1 Technická specifikace

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje kompatibilitu se stávající laparoskopickou věží Olympus z důvodu možnosti záměny jednotlivých komponent v případě potřeby (kamerová hlava CH-S200-XZ-EB, elektrochirurgický generátor ESG-400, insuflátor UHI-4, optiky WA53005A, WA52005A  a světlovodné kabely bez nutnosti použití adaptérů).

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

| 2 KS MEDICÍNSKÝ LCD MONITOR (HLAVNÍ A ASISTENČNÍ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Širokoúhlý monitor s úhlopříčkou min. 31,5“ včetně medicínské certifikace |  |  |
| Poměr stran 16:9 |  |  |
| Rozlišení min. 3840x2160 pixelů |  |  |
| Svítivost min. 450 cd/m2 |  |  |
| Kontrast min. 1000:1 |  |  |
| Pozorovací úhel 178°/178° |  |  |
| Zobrazovací módy PIP, POP |  |  |
| Integrovaná funkce 4K upscalingu pro případné propojení se systémem v nižším rozlišení |  |  |
| Antireflexní úprava a odolnost proti desinfekci |  |  |
| Vstupy min. 2x 12G-SDI, 1x HDMI, 1x Display Port, 1x DVI-D, 1x 3G-SDI |  |  |
| Výstupy min. 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI |  |  |
| Váha max. 12 kg |  |  |
| Bezdrátový přenos signálu u asistenčního monitoru |  |  |
| Umístění hlavního monitoru na kloubovém rameni vozíku laparoskopické sestavy |  |  |
| Asistenční monitor bude umístěn na pojízdném stojanu, který bude rovněž součásti dodávky. Současně možnost připojit monitor na rameno světla pomoci standardu VESA 100x100 |  |  |
| 4K KAMEROVÁ JEDNOTKA |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Medicínská certifikace |  |  |
| 4K zobrazení (3840x2160p) |  |  |
| Ovládání kamerové jednotky pomocí dotykového displeje |  |  |
| Digitální zoom nastavitelný až v 6 stupních (1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0) |  |  |
| Funkce HDR pro lepší zobrazení a zachycení detailu tmavších zobrazovaných míst |  |  |
| Výstupy – 2x 12G-SDI, 1x čtyřpólový 3G-SDI, 3x 3G/HD-SDI, 1x HD-SDI |  |  |
| Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes dotykový displej na čelním panelu nebo z kamerové hlavy, videolaparoskopu či videoendoskopu |  |  |
| Funkce zmrazení obrazu |  |  |
| Možnost rotace obrazu o 180° včetně vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu |  |  |
| Možnost uložení až 20 uživatelských předvoleb |  |  |
| Ovládání ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na videolaparoskopu, případně videoendoskopu či kamerové hlavě |  |  |
| Podpora úpravy digitálního obrazu – tzv. up-scaling rozlišení obrazu na rozlišení 4K pro propojení se systémy nižšího rozlišení |  |  |
| Integrované záznamové zařízení pro archivaci obrázků pomocí rozhraní USB |  |  |
| Možnost propojení s externím nahrávacím zařízením |  |  |
| Podpora využití úzkopásmového zobrazení (hardwarově řízené) |  |  |
| Funkce pro barevné odlišení jednotlivých typů tkání (např. tuková tkáň a nervy) |  |  |
| Integrovaná funkce (softwarový upgrade) zobrazování IR pomocí ICG bez nutnosti dokupování dalšího modulu věže |  |  |
| Integrovaná funkce pro případné rozšíření o 3D zobrazování (možnost softwarového upgradu) |  |  |
| Příprava pro možnost budoucího softwarového rozšíření o technologii molekulárního zobrazování, která je považována za možnou budoucnost laparoskopické operativy |  |  |
| 4K KAMEROVÁ HLAVA |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 4K CMOS kamerová hlava pracující v nativním rozlišení 4K UHD 3840x2160 |  |  |
| Min. 3 programovatelná ovládací tlačítka integrovaná na kamerové hlavě |  |  |
| Technologie rychlého ostření („auto-focus“) jedním tlačítkem na kamerové hlavě |  |  |
| Technologie kontinuálního ostření („continuous auto-focus“) – kamerová hlava automaticky zaostří po jejím pohybu a vizualizaci jiného místa |  |  |
| Možnost i manuálního ostření pomocí tlačítek na kamerové hlavě |  |  |
| Digitální zoom nastavitelný až v 6 stupních (1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2,0) |  |  |
| Podpora vyžití úzkopásmového zobrazení |  |  |
| Podpora technologie pro barevné odlišení jednotlivých typů tkání |  |  |
| Podpora technologie IR pro zobrazení ICG kontrastu |  |  |
| Upevnění optiky ke kamerové hlavě pomocí očnicového adaptéru |  |  |
| Celokovové tělo pro optimalizaci tepelného managementu |  |  |
| Autoklávovatelná při 134° |  |  |
| Hmotnost max. 300 g |  |  |
| 2KS LAPAROSKOPICKÁ 4K OPTIKA |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 4K UHD optiky |  |  |
| Pro klasické zobrazování i zobrazení ICG – přepínání na kamerové hlavě, případně na displeji procesoru bez nutnosti měnit zapojení přístrojů během ICG operace |  |  |
| Průměr optik 10 mm |  |  |
| Úhel pohledu 30° |  |  |
| Délka 316 mm |  |  |
| Autoklávovatelná při 134° |  |  |
| Ke každé optice bude současně dodán světlovodný kabel o délce 3 m a sterilizační kontejner |  |  |
| ZDROJ SVĚTLA PRO 4K |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| LED zdroj studeného světla |  |  |
| Výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu |  |  |
| 5 LED lamp, každá s životností min. 10 000 hodin |  |  |
| Zobrazení bílým světlem |  |  |
| Úzkopásmové zobrazení |  |  |
| Žluté zvýraznění |  |  |
| IR pro ICG – celkem 3 režimy vč. režimu „Overlay Mode“ zobrazující fluorescenci během barevného zobrazování bílým světlem ve 4K |  |  |
| Možnost upgradu i pro 3D zobrazování |  |  |
| Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole |  |  |
| Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení |  |  |
| Ovladatelný z dotykového displeje kamerové jednotky, případně videolaparoskopu, videoendoskopu či kamerové hlavy |  |  |
| HF GENERÁTOR |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Multioborový elektrokoagulační generátor vč. softwarového updatu pro pokročilou bipolární energii |  |  |
| Monopolární a bipolární režimy |  |  |
| Módy pro řez a koagulaci – čisté, smíšené, sprej, nová generace urologické a gynekologické endoresekce ve fyziologickém roztoku, endoskopické módy pro GI, radiofrekvenční ablace tumoru, plasmakinetické módy pro gynekologické využití |  |  |
| Výkon v rozsahu min. 0-320 W |  |  |
| Automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie |  |  |
| Podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření |  |  |
| Možnost současného připojení celkem až 4 monopolárních a bipolárních nástrojů |  |  |
| Automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů |  |  |
| Ruční nebo nožní ovládání (s možností připojení 2 pedálů s programovatelným přiřazením) |  |  |
| Automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce |  |  |
| Volitelné režimy autostop a autostart u bipolární koagulace |  |  |
| Nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje |  |  |
| Možnost uložení min. 30 nejčastěji používaných parametrů (vč. textového popisu) |  |  |
| Zvukový alarm a zobrazení chybových hlášení i s popisem opatření k nápravě na displeji |  |  |
| Víceúrovňový monitor kvality kontaktu neutrální elektrody s tkání pacienta |  |  |
| Podpora automatického i manuálního odsávání elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole |  |  |
| Obsahuje modul pokročilé bipolární energie pro bezpečné uzavření a protnutí tkání a cév až do průměru 7 mm |  |  |
| Možnost rozšíření o modul pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do průměru 7 mm |  |  |
| Součásti dodávky bude pro uvedený generátor jak nožní single pedál, tak dvoupedál |  |  |
| INSUFLAČNÍ JEDNOTKA S MODULEM OHŘEVU CO2 |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu |  |  |
| Volitelná velikost insuflované dutiny |  |  |
| Automatická kontrola a regulace insuflace k nastavené hodnotě tlaku média (ochrana proti přeplnění pacienta) |  |  |
| Možnost připojení k tlakové lahvi i k centrálnímu rozvodu CO2 |  |  |
| Indikátor stavu lahve CO2 |  |  |
| Nastavení tlaku v min. rozsahu 3-25 mmHg |  |  |
| Max. průtok až 45 l/min |  |  |
| Alespoň 3 základní nastavení rychlosti průtoku (vč. možnosti detailní manuální úpravy) |  |  |
| Volitelné nastavení tlaku v insuflované dutině |  |  |
| Automatická evakuace kouře řízená elektrochirurgickou jednotkou (volitelná intenzita odsávání kouře) |  |  |
| Ochrana pacienta hygienickým filtrem na výstupu insuflátoru |  |  |
| Zvukový a vizualizační bezpečnostní indikátor (např. při neprůchodnosti insuflační hadice CO2, nedostatečném přívodu insuflačního média, jako ochrana přetlaku dutiny břišní) |  |  |
| Součásti dodávky bude kompatibilní ohřívací jednotka plynu pro ohřev plynu na teplotu blízkou teplotě těla, a to včetně 2 ks resterilizovatelných insuflačních hadic s ohřevem plynu |  |  |
| Součástí dodávky bude rovněž vysokotlaká hadice pro láhve CO2, antibakteriální filtr, resterilizovatelná standardní insuflační a desuflační hadice |  |  |
| SACÍ A IRIGAČNÍ PUMPA |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Samostatná oplachovací a odsávací peristaltická pumpa |  |  |
| Využití pro laparoskopie, hysteroskopice, artroskopie a urologické výkony dle typu zvoleného pracovního transpondéru. |  |  |
| Použitelné min. rozmezí tlaku pro hysterokopie 5-150 mmHg |  |  |
| Použitelné min. rozmezí průtoku pro laparoskopie 1.0 – 1.8 l/min |  |  |
| Použitelné min. rozmezí průtoku pro hysterokopie 25 – 500 ml/min |  |  |
| Maximální plnící tlak média 400 mmHg |  |  |
| Sací výkon min. 2 l/min |  |  |
| Podtlak 60 kPa |  |  |
| Ochrana proti přetlakování |  |  |
| Ovládání pomocí dotykového displeje |  |  |
| Zpětnovazební hlášení na displeji (zapojení irigační hadice apod.) |  |  |
| Autoklávovatelné i jednorázové příslušenství |  |  |
| Součástí dodávky bude transpondér laparoskopie a hysteroskopie |  |  |
| Součástí dodávky budou 2 ks hadicového resterilizovatelného irigačního setu (alespoň na 20 použití) |  |  |
| Součástí dodávky bude odpadní láhev (vč. 40 ks odpadních jednorázových vaků) |  |  |
| Součástí dodávky bude vakuum hadice vč. filtru (10 ks) |  |  |
| HYSTEROSKOP |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Diagnosticko-terapeutický hysteroskop |  |  |
| Diagnostický plášť o průměru 5,5 mm |  |  |
| Teleskop o průměru 3 mm, úhel pohledu 30° |  |  |
| Plášť musí pracovat v režimu kontinuálního proplachu, kdy tekutina proudí pracovní částí pláště hysteroskopu i při otevřeném odtoku, a kdy proplach umožňuje vyčištění znečištěné tekutiny uvnitř děložní dutiny. Odsávání tekutiny probíhá v koncové části pláště |  |  |
| Možnost napojení standardních hadicových setů Olympus pro oplach pomoc male Luer-Lock koncovky |  |  |
| Pracovní délka tubusu pláště 187 mm |  |  |
| Pracovní kanál pro semiflexibilní nástroje o průměru 5 Fr. |  |  |
| Optika kompatibilní s dodaným pláštěm |  |  |
| Součástí dodávky budou nástroje pro pracovní kanál příslušeného pláště: - 1 ks semiflexibilní úchopové kleště, 5 Fr. - 1 ks semiflexibilní nůžky, 5 Fr. |  |  |
| Součástí dodávky bude dezinfekční a bezpečnostní kontejner |  |  |
| Součásti dodávky bude světlovodný kabel o pr. 2,8 mm určený pro optiky do pr. 4 mm, délka kabelu 3 m |  |  |
| Veškeré optiky, pláště a příslušenství musí být autoklávovatelné v parním autoklávu na 134 °C |  |  |
| PŘÍSTROJOVÝ VOZÍK |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Pojízdný přístrojový vozík pro umístění a elektrické připojení výše uvedených přístrojů na nastavitelné police |  |  |
| Izolační transformátor |  |  |
| Kloubové, otočné, výškově a polohově nastavitelné rameno pro LCD monitor |  |  |
| Integrovaná příprava elektroinstalace pro připojení všech výše uvedených přístrojů |  |  |
| 4 pojízdná kolečka (2 z nich bržděná) |  |  |
| Zásuvka na klávesnici pro ovládání kamerové jednotky |  |  |
| Euro-lišta pro příslušenství a připevnění odpadní nádoby |  |  |
| Držák infuzních vaků |  |  |
| Držák kamerové hlavy |  |  |
| Držák pedálů |  |  |
| Manipulační madla |  |  |
| Antistatická povrchová úprava |  |  |
| Centrální vypínání a zapínání všech připojených přístrojů |  |  |