Příloha č. 1 Technická specifikace

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je účastník povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

U každého parametru bude vždy uveden odkaz pro ověření splnění v odpovídající dokumentaci, např. technický list, str. v Návodu k obsluze apod.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Zadavatel požaduje dodání digitálního detektoru, který bude kompatibilní jak se starším RTG skiagrafickým systémem Siemens Multix Fusion Analog (rok pořízení 2019), tak se systémem Samsung GC85A a pojízdnými RTG přístroji Samsung GM85 (rok pořízení 2022). Zadavatel bude detektor primárně využívat s akviziční stanicí k digitalizaci výstupního obrazu u RTG systému Multix Fusion Analog, ale současně jej bude využívat jako volný detektor pro nedávno pořízené RTG skiagrafické přístroje společnosti Samsung. Nabízené přístrojové vybavení musí být nové, nepoužité.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

| Systém pro přímou digitalizaci skiagrafického přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |
| P.č. | Požadované technické parametry a vlastnosti | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota/odkaz pro ověření požadovaného parametru |
| DETEKTOR |  | Značky a typu: |  |
| 1. | Technologie detektoru: a-Si, scintilátor Csl |  |  |
| 2. | Kvantová účinnost DQE min. 75 % |  |  |
| 3. | Bateriové napájení a Wi-Fi přenos dat |  |  |
| 4. | Možnost pevného (kabelového) napájení a přenosu dat |  |  |
| 5. | Rozměr aktivní plochy min. 420 x 420 mm |  |  |
| 6. | Velikost pixelu (pitch) max. 140 µm |  |  |
| 7. | Dynamický rozsah min. 16 bitů |  |  |
| 8. | Hmotnost detektoru max. 3,75 kg |  |  |
| 9. | Odolnost proti vniknutí tekutin min. IPX4 |  |  |
| 10. | Maximální zatížení pacientem min. 300 kg |  |  |
| 11. | Odolnost v ohybu min. 200 kg |  |  |
| 12. | AED – automatická detekce RTG záření |  |  |
| 13. | Senzor pro přenos úhlu náklonu a rotace detektoru |  |  |
| 14. | Senzor s vnitřní pamětí pro záznam pádu detektoru (datum, čas, směr, síla úderu) |  |  |
| AKVIZIČNÍ STANICE S MONITOREM |  |  |  |
| Požadavek na HW: |  |  |  |
| 1. | Dotykový LCD monitor s úhlopříčkou min. 23“, rozlišením min. 2 MPix |  |  |
| 2. | Procesor Intel i7 nebo jeho ekvivalent, min. 8 GB RAM, min. 250 GB SSD pro OS a min. 1 TB HDD pro data |  |  |
| 3. | Klávesnice a myš |  |  |
| Požadavek na SW: |  |  |  |
| 4. | Zpracování snímku: jas a kontrast, inverze ve škále šedi, zoom a jeho pohyb, rotace snímku, měření úhlů, zvýraznění hran, potlačení šumu, výřez snímku, výběr anatomického pohledu, elektronické clony, elektronické popisky, měřící nástroje |  |  |
| 5. | Plná kompatibilita s DICOM 3.0 |  |  |
| 6. | DICOM služby: Modality Worklist, Storage, MPPS |  |  |
| Další vlastnosti: |  |  |  |
| 1. | Možnost ručního zadávání identifikačních údajů pomocí klávesnice |  |  |
| 2. | Čas mezi expozicí a náhledovým obrazem max. 2 s |  |  |
| 3. | Čas mezi expozicemi a obrazem v plném rozlišení max. 10 s |  |  |
| POŽADOVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ V RÁMCI DODÁVKY |  |  |  |
| 1. | Dobíjecí stanice pro baterii detektoru včetně náhradní baterie |  |  |