### LABORATORNÍ VYBAVENÍ

### Veřejná zakázka je spolufinancována ze 102. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

### „Laboratoř PCR“, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_125/0017032

ČÁST 1 – Izolátor nukleových kyselin

| Základní vlastnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Zcela automatická izolační stanice pro izolaci nukleových kyselin (DNA, RNA) z různých vstupních materiálů (plné krve, plazmy, kultivovaných buněk, tkání, FFPE bločků a bukálních stěrů) – ve vysoké čistotě, koncentraci a s nízkým stupněm fragmentace |  |  |
| Paralelní automatické zpracování 1-24 vzorků v jednom běhu s možností izolace po jednom vzorku |  |  |
| Metoda izolace založená na magnetických částicích (s magnetickými částicemi i izolační chemií v cartridgích – vždy samostatná cartridge pro každý z izolovaných vzorků) |  |  |
| Barevný dotykový displej, který umožňuje uživateli ovládat přístroj, nastavovat a spouštět cykly, provádět postupy údržby, sledovat stav přístroje, měnit nastavení a stahovat reporty |  |  |
| UV světlo pro dekontaminaci |  |  |
| Izolační soupravy (cartridge) musí obsahovat veškeré reagencie a spotřební materiál k vlastní izolaci NK |  |  |
| Celková doba izolace DNA z krve do 25 minut / 24 vzorků |  |  |
| Možnost volby různých elučních objemů u izolací DNA z krve |  |  |
| IVDR variantu kitu na izolace DNA z krve |  |  |
| Celková doba izolace virové DNA, RNA a bakteriální DNA v jednom kroku do 45 minut / 24 vzorků |  |  |
| Možnost volby různých elučních objemů u izolací virové DNA, RNA a bakteriální DNA |  |  |
| IVDR varianta kitu na izolace virové DNA, RNA a bakteriální DNA |  |  |
| Možnost individualizace protokolů (úprava parametrů: inkubační teplota, inkubační čas, rychlost a délka mixování, eluční objem, přidání pufrů (v závislosti na kitu a přesné specifikaci postupu)) |  |  |
| Zabudované sledovací zařízení upozorňující uživatele na chybějící špičky, zavřené zkumavky, chybějící spotřební materiál či vložení již použitých cartridgí. Zařízení zároveň kontroluje, zda je laboratorní vybavení vloženo do správných pozic. |  |  |
| Ovládací software přístroje v českém jazyce |  |  |
| Možnost vzdáleného sledování chodu přístroje |  |  |
| USB port |  |  |
| Možnost připojení do LIMS |  |  |
| Externí čtečka čárových kódů jako součást dodávky |  |  |
| Zákaznická podpora (český hot-line) |  |  |
| Rozměry (V x Š x H) maximálně 60 x 75 x 60 cm |  |  |
| Váha maximálně 70 kg |  |  |

ČÁST 2 – Biohazard box

| Základní vlastnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Ochranný box třídy II, ochrana vzorku, obsluhy i prostředí |  |  |
| Pracovní plocha o velikosti minimálně 1230 x 600 mm, výška 700 mm |  |  |
| Vnější rozměry maximálně 1380 x 795 x 1450 mm, přístroj musí projít dveřmi o šířce 800 mm |  |  |
| Přípojka na plyn musí být umístěna shora nebo zezadu (umístění z boku boxu není přípustné) |  |  |
| Hlučnost maximálně 56 dB |  |  |
| Certifikace dle normy CE 12469 |  |  |
| Dva HEPA filtry s účinnosti 99,995 %, odstraňující všechny částice větší než 0,3 µm s permanentním monitoringem stavu filtrů |  |  |
| Výstupní exhaust filtr zapuštěný – zvětšení prostoru mezi přístrojem a stropem místnosti |  |  |
| Boční stěny plné dvojité, vybavené otvory pro větší stabilitu laminárního proudění |  |  |
| Mikroprocesorové řízení |  |  |
| Multifunkční displej a ovládací panel na čelní straně boxu – stále zobrazení hlavních parametrů |  |  |
| Vnitřní osvětlení minimálně 850 lx |  |  |
| Zabudovaná programovatelná UV lampa (s nastavitelným časovačem) |  |  |
| 2x vnitřní zásuvka |  |  |
| Zobrazení hodnot rychlosti proudění vzduchu na displeji, počítače hodin provozu UV lampy a filtrů, monitorování případného výpadku proudu |  |  |
| Automatické rozeznání připojené UV lampy nebo vyvíječe formaldehydových par, automatický průběh dekontaminace boxu |  |  |
| Přední otvor chráněn elektricky ovládaným posuvným oknem s definovanými automatickými polohami a možností kompletního utěsnění vnitřního prostoru proti vzduchu i aerosolům (pohyb „YZY“) |  |  |
| Plně automatický program na dekontaminaci |  |  |
| Pracovní deska plná, dělená a vyjímatelná pro snadné vyčištění |  |  |
| Akustický i optický alarm |  |  |

ČÁST 3 – Bioanalyzér pro určení kvality DNA/RNA

| Základní vlastnosti |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Aplikace: nanoobjem |  |  |
| Minimální objem vzorku 0,3 µL |  |  |
| Minimální limit detekce v nanoobjemu 1 ng/µL (dsDNA), 0,03 mg/mL (BSA) |  |  |
| Maximální limit detekce v nanoobjemu alespoň 15000 ng/µL (dsDNA), 450 mg/mL (BSA) |  |  |
| Ovládání pomocí vestavěné dotykové obrazovky kompatibilní s laboratorními rukavicemi |  |  |
| Čas měření vzorku max. 5 sekund |  |  |
| Reprodukovatelnost ±0,2 nm |  |  |
| Přesnost ±0,75 nm |  |  |
| Rozsah vlnových délek 200 – 900 nm |  |  |
| Vestavěný vortex, minimálně 2500 rpm |  |  |
| Bez nutnosti rekalibrace |  |  |
| Operační SW |  |  |

Zadavatel upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace každé části VZ umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci 
+/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.