Příloha č. 2 ZD; Příloha A smlouvy

aktualizace k 21. 9. 2023

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

|  | Zadavatel: |  | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: |  | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Kvačková, jednatelka |  |  |
|  | IČ / DIČ: |  | 28762886 / CZ28762886 |  |
|  | Interní ev. číslo: |  | VZ25/2023 |  |
|  | Název zakázky: Myčky podložních mís pro Nemocnici Nymburk s.r.o. |  |  |  |

### Veřejná zakázka realizovaná v rámci projektu

### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo:

### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

### je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Účastník výše uvedeného výběrového řízení do níže uvedené tabulky uvede, zda jeho nabízený přístroj splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je účastník povinen tuto hodnotu doplnit. Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

U každého parametru bude vždy uveden odkaz pro ověření splnění v odpovídající dokumentaci, např. technický list, str. v Návodu k obsluze, fotografie apod.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 %, pokud nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní příp. servisní smlouvy.

Účastník uvede:

- identifikaci dodavatele (tj. název společnosti, příp. IČO);

- značku a typ přístroje;

- zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr uvedením ANO/NE (sloupec B);

- konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí + pro ověření požadovaného technického parametru odkaz na konkrétní stranu v přiloženém technickém listu či návodu apod. (sloupec C).

| Identifikace dodavatele: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pultová myčka podložních mís s umyvadlem (2ks) |  |  |  |  |
| Značka a typ přístroje: |  |  |  |  |
|  | A |  | B | C |
| P.č. | Požadované technické parametry a vlastnosti: |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota /Odkaz na str. v technickém listu, str. v návodu k obsluze, fotografii apod. |
| 1. | Obměna stávající myčky Meiko Topic 20 + 1 ks nové myčky |  |  |  |
| 2. | Mycí a dezinfekční automat s termickou dezinfekcí, samostatně stojící s integrovaným umyvadlem |  |  |  |
| 3. | Jednodveřový přístroj s předním plněním, chemikálie je možno vkládat zvláštními dvířky |  |  |  |
| 4. | Konstrukce a opláštění mycího a desinfekčního automatu z nerezu |  |  |  |
| 5. | Programy: minimálně 3 (úsporný, normální, intenzívní) bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob |  |  |  |
| 6. | Možnost vytvoření vlastních programů dle přání uživatele, alespoň 20 volných pozic |  |  |  |
| 7. | Minimálně 13 trysek, které zajišťují vyčištění sanitárních nádob |  |  |  |
| 8. | Pevné i rotující trysky |  |  |  |
| 9. | Automatické umytí mycí komory po každém dní užívání s možností spuštění volbou samostatného tlačítka |  |  |  |
| 10. | Dva senzory pro průběh mycího cyklu ve spodní a horní části z důvodu 100% kontroly dezinfekce |  |  |  |
| 11. | Nastavení množství směsi detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody. |  |  |  |
| 12. | Celonerezová komora beze spár a svárů |  |  |  |
| 13. | Certifikát DIN EN 1717 – Ochrana pitné vody, prokázání certifikace KIWA |  |  |  |
| 14. | Ovládání přístroje za pomoci displeje v českém jazyce |  |  |  |
| 15. | Oddělený okruh napouštění vody do zásobníku, aby nedošlo ke kontaminaci čisté vody s požadavkem doložení technického nákresu daného řešení |  |  |  |
| 16. | Dveřní vnitřní opláštění bez svárů se zaoblenou hranou |  |  |  |
| 17. | Displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch v českém jazyce |  |  |  |
| 18. | Kapacita mytí min. 3 ks močové lahve nebo 1ks močová lahev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo nádoba do toaletního křesla, nebo umyvadlo Ø30-40 cm. Příslušné držáky součástí nabídky, nebo universální držák |  |  |  |
| 19. | Instalace vyměnitelného držáku pro nestandardně používané nádoby musí být možná bez použití nářadí např. formou zavěšení. |  |  |  |
| 20. | Vlastní vyvíječ páry |  |  |  |
| 21. | Automatické otvírání dveří |  |  |  |
| 22. | Automatické ochlazení nádob před ukončením programu |  |  |  |
| 23. | Velikost přístroje: max. ŠxHxV:900x600x1000 mm |  |  |  |
| 24. | Zámek proti zneužití nepovolaným osobám pomocí kódu |  |  |  |
| 25. | Aktivní sušení včetně hepafiltru |  |  |  |
| 26. | Možnost doplnění držáku pro likvidaci odpadu jednorázových stomických vacích |  |  |  |
| 27. | Možnost doplnění o nerezové trysky |  |  |  |
| 28. | Možnost doplnění mycího prostředku (dávkovací čerpadlo) |  |  |  |
| 29. | Napájení: 400 V, 50 Hz |  |  |  |
| 30. | Odpad: Do podlahy DN110 |  |  |  |

| Volně stojící myčka podložních mís (3 ks) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka a typ přístroje: |  |  |  |  |
|  | A |  | B | C |
| P.č. | Požadované technické parametry a vlastnosti: |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota /Odkaz na str. v technickém listu, str. v návodu k obsluze, fotografii apod. |
| 1. | Obměna stávajících myček: AT-OS AF2.45SG Steelco BP 100 HE Lischka Geysir |  |  |  |
| 2. | Mycí a dezinfekční automat s termickou dezinfekcí, samostatně stojící |  |  |  |
| 3. | Jednodveřový přístroj s předním plněním, chemikálie je možno vkládat zvláštními dvířky |  |  |  |
| 4. | Konstrukce a opláštění mycího a desinfekčního automatu z nerezu |  |  |  |
| 5. | Programy: minimálně 3 (úsporný normální, intenzívní) bez nutnosti rozlišovat typy vložených nádob |  |  |  |
| 6. | Možnost vytvoření vlastních programů dle přání uživatele, alespoň 20 volných pozic |  |  |  |
| 7. | Minimálně 13 trysek, které zajišťují vyčištění sanitárních nádob |  |  |  |
| 8. | Pevné i rotující trysky |  |  |  |
| 9. | Automatické umytí mycí komory po každém dní užívání s možností spuštění volbou samostatného tlačítka |  |  |  |
| 10. | Dva senzory pro průběh mycího cyklu ve spodní a horní části z důvodu 100% kontroly dezinfekce |  |  |  |
| 11. | Hlavní rotační tryska, která vyčistí i prostory, kam se běžné trysky nedostanou |  |  |  |
| 12. | Nastavení množství směsi detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody. |  |  |  |
| 13. | Celonerezová komora beze spár a svárů, objem min. 60 l |  |  |  |
| 14. | Certifikát DIN EN 1717 – Ochrana pitné vody, prokázání certifikace KIWA |  |  |  |
| 15. | Ovládání přístroje za pomoci displeje v českém jazyce |  |  |  |
| 16. | Oddělený okruh napouštění vody do zásobníku, aby nedošlo ke kontaminaci čisté vody s požadavkem doložení technického nákresu daného řešení |  |  |  |
| 17. | Dveřní vnitřní opláštění bez svárů se zaoblenou hranou |  |  |  |
| 18. | Displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch v českém jazyce |  |  |  |
| 19. | Kapacita mytí min. 3 ks močové lahve nebo 1 ks močová lahev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo nádoba do toaletního křesla, nebo umývadlo Ø30-40 cm. Příslušné držáky součástí nabídky, nebo universální držák |  |  |  |
| 20. | Instalace vyměnitelného držáku pro nestandardně používané nádoby musí být možná bez použití nářadí např. formou zavěšení. |  |  |  |
| 21. | Vlastní vyvíječ páry |  |  |  |
| 22. | Automatické otvírání dveří |  |  |  |
| 23. | Automatické ochlazení nádob před ukončením programu |  |  |  |
| 24. | Velikost přístroje: max. ŠxHxV: 550x500x1800 mm |  |  |  |
| 25. | Aktivní sušení včetně hepafiltru |  |  |  |
| 26. | Možnost doplnění držáku pro likvidaci odpadu jednorázových stomických vacích |  |  |  |
| 27. | Možnost doplnění o nerezové trysky |  |  |  |
| 28. | Možnost doplnění mycího prostředku (dávkovací čerpadlo) |  |  |  |
| 29. | Napájení: 400 V, 50 Hz |  |  |  |
| 30. | Odpad: do podlahy DN110 |  |  |  |

| OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE |  |
| --- | --- |
| A | B |
| Popis ostatních požadavků zadavatele | Splňuje (ANO/NE) |
| BTK, revize a všechny kontroly, které předepisuje výrobce v záruční době zdarma včetně oprav a dodávek ND |  |
| Instruktáž obsluhujícího personálu + pověření k provádění instruktáže pro personál nemocnice Nymburk nebo zajištění periodických instruktáží personálu dle zákona ZZP, a to podle požadavků zadavatele 2x ročně po záruční dobu zdarma |  |
| Záruka min. 24 měsíců (jednotná pro všechny komponenty dodávky) |  |
| Garance servisu po dobu životnosti přístroje – min. 8 let (2 roky záruční + 6 let pozáruční) |  |
| Demontáž, odvoz a ekologická likvidace stávajících 4 ks myček podložních mís |  |

Prohlídka místa plnění je nahrazena přílohou č. 8  - Přípojná místa.

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně 
a technicky rovnocenných či lepších řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum: ……...........................

Jméno, příjmení osoby oprávněné za účastníka jednat: …...................................