Příloha č. 2 ZD; Příloha A smlouvy

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

|  | Zadavatel: |  | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: |  | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Kvačková, jednatelka |  |  |
|  | IČ / DIČ: |  | 28762886 / CZ28762886 |  |
|  | Interní ev. číslo: |  | VZ30/2023 |  |

Název veřejné zakázky:

Anesteziologický přístroj pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

Účastník výběrového řízení do níže uvedené tabulky uvede, zda jeho nabízený přístroj splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je účastník povinen tuto hodnotu doplnit. Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

U každého parametru bude vždy uveden odkaz pro ověření splnění v odpovídající dokumentaci, např. technický list, str. v Návodu k obsluze, fotografie apod.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 %, pokud nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní příp. servisní smlouvy.

Účastník uvede:

- identifikaci dodavatele (tj. název společnosti, příp. IČO);

- značku a typ nabízeného přístroje;

- zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr uvedením ANO/NE (sloupec B);

- konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí + pro ověření požadovaného technického parametru odkaz na konkrétní stranu v přiloženém technickém listu či návodu apod. (sloupec C).

| Anesteziologický přístroj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace dodavatele: |  |  |  |  |
| Značka a typ přístroje: |  |  |  |  |
|  | A |  | B | C |
| P.č. | Požadované technické parametry a vlastnosti: |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota /Odkaz na str. v technickém listu, str. v návodu k obsluze, fotografii apod. |
| 1. | Anesteziologický přístroj pro pacienty všech věkových skupin |  |  |  |
| 2. | Rozměry max. 900 x 1500 x750 mm |  |  |  |
| 3. | Požadované ventilační režimy - VC, PC, SIMV+PS, PSV,MAN/SPONT |  |  |  |
| 4. | Elektronicky řízený ventilátor s elektrickým pohonem, nebo pneumatickým pohonem, nezávislý na rozvodech plynů, elektronicky řízené průtokoměry |  |  |  |
| 5. | Nastavení PEEP min. 2-35 cm H2O |  |  |  |
| 6. | Inspirační tlaky min. 5-80 cm H2O |  |  |  |
| 7. | Dechový objem min. 10-1500 ml |  |  |  |
| 8. | Nastavitelná frekvence min. 5-100 min |  |  |  |
| 9. | FiO2 v rozsahu min. 21-100 % |  |  |  |
| 10. | Flow trigger min. 0.5-15 l/min |  |  |  |
| 11. | Plně automatický elektronický směšovač čerstvé směsi s hypoxickou ochranou, nastavení FiO2 a celkového průtoku |  |  |  |
| 12. | Nastavení průtoku čerstvé směsi min. 0,2 – 15 l/min |  |  |  |
| 13. | Polouzavřený ventilační systém s min. 1,5L pohlcovačem CO2 |  |  |  |
| 14. | Možnost výměny absorbéru CO2 i za provozu |  |  |  |
| 15. | Rameno s vakem manuální ventilace, jehož polohu může anesteziolog nastavit jak ve vertikálním, tak i horizontálním směru |  |  |  |
| 16. | Možné použití Desflurane, Sevoflurane, vlastní odpařovače nejsou požadovány |  |  |  |
| 17. | Pozice pro umístění jednoho odpařovače + parkovací pozice pro druhý odpařovač |  |  |  |
| 18. | Kompletní plynová analýza (inspiračně i exspirační) anestetika, N2O, O2, CO2 |  |  |  |
| 19. | Paramagnetické měření O2 |  |  |  |
| 20. | Monitorace MAC s kalkulací dle věku pacienta |  |  |  |
| 21. | Automatická identifikace použitého anestetika |  |  |  |
| 22. | Automatický návrat analyzovaného vzorku zpět do okruhu |  |  |  |
| 23. | Vedení Low-flow a Minimal-Flow anestézie |  |  |  |
| 24. | Ukazatel (ekonometr) využití čerstvé směsi vč. záznamu aktuální a celkové spotřeby spotřeba anestetika |  |  |  |
| 25. | Možnost omezení příkonu plynů v době intubace |  |  |  |
| 26. | Dotyková ovládací obrazovka integrovaná v těle přístroje s otočným ovladačem min. 15“ |  |  |  |
| 27. | Integrovaná odsávačka bronchů včetně příslušenství |  |  |  |
| 28. | Akustické a optické alarmy chybových stavů |  |  |  |
| 29. | Kompenzace úniků a poddajnosti okruhu |  |  |  |
| 30. | Monitorace ventilačních parametrů min. – objemové a tlakové hodnoty, P/V, V/F smyčky, I:E, dechová frekvence |  |  |  |
| 31. | Grafické zobrazení min. 3 křivek (tlakové, průtokové a CO2 křivky) |  |  |  |
| 32. | Monitorace poddajnosti plic pacienta |  |  |  |
| 33. | Trend spotřeby O2 a eliminace CO2 |  |  |  |
| 34. | Kompletní test přístroje bez nutné interakce personálu (autonomní kalibrace všech ventilů a senzorů bez zásahu obsluhy), který lze vynechat pro urgentní použití. Možnost kompletního autonomního testu dle předem nastaveného časového rozvrhu. |  |  |  |
| 35. | Test těsnosti po výměně pacientských okruhů |  |  |  |
| 36. | Možnost urgentní ventilace pacienta (včetně inhalačního anestetika) i při vypnutém přístroji, včetně následného urgentního uvedení přístroje do provozu s následným přepnutím do řízené ventilace. |  |  |  |
| 37. | Aktivní ohřev ventilačního systému |  |  |  |
| 38. | Systém odtahu přebytečných plynů vč. hadice |  |  |  |
| 39. | Ovládání a alarmy v českém jazyce |  |  |  |
| 40. | Standby funkce, možnost ukládat kopii obrazovky na USB |  |  |  |
| 41. | Integrované osvětlení pracovní plochy – min. 3 úrovně nastavení intenzity osvětlení |  |  |  |
| 42. | Prostor pro zápis anesteziologa - volná rovná plocha |  |  |  |
| 43. | Zásuvky na uložení spotřebního materiálu min. 1 uzamykatelná, |  |  |  |
| 44. | Připojení na stávající rozvod medicinálních plynů |  |  |  |
| 45. | Umístění tlakových lahví (min. 2 ks) na přístroji včetně uchycení |  |  |  |
| 46. | Záložní napájecí zdroj min. 60 min |  |  |  |
| 47. | Elektrické zásuvky na přístroji, min. 4 ks |  |  |  |
| 48. | Centrálně brzděná kolečka podvozku |  |  |  |
| 49. | Kompletní příslušenství pro provoz |  |  |  |
| 50. | Monitor vitálních funkcí s barevným dotykovým displejem o velikosti min. 15“ |  |  |  |
| 51. | Možnost propojení s anesteziologickým přístrojem, přenos a zobrazení ventilačních parametrů (tlak, průtok, objem) a křivek (tlak/objem, průtok/objem) na monitoru vitálních funkcí |  |  |  |
| 52. | 3/5svodé EKG, Resp, NIBP, SpO2, 2 x teplota, 2x IBP |  |  |  |
| 53. | Měření BIS |  |  |  |
| 54. | Akumulátor na min. 120 minut provozu |  |  |  |
| 55. | DVI/VGA příp. jiný výstup pro zobrazení na přídavném monitoru |  |  |  |
| 56. | Automatická analýza arytmií |  |  |  |
| 57. | Analýza ST úseku |  |  |  |
| 58. | Měření pulsní oxymetrie |  |  |  |
| 59. | Respirace impedanční metodou s možností volby svodů |  |  |  |
| 60. | Měření NIBP s režimy manuálního a automatického měření, včetně měření pulzu a zobrazením numerické hodnoty. Automatické měření bez nutnosti ručního zadávání cílového tlaku. |  |  |  |
| 61. | Nastavení limitních hodnot pro hlášení alarmových stavů pro každý ze sledovaných parametrů |  |  |  |
| 62. | Možnost připojení do NIS, výstup dat pro EMR, HL7 |  |  |  |
|  | Veškeré nezbytné příslušenství: |  |  |  |
| 63. | SpO2 prstové a ušní čidlo + SpO2 propojovací kabel |  |  |  |
| 64. | EKG kabel – 3svod + 5 svod + EKG propojovací kabel |  |  |  |
| 65. | NIBP hadice s manžetou (manžeta malá, standardní, velká) |  |  |  |
| 66. | 2x IBP kabel |  |  |  |
| 67. | Teplotní čidlo |  |  |  |
| 68. | Baterie |  |  |  |
| 69. | Držák monitoru k anesteziologickému přístroji – monitor musí být umístěn nad hlavní obrazovkou/středem anesteziologického přístroje. |  |  |  |
| 70. | Kompatibilita příslušenství (kabely, držák monitoru) se stávajícími monitory Dräger Vista 120 |  |  |  |
| 71. | V případě potřeby možnost propojení s anesteziologickým přístrojem Dräger Primus, přenos a zobrazení ventilačních parametrů (tlak, průtok, objem) a křivek (tlak/objem, průtok/objem) na monitoru vitálních funkcí |  |  |  |

| OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE |  |
| --- | --- |
| A | B |
| Popis ostatních požadavků zadavatele | Splňuje (ANO/NE) |
| BTK, revize a všechny kontroly, které předepisuje výrobce v záruční době zdarma včetně oprav a dodávek ND |  |
| Instruktáž obsluhujícího personálu + pověření k provádění instruktáže pro personál nemocnice Nymburk nebo zajištění periodických instruktáží personálu dle zákona ZZP, a to podle požadavků zadavatele 2x ročně po záruční dobu zdarma |  |
| Záruka min. 24 měsíců (jednotná pro všechny komponenty dodávky) |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně 
a technicky rovnocenných či lepších řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum: ……...........................

Jméno, příjmení osoby oprávněné za účastníka jednat: …...................................