### SYSTÉMOVÝ OPERAČNÍ STŮL PRO GYNEKOLOGII

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je účastník povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

| MINIMÁLNÍ TECHNICKÉ POŽADAVKY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Systémový operační stůl s výměnnými deskami stavebnicového uspořádání – základna, 2 ks segmentová operační deska, 2 ks transportní vozík |  |  |
| Segmentová operační deska s motorickým ovládáním horní části těla a nožní sekce (obsahuje : základní segment; 2-segmentová sekce pro dolní končetiny; podložka hlavy bude v šíři operační desky s možností polohování, horní zádový díl) |  |  |
| Operační desky s šířkou min. 600 mm a možností rozšíření pro obézní pacienty |  |  |
| Polstrování operačních segmentů s výškou min. 80 mm |  |  |
| Elektromotorické hnací jednotky (nikoli hydraulické) pro základní polohování |  |  |
| Bezdrátové dálkové ovládání s mobilní nabíjecí základnou do sítě |  |  |
| Záložní ovládání na stole bude umístěno na dobře viditelném a přístupném místě – z boku (nikoli od hlavy popř.nohou základny!) |  |  |
| Napájení stolu je zajištěno vysokokapacitními bezúdržbovými akumulátory s mikroprocesorově řízeným dobíjením |  |  |
| Požadována je vysoká stabilita stolu s mobilní základnou, přičemž výška základové desky u nohy stolu nesmí omezovat pohyb operatérů a omezovat pohyb RTG zařízení – základová deska musí být max. 35 mm |  |  |
| Základní operační deska (sedací a spodní zádová sekce) bude doplněna o horní zádovou část, sekci pro hlavu v šíři operační desky a segment nožní části (dvoudílný) |  |  |
| Segmenty operační desky lze velmi snadno napojovat a odpojovat (bez nutnosti šroubování) |  |  |
| Nezávislý pohon pravého a levého segmentu pro nohy; nezávislý pohon zádové sekce; mechanické polohování segmentu hlavy |  |  |
| Plně RTG transparentní oper.deska, min.RTG šířka 350mm |  |  |
| Nosnost operačního stolu včetně příslušenství a zachování plné polohovatelnosti musí být min.250 kg; v nulové poloze min.350kg |  |  |
| Operační základna musí být mobilní, transport zajištěn pomocí pedálového transportního vozíku, který umožňuje aretaci koleček pro přímý směr jízdy a je vybaven brzdou. Výškově nastavitelný. Nosnost vozíku min. 350kg. |  |  |
| Návoz vozíku na operační základnu pouze od strany hlavy nebo nohou |  |  |
| K základní operační desce bude možno připojit současně používané extenční zařízení, popř. Jiná potřebná zařízení dle druhu operativy (od stávajícího operační stůl Hillrom PST500) |  |  |
| Na dálkovém i zabudovaném ovladači bude možnost nastavení „nulové polohy“ – okamžité a synchronizované nastavení operační desky do výchozí – nulové – pozice |  |  |
| Mezní polohy operační desky budou hlášeny personálu zvukovým signálem, stejně jako možné kolizní situace. |  |  |
| Základní antikolizní systém ve standardní výbavě dálkového ovládání |  |  |
| Možnost variabilního používání segmentů operační desky jak u systémových, tak mobilních operačních desek (stávající operační stůl Hillrom PST500); vzájemná nahraditelnost a použití |  |  |
| Menu na dálkovém ovládání v českém jazyce |  |  |
| Požadovaný minimální rozsah polohování : |  |  |
| Zdvih operační desky : min.630 – 1140 mm (s tolerancí ±10%) |  |  |
| Celkový zdvih operační desky min.500mm |  |  |
| Polohy Trendelenburg/anti_Trenedelenburg : min. ± 40° |  |  |
| Boční náklon op.desky : min. ±25° |  |  |
| Podélný posun op.desky : min 350 mm |  |  |
| Pohyb zádové sekce : +80° , - 45° |  |  |
| Pohyb sekcí dolních končetin ± 90° (i jednotlivě) |  |  |
| Abdukce segmentů dolních končetin od 0° do min.85° plynule |  |  |
| Základní příslušenství: |  |  |
| Anesteziologický rám oboustranně rozšiřitelný |  |  |
| Radiální svorka k rámu |  |  |
| Infuzní stojan se svorkou, 4 háky |  |  |
| Základní podložka ruky; 450mm délka |  |  |
| Pásek přes tělo pacienta |  |  |
| Gynekologické příslušenství |  |  |
| Gynekologické schauty - pár |  |  |
| 2 ks radiální svorka k schautům |  |  |
| Miska na odtok tekutin |  |  |
| Držák misky k euroliště |  |  |
| Americké schauty - pár |  |  |
| 2 ks svorky k americkým schautům |  |  |
| Prodloužení základní desky - pánevní díl s polstrem |  |  |