TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

|  | Zadavatel: |  | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: |  | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Kvačková, jednatelka |  |  |
|  | IČ / DIČ: |  | 28762886 / CZ28762886 |  |
|  | Interní ev. číslo: |  | VZ32/2023 |  |
|  | Název zakázky: REACT-EU přístrojové vybavení pro Nemocnici Nymburk s.r.o. 1. část: 1 ks videogastroskop a 1 ks videokolonoskop |  |  |  |

Zadavatel předpokládá spolufinancování této veřejné zakázky z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

„Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

- Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks videogastroskopu a 1 ks videokolonoskopu včetně příslušenství, příslušné dokumentace, školení a závazek provádění BTK servisních kontrol a oprav v celém záručním období.

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňují daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je dodavatel povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Účastník uvede:

- svůj obchodní název;

- značku a typ přístroje;

- zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr uvedením ANO/NE (sloupec B);

- konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C).

| Název dodavatele: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VIDEOGASTROSKOP |  | Značka a typ: |  |  |
|  | A |  |  | B | C |
| P.č. | Požadované minimální technické parametry a vlastnosti |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Účastníkem nabízená hodnota příp. popis |
| 1.1. | Videogastroskop s distálním CCD čipem s vysokým rozlišením |  |  |  |  |
| 1.2. | Úhel rozhledu min. 140° |  |  |  |  |
| 1.3. | Hloubka pole min. 4-100 mm |  |  |  |  |
| 1.4. | Průměr pracovního kanálu min. 2,8 mm |  |  |  |  |
| 1.5. | Vnější průměr tubusu max. 9,8 mm |  |  |  |  |
| 1.6. | Ohyb (angulace) distálního konce nahoru/dolů min. 210°/120° |  |  |  |  |
| 1.7. | Ohyb (angulace) distálního konce vpravo/vlevo min. 120°/120° |  |  |  |  |
| 1.8. | Včetně přídatného oplachového water-jet kanálu |  |  |  |  |
| 1.9. | Připojení ke stávajícím videoprocesorům na pracovišti (EPK-1000/EPK-3000 DEFINA Pentax) je požadováno pouze jedním, otočným, vodotěsným a digitálním konektorem OTC (On-Touch-Connection), bez nutnosti dalšího přídatného kabelu a konektoru z důvodu odolnosti, bezpečnosti proti zatopení přístroje při očistě a provozní jednoduchosti |  |  |  |  |
| 1.10. | Videogastroskop musí být přímo kompatibilní se stávajícími videosystémy na pracovišti (Pentax EPK-1000 a EPK-3000 DEFINA) bez adaptace z důvodu ochrany předchozích investic a zaměnitelnosti se staršími endoskopy na pracovišti z důvodu provozní doplnitelnosti a efektivitě provozu endoskopické ambulance |  |  |  |  |
|  | VIDEOKOLONOSKOP |  | Značka a typ: |  |  |
|  | A |  |  | B | C |
| P.č. | Požadované technické parametry a vlastnosti |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota účastníka |
| 2.1. | Videokolonoskop s distálním CCD čipem s vysokým rozlišením a terapeutickým pracovním kanálem |  |  |  |  |
| 2.2. | Úhel rozhledu min. 140° |  |  |  |  |
| 2.3. | Hloubka pole min. 3-100 mm |  |  |  |  |
| 2.4. | Průměr pracovního kanálu min. 4,2 mm k nadstandardní oplachové kapacitě a použití širokých jumbo nástrojů k odběru velkých vzorků |  |  |  |  |
| 2.5. | Vnější průměr tubusu max. 13,2 mm |  |  |  |  |
| 2.6. | Ohyb (angulace) distálního konce nahoru/dolu min. 180°/180° |  |  |  |  |
| 2.7. | Ohyb (angulace) distálního konce vpravo/vlevo min. 160°/160° |  |  |  |  |
| 2.8. | Včetně přidatného oplachového water-jet kanálu |  |  |  |  |
| 2.9. | Pracovní délka min. 1.700 mm |  |  |  |  |
| 2.10. | Zaváděcí tubus s konstrukčně odstupňovanou rigiditou ve 3 segmentech pro snadné zavádění i u komplikovaných pacientů |  |  |  |  |
| 2.11. | Připojení ke stávajícím videoprocesorům na pracovišti (EPK-1000/EPK-3000 DEFINA Pentax) je požadováno pouze jedním, otočným, vodotěsným a digitálním konektorem OTC (On-Touch-Connection), bez nutnosti dalšího přídatného kabelu a konektoru z důvodu odolnosti, bezpečnosti proti zatopení přístroje při očistě a provozní jednoduchosti |  |  |  |  |
| 2.12. | Videokolonoskop musí být přímo kompatibilní se stávajícími videosystémy na pracovišti (Pentax EPK-1000 a EPK-3000 DEFINA) bez adaptace z důvodu ochrany předchozích investic a zaměnitelnosti se staršími endoskopy na pracovišti z důvodu provozní doplnitelnosti a efektivitě provozu endoskopické ambulance |  |  |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných či lepších řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum: ……..

Jméno, příjmení osoby oprávněné za účastníka jednat: ….