TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

|  | Zadavatel: |  | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: |  | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Kvačková, jednatelka |  |  |
|  | IČ / DIČ: |  | 28762886 / CZ28762886 |  |
|  | Interní ev. číslo: |  | VZ32/2023 |  |
|  | Název zakázky: REACT-EU přístrojové vybavení pro Nemocnici Nymburk s.r.o. 2. část: 1 ks porodní lůžko |  |  |  |

Zadavatel předpokládá spolufinancování této veřejné zakázky z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

„Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

- Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 1 ks porodního lůžka včetně příslušenství, příslušné dokumentace, školení a závazek provádění BTK servisních kontrol a oprav v celém záručním období.

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňují daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je dodavatel povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Účastník uvede:

- svůj obchodní název;

- značku a typ přístroje;

- zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr uvedením ANO/NE (sloupec B);

- konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C).

| Název dodavatele: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | porodní lůžko |  | Značka a typ: |  |  |
|  | A |  |  | B | C |
| P.č. | Požadované minimální technické parametry a vlastnosti |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Účastníkem nabízená hodnota příp. popis |
| 1.1. | sloupová konstrukce lůžka |  |  |  |  |
| 1.2. | ložná plocha lůžka minimálně 200x85cm, vnější rozměry maximálně 225x100cm |  |  |  |  |
| 1.3. | bezpečná provozní zátěž minimálně 240kg |  |  |  |  |
| 1.4. | zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru minimálně v rozsahu 60-100cm pro bezpečný nástup rodičky a ergonomickou polohu pro porodníka |  |  |  |  |
| 1.5. | elektricky polohovatelná ložná plocha - nezávisle nastavitelný minimálně zádový a pánevní díl |  |  |  |  |
| 1.6. | integrované patní podpěry i podkolenní podpěry (typu Goepel), nezávisle a snadno nastavitelné jednou rukou ve všech směrech |  |  |  |  |
| 1.7. | výškově stavitelný a naklopitelný podnožní díl s možností zasunutí/vysunutí pod ložnou plochu pro porodní fázi, tj. bez nutnosti jeho odnímání |  |  |  |  |
| 1.8. | antibakteriální bezešvé polstrování, odnímatelné pro očistu a dezinfekci |  |  |  |  |
| 1.9. | integrované sklopné postranice s integrovanými oboustrannými ovladači pro rodičku i personál |  |  |  |  |
| 1.10. | oboustranně integrovaná odnímatelná nebo sklopná ruční madla pro rodičku |  |  |  |  |
| 1.11. | integrovaná posuvná nerezová miska minimálně 4,5l |  |  |  |  |
| 1.12. | ruční ovladač pro rodičku/personál |  |  |  |  |
| 1.13. | předprogramovaná funkce Trendelenburg jedním tlačítkem vč. možnosti i mechanického nastavení |  |  |  |  |
| 1.14. | dvojitá kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 150 mm |  |  |  |  |
| 1.15. | oboustranně integrovaný držák infuzního stojanu |  |  |  |  |
| 1.16. | zálohová baterie s autodiagnostikou kapacity a životnosti |  |  |  |  |
| 1.17. | svorka pro vyrovnání elektrického potenciálu |  |  |  |  |
| 1.18. | přívodní barevně zvýrazněný kroucený EU přívodní kabel 230-240V |  |  |  |  |
| 1.19. | možnost výběru alespoň z 5 barevných variant |  |  |  |  |
|  | Příslušenství: |  |  |  |  |
| P.č. | Požadované minimální technické parametry a vlastnosti |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Účastníkem nabízená hodnota příp. popis |
| 1.20. | infuzní stojan výškově stavitelný |  |  |  |  |
| 1.21. | podhlavník výškově stavitelný |  |  |  |  |
| 1.22. | oboustranně bezpečnostní LED podsvícení lůžka |  |  |  |  |
| 1.23. | oboustranně univerzální eurolišta |  |  |  |  |
| 1.24. | odnímatelné hlavové čelo lůžka |  |  |  |  |
| 1.25. | podpůrná čalouněná hrazda s držákem |  |  |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných či lepších řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum: ……..

Jméno, příjmení osoby oprávněné za účastníka jednat: ….