TECHNICKÁ SPECIFIKACE

|  | Zadavatel: |  | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: |  | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka |  |  |  |  |
|  | IČ / DIČ: |  | 28762886 / CZ28762886 |  |  |  |
|  | Název zakázky: |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Nymburk, s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Datum vyhlášení: |  | 13.04.2021 | Evidenční číslo: | VZ05/2021 |  |

- Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka laparoskopické věže pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“ je dodávka laparoskopické věže včetně příslušenství, příslušné dokumentace, školení a BTK po dobu předpokládaného životního cyklu přístroje.

| Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty ve sloupci „C“, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Pokud ve sloupci "C" zadavatel uvedl "ano", znamená to, že tuto vlastnost musí zařízení mít – účastníci uvedou splnění požadovaného parametru ověřitelným způsobem (např. konkrétním odkazem na technickou dokumentaci). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
| Název zařízení, subsystému, fyzikálně-technické vlastnosti | Popis | Požadovaná hodnota | Účastník vyplní dle typu požadavku: skutečnou hodnotu parametru plnění/název položky resp. / odkaz na položku č. v nabídce/ANO/NE |
| Název | MEDICÍNSKÝ LCD MONITOR |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | Širokoúhlý monitor s úhlopříčkou min. 31,5‘‘ včetně medicínské certifikace | ANO | ANO/NE |
|  | Poměr stran | 16:9 | HODNOTA |
|  | rozlišení | min. 3840 x 2160 pixelů | HODNOTA |
|  | svítivost | min. 450 Cd/m2 | HODNOTA |
|  | kontrast | min. 1000 : 1 | HODNOTA |
|  | pozorovací úhel | 178°/178° | HODNOTA |
|  | Zobrazovací módy | PIP, POP | ANO/NE |
|  | Integrovaná funkce 4K upscalingu pro stávající HD zobrazovací systémy | ANO | ANO/NE |
|  | skryté vedení kabeláže | ANO | ANO/NE |
|  | antireflexní úprava, odolný proti desinfekci | ANO | ANO/NE |
|  | vstupy min.: 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x Display Port, 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI | ANO | ANO/NE |
|  | výstupy min: 2x 12G-SDI, 1x 3G-SDI | ANO | ANO/NE |
|  | váha monitoru | max. 12 kg | HODNOTA |
| Název | FULL HD ENDOSKOPICKÁ KAMEROVÁ JEDNOTKA |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | rozlišení | 1920 x 1080 pixelů | ANO/NE |
|  | formát obrazu | 16:9 | HODNOTA |
|  | ovládání pomocí dotykového displeje | ANO | ANO/NE |
|  | podpora připojení nejnovějších typů 3-čipové CMOS FullHD a 3-čipové CCD FullHD kamerové hlavy | ANO | ANO/NE |
|  | možnost připojení laparoskopů/videoendoskopů a HD videolaparoskopů rigidních i flexibilních s čipovou technologií na distálním konci | ANO | ANO/NE |
|  | integrovaná funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování | ANO | ANO/NE |
|  | integrovaný modul pro možnost podpory fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu | ANO | ANO/NE |
|  | automatická regulace jasu a filtrace barevných spekter nezávisle na zdroji světla | ANO | ANO/NE |
|  | nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením na videoendoskopu | ANO | ANO/NE |
|  | možnost rotace obrazu o 180° včetně vertikálního a horizontálního zrcadlení | ANO | ANO/NE |
|  | digitální zoom až 1,5x nastavitelný minimálně ve 3 stupních | ANO | HODNOTA |
|  | výstupy: min 2x DVI-D, 2x HD-SDI, 1x Y/C | ANO | ANO/NE |
|  | možnost uložení uživatelských předvoleb | min. 10 | HODNOTA |
|  | možnost uložení údajů pacientský dat | min. 40 | HODNOTA |
|  | Možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí 3 programovatelných tlačítek na kamerové hlavě a přes čelní panel, případně připojitelnou klávesnici | ANO | ANO/NE |
|  | integrované záznamové zařízení, USB rozhraní s ovládáním z kamerové hlavy pro archivaci fotodokumentace | ANO | ANO/NE |
| Název | KAMEROVÁ HLAVA |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | 3CMOS nebo 3CCD čip | ANO | ANO/NE |
|  | uchycení standardních optik různých výrobců pomocí očnicového adaptéru | ANO | ANO/NE |
|  | funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování | ANO | ANO/NE |
|  | funkce zobrazení IR fluorescenční diagnostiky pomocí ICG kontrastu | ANO | ANO/NE |
|  | optický zoom | min. 2x | HODNOTA |
|  | ovládání zoomu a ostření pomocí ovládacích tlačítek na kamerové hlavě | ANO | ANO/NE |
|  | programovatelná ovládací tlačítka umístěná na kamerové hlavě | min. 3 | HODNOTA |
|  | váha | max. 220 g | HODNOTA |
|  | kompatibilní s výše specifikovanou kamerovou jednotkou | ANO | ANO/NE |
| Název | LAPAROSKOPICKÁ OPTIKA |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | optiky musí být autoklávovatelné (134 °C) | ANO | ANO/NE |
|  | HD optika 30° (2 ks) | průměr 10 mm, délka 310 mm | HODNOTA |
|  | HD optika 30° (1 ks) | průměr 10 mm, délka 460 mm | HODNOTA |
|  | světlovodný kabel (3 ks) pro výše uvedené optiky | průměr 4,25 mm, délka 3 m | HODNOTA |
|  | sterilizační kontejnery pro výše uvedené optiky (3 ks) | ANO | ANO/NE |
| Název | ZDROJ SVĚTLA |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | světelný zdroj integrovaný v kamerové jednotce, Xenon 300 W nebo LED odpovídající stejnému výkonu | ANO | ANO/NE |
|  | garantovaná doba provozu lampy | min. 10 000 hodin | HODNOTA |
|  | automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světelných podmínek operačního pole | ANO | ANO/NE |
|  | možnost manuálního ovládání intenzity | ANO | ANO/NE |
|  | možnost připojení světlovodných kabelů předních výrobců, min. Wolf, Olympus, Storz | ANO | ANO/NE |
| Název | INSUFLÁTOR PLYNU CO2 |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | maximální výkon plnění | min. 45 l / min. | HODNOTA |
|  | nastavení tlaku | min. 3 – 20 mmHg | HODNOTA |
|  | zobrazení údajů o nastavených hodnotách na čelním panelu | ANO | ANO/NE |
|  | volitelná rychlost průtoku s údajem o spotřebě plynu, volitelná intenzita odsávání kouře a aerosolu při manuálním i automatickém režimu, indikátor stavu náplně tlakové láhve | ANO | ANO/NE |
|  | funkce aktivní automatické evakuace chirurgického kouře a mlhy řízené elektrochirurgickou jednotkou při aktivaci elektrochirurgického nástroje | ANO | ANO/NE |
|  | nastavení tlaku v dutině břišní s automatickou kontrolou a přizpůsobením průtoku nastaveným hodnotám | ANO | ANO/NE |
|  | akustický a optický bezpečnostní alarm | ANO | ANO/NE |
|  | vysokotlaká hadice pro připojení na CO2 láhev | ANO | ANO/NE |
|  | možnost napojení na centrální rozvod plynu | ANO | ANO/NE |
|  | antibakteriální filtr | ANO | ANO/NE |
|  | dodání kompatibilních resterilizovatelných hadic | min. 4 ks | ANO/NE |
| Název | SACÍ A IRIGAČNÍ PUMPA |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | jednoduché kompaktní zařízení pro proplach a sání integrované do jednoho přístroje | ANO | ANO/NE |
|  | přednastavené hodnoty pro sání i oplach s možností regulace výkonu (hodnota je monitorována) | ANO | ANO/NE |
|  | průtok sání | 2 l/min | HODNOTA |
|  | průtok oplachu | 1,8 l/min | HODNOTA |
|  | podtlak pro sání | max. 450 mmHg | HODNOTA |
|  | ochrana proti přetlakování | ANO | ANO/NE |
|  | plnící a odsávací pumpa | ANO | ANO/NE |
|  | resterilizovatelná odpadní láhev o objemu min. 2 l včetně víka | ANO | ANO/NE |
|  | kompatibilní resterilizovatelný hadicový set | min. 2 sady | ANO/NE |
| Název | HF GENERÁTOR |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | monopolární a bipolární výstup | ANO | ANO/NE |
|  | výkonový rozsah | min. 0 - 320 W | HODNOTA |
|  | automatické přizpůsobení výstupního výkonu dle charakteru tkáně pro aplikaci optimálního množství energie s dynamickou regulací výkonu | ANO | ANO/NE |
|  | Módy pro řez a koagulaci (čisté, smíšené, sprej, urologické a gynekologické resekce ve fyziologickém roztoku, rf ablace tumoru, plasmakinetické módy pro gynekologické využití) | ANO | ANO/NE |
|  | nastavitelná pronikavost řezu a koagulace | ANO | ANO/NE |
|  | podpora okamžitého startu řezu bez nežádoucího termálního šíření | ANO | ANO/NE |
|  | možnost připojení až 4 monopolárních a biplolárních nástrojů současně | ANO | ANO/NE |
|  | možnost připojení bipolárního morcelátoru | ANO | ANO/NE |
|  | automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů | ANO | ANO/NE |
|  | ovládání pedálem nebo rukojetí nástroje | ANO | ANO/NE |
|  | automatické rozpoznání kvalitního fyziologického roztoku pro endoresekce | ANO | ANO/NE |
|  | nastavení a ovládání generátoru pomocí plně dotykového displeje na předním panelu | ANO | ANO/NE |
|  | barevný displej | ANO | ANO/NE |
|  | možnost uložení nejčastěji používaných parametrů | min. 30 | HODNOTA |
|  | stálý monitoring kontaktu neutrální elektrody | ANO | ANO/NE |
|  | podpora automatické i manuální evaluace elektrochirurgického kouře pro přehledné operační pole | ANO | ANO/NE |
|  | Možnost připojení modulu pro hybridní technologii umožňující současné synergické působení ultrazvukové a pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév | ANO | ANO/NE |
|  | neutrální elektroda vč. kabelu | ANO | ANO/NE |
|  | nožní ovladač | ANO | ANO/NE |
| Název | ENDOSKOPICKÝ VOZÍK |  | ÚČASTNÍK DOPLNÍ OBCHODNÍ NÁZEV |
| Technická specifikace | vozík pro medicínské využití | ANO | ANO/NE |
|  | použití pro umístění výše uvedených přístrojů, včetně přípravy ramene pro asistenční monitor | ANO | ANO/NE |
|  | pohyblivé kloubové rameno s výškovým a stranovým nastavením pro umístění hlavního monitoru | ANO | ANO/NE |
|  | vybavení izolačním transformátorem, přepěťovou ochranou elektrických zásuvek 230 V, integrovaná příprava elektroinstalace všech požadovaných přístrojů | ANO | ANO/NE |
|  | antistatická povrchová úprava | ANO | ANO/NE |
|  | police | min. 4 | HODNOTA |
|  | 4 kolečka, z toho min. 2 brzděná | ANO | ANO/NE |
|  | držák kamerové hlavy | ANO | ANO/NE |
|  | držák tlakové lahve CO2 | ANO | ANO/NE |
|  | držák infuzních vaků | ANO | ANO/NE |
|  | držák pedálu elektrokoagulace | ANO | ANO/NE |

| Instalace | veškeré stěhovací služby součástí dodávky | ANO | ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kompletní instalace, uvedení zařízení do provozu | ANO | ANO/NE |
|  | instalační validace včetně protokolu | ANO | ANO/NE |
|  | Instruktáž personálu | ANO | ANO/NE |
| Návod k obsluze | návod k obsluze (v ČJ) | přiložit k nabídce | ANO/NE |
| CE certifikát | CE certifikát k nabídce / ES Prohlášení o shodě | přiložit k nabídce | ANO/NE |
| Prospekty přístroje | prospekt či podrobná dokumentace | přiložit k nabídce | ANO/NE |
| Další doklady | doklady že účastník je oprávněn k distribuci a servisu dodávaného přístrojového vybavení | přiložit k nabídce | ANO/NE |
| Servis | délka záruky | min. 24 měsíců | HODNOTA |
|  | garance po dobu životnosti přístroje | min. 10 let (2 roky záruka + 8) | ANO/NE |
|  | po dobu záruky zdarma vč. náhradních dílů | ANO | ANO/NE |
|  | kontakt na autorizovaný servis v ČR, který bude provádět servis zařízení | ANO, uvést kontakt | HODNOTA |
|  | uvést dobu zahájení servisního úkonu od ohlášení závady | max. do 24 hod. od nahlášení závady zadavatelem | HODNOTA |
|  | uvést dobu odstranění závady bez nutné výměny náhradních dílů | max. do 72 hod. od nahlášení závady zadavatelem | HODNOTA |
|  | uvést dobu pro odstranění závady od nahlášení (objednávky) při nutné výměně náhradních dílů | max. do 5 pracovních dnů | HODNOTA |
|  | frekvence BTK | počet / rok | HODNOTA |

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Ostatní požadavky na dodavatele:

- Předložení prohlášení o shodě a dokumenty vyžadované zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Předložení autorizace, že dodavatel může provádět BTK a servis na daném zdravotnickém prostředku, který je předmětem VZ.

- Předložení autorizace, že dodavatel smí provádět instruktáž personálu nemocnice na manipulaci se zdravotnickým prostředkem, který je předmětem VZ.

- V případě, že zdravotnický prostředek, který je předmětem VZ vyžaduje dle návodu k použití odbornou instalaci dodavatele, bude tato instalace zahrnuta v cenové nabídce dodavatele – příloha č. 6 zadávací dokumentace (položkový ceník).

- Předložení platných osvědčení, certifikátů a atestů, pokud jsou pro některé specifické druhy výrobků vydávány k tomu oprávněnými osobami dle zvláštních předpisů.

- Záruční doba na veškerou techniku tvořící předmět dodávky v délce minimálně 24 měsíců (musí být jednotná pro všechny komponenty vyjma akumulátorů).

- Součástí záruky je provádění všech předepsaných kontrol výrobcem v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. (bezpečnostně technické kontroly, kontroly elektrické bezpečnosti a elektrické revize) bezplatně. Komunikace se servisem bude probíhat v českém jazyce.

- Součástí cenové nabídky je provádění všech pozáručních předepsaných kontrol výrobcem v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. (bezpečnostně technické kontroly, kontroly elektrické bezpečnosti a elektrické revize) po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let) – dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace (položkový ceník), kde dodavatel doplní četnost těchto kontrol v souladu s návodem k použití zdravotnického prostředku po celou předpokládanou dobu životnosti přístroje, kromě prvních 24 měsíců, kdy je přístroj v záruční lhůtě. Fakturace pozáručních BTK bude provedena až v době jejich skutečné realizace.

- Instruktáž personálu v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. – minimálně 3 termíny školení každý rok po dobu záruky zdarma.

- Instruktáž personálu v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. – minimálně 2 termíny školení každý rok po dobu životnosti přístroje dle přílohy č. 6 zadávací dokumentace (položkový ceník). Cena za termín školení po uplynutí záruční lhůty je závazná pro každý další termín nad rámec požadovaného počtu termínů. Fakturace pozáručních instruktáží bude provedena až v době jejich skutečné realizace.

- Nástup na opravu nejpozději do 24 hodin od nahlášení. V případě opravy trvající déle jak 72 hodin bezplatné zapůjčení náhradního přístroje odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje a po celou dobu předpokládaného životního cyklu přístroje).

- Při předání budou vyplněny a předány následující náležitosti v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb.:

  - předávací protokol / dodací list / záruční list (zápis o kompletnosti a funkčnosti dodávky)

  - záruční list s uvedenou délkou záruky

  - návod k použití zdravotnického prostředku v českém jazyce – 1 x tištěný (ke každému přístroji), 1 x v elektronické podobě ve formátu PDF,

  - protokol o instruktáži obsluhy a vyškolení vybraného personálu,

  - prohlášení o shodě

  - dokument s uvedenou třídou rizika zdravotnického prostředku

  - autorizace dodavatele, že může provádět servis a BTK ve formátu PDF,

  - autorizace dodavatele, že může provádět instruktáž personálu nemocnice ve formátu PDF,

  - veškeré příslušenství potřebné pro plné využití vlastností a funkcionality zboží.

- Cenová nabídka musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.