|  | Zadavatel: |  | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: |  | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Gvoždiaková, jednatelka |  |  |  |  |
|  | IČ / DIČ: |  | 28762886 / CZ28762886 |  |  |  |
|  | Název zakázky: |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka infuzní techniky pro Nemocnici Nymburk, s.r.o. |  |  |  |  |  |
|  | Datum vyhlášení: |  | 30.11.2021 | Evidenční číslo: VZ 19/2021 |  |  |

### INFUZNÍ TECHNIKA

### Veřejná zakázka realizovaná v rámci projektu

### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo:

### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

### je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

- Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Dodávka infuzní techniky pro Nemocnici Nymburk s.r.o.“

- je dodávka infuzní techniky včetně příslušenství, příslušné dokumentace, školení a závazek provádění BTK servisních kontrol a oprav v celém záručním období.

- Všechna požadovaná zařízení budou umístěná v prostorách Interního oddělení – JIP, 2010401 v areálu Nemocnice Nymburk s.r.o.

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedeny v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje názvy určitých dodavatelů nebo výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

- Předmět plnění VZ:

| DOKOVACÍ STANICE – 10 ks |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Minimálně 6 pozic pro připojení lineárních dávkovačů a infuzních pump |  |  |
| Každá pozice dokovací stanice musí být kompatibilní s oběma typy přístrojů, které jsou součástí zakázky |  |  |
| Vyjmutí libovolného přístroje z dokovací stanice bez nutnosti manipulace s ostatními připojenými přístroji |  |  |
| Dokovací stanice musí napájet všechny připojené zařízení |  |  |
| Přenos dat o stavu a činnosti všech připojených přístrojů do centrálního monitorovacího systému a do NIS, přes pevnou datovou síť |  |  |
| Možnost uchycení dokovací stanice na infuzní stojan i euro lištu |  |  |
| V rámci dodávky bude součástí každé dokovací stanice napájecí kabel a mechanismus pro upevnění k infuznímu stojanu a euro liště |  |  |
| INFUZNÍ PUMPA – 20 ks |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Infuzní bezpečnostní sety se silikonovým pumpovacím segmentem, s garantovanou přesností dávkování minimálně 72 hodin |  |  |
| Infuzní pumpa musí umožňovat podávání parenterální výživy, transfúze |  |  |
| Možnost sekundární piggy infuze |  |  |
| Automatická kontrola správnosti založeného setu |  |  |
| Detekce vzduchu v systému |  |  |
| Přesnost dávkování dle normy +/- 5 % |  |  |
| Přímé zadávání parametrů infuze - rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru po zadání jakýchkoliv dvou z uvedených |  |  |
| Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase |  |  |
| Nastavitelná rychlost dávkování v rozsahu min. 1 – 999 ml/h |  |  |
| Nastavitelný objem podávaného roztoku v rozsahu min. 0,1 – 2000 ml |  |  |
| Bolus manuální i s přednastavením objemu/času |  |  |
| Automatická redukce bolusového objemu po okluzi |  |  |
| Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních |  |  |
| Interní paměť na seznam minimálně 200 léků obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů |  |  |
| Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva |  |  |
| Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce 20 znaků |  |  |
| Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání |  |  |
| Regulace podsvícení displeje |  |  |
| Noční režim s přednastavením časového rozsahu |  |  |
| Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice |  |  |
| Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji v českém jazyce |  |  |
| Optické a zvukové alarmy různých úrovní |  |  |
| Nastavení hlasitosti akustického alarmu |  |  |
| Alarmy minimálně: slabá baterie, vybitá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze nad i pod pumpou, vzduch v setu, otevřená dvířka, blízký konec podání, konec podání, požadovaný objem dodán, při nečinnosti obsluhy opakování alarmu |  |  |
| V případě významného alarmu zastavení dávkování |  |  |
| Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce |  |  |
| Zabránění samovolného průtoku infuze do pacienta při nečinnosti, při otevření dvířek nebo při vyjmutí bezpečnostního infuzního setu z přístroje |  |  |
| Integrovaná ochranná membrána peristaltiky proti zatečení kapalin do přístroje uživatelsky vizuálně kontrolovatelná |  |  |
| Provoz pumpy bez kapkového čidla s bezpečnou detekcí konce infuze |  |  |
| Pohotovostní režim |  |  |
| Režim KVO s více rychlostmi |  |  |
| Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení dezinfekce nebo infuze |  |  |
| Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru |  |  |
| Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo opačně při přechodu napájení z akumulátoru na síť 230 V |  |  |
| Kapacita interního akumulátoru minimálně 6 hodin provozu při rychlosti dávkování 25 ml/h - uchazeč uvede kapacitu baterie vztaženou k této rychlosti |  |  |
| Nabití vybitého akumulátoru do plné kapacity za max. 6 hodin |  |  |
| Hmotnost přístroje včetně akumulátoru max. 2,2 kg |  |  |
| Z důvodu ochrany budoucích investic, možnost použití v prostředí MRI, popř. ve stanici chránící infuzní pumpu před magnetickým polem při MRI vyšetření |  |  |
| Vzdálená monitorace techniky v kombinaci s dokovací stanicí |  |  |
| Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu |  |  |
| Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi |  |  |
| V rámci dodávky ke každému přístroji bude napájecí šňůra, madlo, mechanismus pro upevnění na infuzní stojan a euro lištu |  |  |
| Interval pravidelných periodických prohlídek podle ZZP min. 2 roky |  |  |
| LINEÁRNÍ DÁVKOVAČ – 30 ks |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Přesné dávkování objemů pomocí jednorázových 3-dílných stříkaček s Luer-Lock od různých výrobců o objemech 10, 20, 50/60 ml |  |  |
| Možnost použití stříkaček min. B.Braun Omnifix, BD Plastipak uvedených v návodu k použití |  |  |
| Knihovna výrobců a typů kompatibilních injekčních stříkaček |  |  |
| Možnost výběru z min. 5 kalibrovaných stříkaček v reálném čase (tzn. bez dalších dodatečných překalibrování) |  |  |
| Automatické rozpoznání typu injekční stříkačky vč. zobrazení detekovaného typu na displeji |  |  |
| Automatická kontrola správnosti vložené stříkačky |  |  |
| Systém dvojí detekce správného uchycení stříkačky (čidlo založení v místě těla a pístu stříkačky) |  |  |
| Přesnost dávkování dle normy ± 2 % |  |  |
| Přímé zadávání parametrů infuze - rychlost, objem, čas nebo automatický dopočet třetího parametru po zadání jakýchkoliv dvou z uvedených |  |  |
| Výpočet rychlosti dávky v mg, µg, ng, mmol v závislosti na hmotnosti pacienta/čase |  |  |
| Režim zaváděcí dávky |  |  |
| Nastavitelná rychlost dávkování v rozsahu min. 1 – 1200 ml/h |  |  |
| Nastavitelný objem podávaného léčiva v rozsahu min. 0,1 – 999,9 ml |  |  |
| Bolus manuální i s přednastavením objemu/času |  |  |
| Automatická redukce bolusového objemu po okluzi |  |  |
| Uživatelské nastavení limitace okluzního tlaku min. ve 3 úrovních |  |  |
| Interní paměť na seznam min. 200 léků obsahující název, koncentraci, rychlost podávání a rychlost dávky vč. překročitelných a nepřekročitelných limitů, objem a rychlost podávání bolusu |  |  |
| Přehledný displej pro zobrazení důležitých parametrů infuze: rychlost infuze, zbývající čas, požadovaný objem a zbývající požadovaný objem, celkový podaný objem, nastavení okluzního tlaku, aktuálně nastavený tlak, stav baterie, název a koncentrace podávaného léčiva |  |  |
| Zobrazení názvu léčiva minimálně v délce 20 znaků |  |  |
| Uživatelsky aktivovatelná blokace přístroje proti neautorizovanému ovládání |  |  |
| Regulace podsvícení displeje |  |  |
| Noční režim s přednastavením časového rozsahu |  |  |
| Plnohodnotné ovládání přístroje pomocí fóliové klávesnice |  |  |
| Plná lokalizace všech funkcí přístroje, veškerých textů na displeji, v českém jazyce |  |  |
| Optické a zvukové alarmy různých úrovní |  |  |
| Alarmy minimálně: vybitá baterie, slabá baterie, odpojení od sítě, vnitřní porucha, okluze, předalarm konce dávkování, konec dávkování, špatné uložení stříkačky, vyjmutí stříkačky během dávkování, opakování alarmu při nečinnosti obsluhy |  |  |
| V případě významného alarmu zastavení dávkování |  |  |
| Možnost zobrazení příčiny alarmu na displeji v českém jazyce |  |  |
| Technické řešení přístroje zabraňující podání nechtěného bolusu |  |  |
| Funkce uvolnění přetlaku v lince při okluzi pro prevenci nechtěného bolusu po zprůchodnění dávkovací trasy (někdy označováno jako antibolus funkce) |  |  |
| Pohotovostní režim |  |  |
| Režim KVO s více rychlostmi |  |  |
| Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 minimálně IPX2 chránící přístroj proti zatečení desinfekce nebo infuze |  |  |
| Provoz z el. sítě (230 V, 50 Hz) a z interního akumulátoru |  |  |
| Nepřerušené dávkování při přechodu na bateriový zdroj energie nebo opačně při přechodu napájení z akumulátoru na síť 230 V |  |  |
| Kapacita interního akumulátoru minimálně 10 hodin provozu při rychlosti dávkování 5 ml/h - uchazeč uvede kapacitu baterie vztaženou k této rychlosti |  |  |
| Nabití vybitého akumulátoru do plné kapacity za max. 6 hodin |  |  |
| Hmotnost přístroje včetně akumulátoru max. 2,3 kg |  |  |
| Z důvodu ochrany budoucích investic, možnost použití v prostředí MRI, popř. ve stanici chránící infuzní pumpu před magnetickým polem při MRI vyšetření |  |  |
| Vzdálená monitorace techniky v kombinaci s dokovací stanicí |  |  |
| Uchycení samostatného přístroje na infuzní stojan, euro lištu, do dokovací stanice nebo položení na vodorovnou plochu |  |  |
| Kompatibilita s nabízenými dokovacími stanicemi |  |  |
| V rámci dodávky ke každému přístroji bude napájecí šňůra, madlo, mechanismus upevnění na infuzní stojan a euro lištu |  |  |
| Interval pravidelných periodických prohlídek podle ZZP min. 2 roky |  |  |
| SW A HW VYBAVENÍ PRO MONITORING INFUZNÍ TECHNIKY |  |  |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| PC s dotykovou obrazovkou o velikosti min. 23“ (All in one) |  |  |
| Switch datové sítě pro zajištění konektivity dokovacích (pracovních) stanic s centrálou |  |  |
| Licence minimálně pro 12 lůžek (s možností viditelnosti až 2 ks pracovních stanic u lůžka) |  |  |
| Software zobrazující stav všech infuzních přístrojů na oddělení |  |  |
| Zobrazení alarmu infuzní techniky |  |  |
| Identifikace alarmů (optické i akustické) s rozlišením závažnosti |  |  |
| Dostupné informace u konkrétní infuze: název léku, rychlost dávky, rychlost průtoku, podaný objem, zbývající objem, zbývající čas, čas do konce podání infuze |  |  |
| Prostředí včetně všech funkcí v českém jazyce |  |  |
| Držák monitoru na stěnu nebo stůl |  |  |
| Kompletní instalace monitoringu infuzní techniky bude součástí dodávky |  |  |

OSTATNÍ POŽADAVKY

Požadavek:

Zdravotnický prostředek musí splňovat požadavky zákona dle 268/2014 Sb., o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZP in vitro“) nebo dle 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích (dále jako ZZP) - Při předání zdravotnického prostředku požadujeme: - prohlášení o shodě (CE certifikát) - uvedení třídy rizika zdravotnického prostředku - předávací protokol / dodací list / záruční list (zápis o kompletnosti a funkčnosti dodávky) - návod k použití zdravotnického prostředku v českém jazyce (1x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě) - protokol o školení / instruktáži - další doklady požadované k výrobku platnými právními předpisy (tlaková zkouška, passport tlakové nádoby, potvrzení o prvotním ověření, kalibraci apod.) - Součástí nabídky - vyplněná tabulka požadovaných technických parametrů (u každého parametru bude vždy uveden odkaz pro ověření plnění v odpovídající dokumentaci, např. technický list, návod, atd…) - prohlášení o shodě (CE certifikát) - periodicita BTK a revize - doklad o poučení osoby výrobcem pro školení zdravotnického prostředku, která bude provádět instruktáž v Nemocnici Nymburk - doklad o autorizaci osob oprávněných k provádění servisu a odborné údržby od výrobce - doklad o registraci distributora a osoby provádějící servis na SÚKL - kontakt na autorizovaný servis, který bude provádět záruční (respektive pozáruční) servis dodaného zařízení

BTK, revize a všechny kontroly, které předepisuje výrobce v záruční době zdarma včetně oprav a dodávky ND

Instruktáž obsluhujícího personálu + pověření k provádění instruktáže pro personál nemocnice Nymburk nebo zajištění periodických instruktáží personálu dle zákona ZZP, a to podle požadavků zadavatele 2x ročně po záruční dobu zdarma

Záruka min. 36 měsíců (jednotná pro všechny komponenty dodávky)

Nástup na opravu nejpozději do 48 hodin od nahlášení. V případě opravy trvající déle jak 5 pracovních dnů bezplatné zapůjčení náhradního přístroje odpovídající nebo vyšší kvality (po dobu opravy přístroje)

- Cenová nabídka zpracovaná dodavatelem musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky.

- Součástí cenové nabídky je cena provádění všech záručních předepsaných kontrol výrobcem v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. (bezpečnostně technické kontroly, kontroly elektrické bezpečnosti a elektrické revize) po dobu poskytnutého záručního období.

- Četnost těchto kontrol v souladu s návodem k použití zdravotnického prostředku v době, kdy je přístroj v záruční lhůtě:                       doplní dodavatel

Svým podpisem stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum:				Jméno a podpis osoby oprávněné za účastníka jednat: