Příloha č. 1 zadávací dokumentace

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Multidetektorový CT systém

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné (pokud není v základních požadavcích uvedeno jinak). Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a návrhu kupní smlouvy.

| Název přístroje: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (účastník uvede přesné obchodní označení, model, výrobce) |  |  |  |  |
| ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA CT SCANNER |  |  |  |  |
| č. |  | Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 1. |  | Průměr gantry minimálně 80 cm |  |  |
| 2. |  | Sklápění gantry minimálně +/- 25° s přesností minimálně 0,5° |  |  |
| 3. |  | Ovládání gantry z obou stran přístroje |  |  |
| 4. |  | Maximální FOV minimálně 50 cm |  |  |
| 5. |  | Minimálně 128 simultánně skenovaných vrstev v celém průběhu jedné 360° rotace |  |  |
| 6. |  | Minimálně 256 rekonstruovaných vrstev (obrazů) v plné matici 512 x 512 z jedné 360° rotace |  |  |
| 7. |  | Velikost rekonstrukční matice minimálně 512 x 512 |  |  |
| 8. |  | Doba 1 rotace RTG lampy maximálně 0,35 s |  |  |
| 9. |  | Dosažitelná kolimace ve spirálním módu minimálně 128 řezů x maximálně 0,65 mm |  |  |
| 10. |  | Skenovací rozsah stolu ve spirálním módu minimálně 180 cm |  |  |
| 11. |  | Rychlost posunu vyšetřovacího stolu minimálně 150 mm/s |  |  |
| 12. |  | Přesnost nastavení pozice stolu minimálně +/- 0,25 mm |  |  |
| 13. |  | Nosnost stolu minimálně 300 kg |  |  |
| 14. |  | Low dose skenování, iterativní rekonstrukce dat |  |  |
| 15. |  | Obrazová rekonstrukční rychlost v plném rozlišení při iterativní rekonstrukci minimálně 40 obrazů/s |  |  |
| 16. | Prostorové rozlišení při vysokokontrastním zobrazení minimálně 17,5 lp/cm pro 2% MTF v rovině x/y |  |  |  |
| 17. | Perfuzní orgánový mód pro pokrytí minimálně 10 cm v ose Z |  |  |  |
| 18. | Skenování duální energií (kV witching, dual layer detektor, twin beam) |  |  |  |
| 19. | V gantry integrovaná kamera pro sledování pacienta |  |  |  |
| 20. | Plná kompatibilita přístroje s nabízeným serverovým diagnostickým řešením, se stávajícím PACS systémem a se stávajícím serverovým systémem pro vyhodnocování, DICOM licence zejména: Store, Sent, Print, Q/R, Worklist |  |  |  |
| 21. | Kompletní sada diagnostických protokolů přizpůsobených habitu a věku pacientů včetně scanu s redukovanou dávkou záření pro děti a osoby s nízkým BMI – kontinuální modulace dávky podle pacienta |  |  |  |
| 22. | Sada protokolů pro dospělé i děti pro všechna obvyklá i speciální vyšetření s automatickým nastavením rozsahu vyšetření dle detekce tělesných struktur na plánovacím skenu |  |  |  |
| 23. | Program redukce artefaktů způsobených ortopedickými implantáty |  |  |  |
| 24. | SW k propojení CT s tlakovým injektorem pro podání kontrastní látky |  |  |  |
| 25. | Inicializace skenování při dosažení prahové hodnoty kontrastní látky |  |  |  |
| 26. | Základní obrazové zpracování – 2D, 3D VRT, MIP, MPR |  |  |  |
|  | GENERÁTOR A RENTGENKA |  |  |  |
|  | Požadavek: |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 27. | Vysokofrekvenční generátor o výkonu minimálně 100 kW |  |  |  |
| 28. | Rozsah nastavitelných kV od maximálně 70 kV do minimálně 140 kV |  |  |  |
| 29. | Automatické nastavení kV podle velikosti pacienta a typu vyšetření |  |  |  |
| 30. | Tepelná kapacita anody rentgenky minimálně 7 MHU nebo minimálně 30 MHU ekvivalent k chladícímu výkonu |  |  |  |
|  | AKVIZIČNÍ STANICE |  |  |  |
|  | Požadavek: |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 31. | Konzole s dvojicí barevných medicínských monitorů o uhlopříčce minimálně 23‘‘ pro nastavení zobrazení snímků a samotné akvizice |  |  |  |
| 32. | Úložná kapacita akviziční stanice pro obrazová data minimálně 600 GB |  |  |  |
| 33. | Úložná kapacita akviziční stanice pro raw data minimálně 4 TB |  |  |  |
| 34. | Archivační jednotka pro záznam dat na CD/DVD s možností ukládání na flashdisk |  |  |  |
| 35. | Vzdálený přístup na akviziční stanici s možností nastavení parametrů vyšetření pro dohlížejícího radiologického asistenta |  |  |  |
| 36. | DICOM služby: Store, Print, Query/Retrieve, Worklist |  |  |  |
| 37. | Zálohový systém UPS s kapacitou na minimálně 15 minut provozu |  |  |  |
|  | KLIENTSKÉ STANICE |  |  |  |
|  | Požadavek: |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 38. | 2 ks PC klientské stanice v minimální konfiguraci: - software pod správou úsekem informatiky zadavatele, který bude mít systémové administrátorské oprávnění, OS Windows 10 Pro CZ 64-bit; - 4-jádrový procesor řady Intel Core i5 nebo odpovídající ekvivalent - 8 GB RAM - 128 GB SSD pro systém - 1 TB SSD pro data - 2x Gbit LAN - DVD-RW - USB klávesnice a laserová myš vč. podložky |  |  |  |
| 39. | 4 ks vysokokontrastních barevných 2 MPix medicínských LCD monitorů v minimální konfiguraci: - rozlišení 1920 x 1200 (1200 x 1920) - úhlopříčka 24“ - LED podsvícení - 350 cd/m2 - 1000:1 - 178° - Display Port, DVI-D, HDMI - EN 60601-1 - Stabilizace podsvitu - Front senzor pro zajištění kvality obrazu - Interní rekalibrace senzoru |  |  |  |
| 40. | 2 ks nediagnostických LCD monitorů o úhlopříčce minimálně 19“ pro přístup do NIS |  |  |  |
| 41. | 1 ks diagnostické stanice se sdílenou databází a softwarem pro hodnocení s medicínským barevným monitorem o úhlopříčce minimálně 23“ |  |  |  |
|  | SERVER A SOFTWARE |  |  |  |
|  | Požadavek: |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 42. | Diagnostický server v minimální konfiguraci: - je požadováno dodání zcela nového serveru - úložná kapacita 4 TB - operační paměť 128 GB - výkon pro minimálně 40 000 současně zpracovávaných obrazů - DICOM služby: Store, Print, Query/Retrieve - Rackmount - Základní licence minimálně pro 5 současně pracujících klientů |  |  |  |
| 43. | Pokročilé (advanced) licence (CT colonografie, CT segmentace plicních nodulů, neuro perfúze, hodnocení emfyzému plicního, volumometrie, pokročilé onkologické měření, segmentace jater, plic) – minimálně pro 2 současně pracující klienty, pokud není níže uvedeno jinak |  |  |  |
| 44. | Základní obrazové zpracování MIP, MiniP, MPR, 3D-VRT - minimálně pro 5 současně pracujících klientů |  |  |  |
| 45. | Základní neurologická a traumatologická diagnostika – minimálně pro 5 současně pracujících klientů |  |  |  |
| 46. | CT angiografie včetně možnosti automatické substrakce skeletu, vyhodnocování 4D angiografií, zahrnující dále i možnost automatické vaskulární analýzy a kvantifikace stenóz, zakřivené rekonstrukce (curved reconstructions), plánování endovaskulárních výkonů (tj. automatické trasování středu lumina, atd.) - minimálně pro 2 současně pracující klienty |  |  |  |
| 47. | Software pro vyhodnocení onkologických lézí – včetně automatické analýzy a vyhledávání lézí plicních modulů, uzlin, jaterních lézí – minimálně pro 2 současně pracující klienty |  |  |  |
| 48. | Volumové 3D kalkulace - minimálně pro 2 současně pracující klienty |  |  |  |
| 49. | Software pro vyhodnocení virtuální kolonoskopie vč. automatické analýzy polypů, automatické odstranění tenkého střeva – minimálně pro 2 současně pracující klienty |  |  |  |
| 50. | Hodnocení CT perfúze mozku (objemově) – minimálně pro 2 současně pracující klienty |  |  |  |
| 51. | CT mozková perfúze vč. zobrazení sumárních map: objemová perfúze (objem min. 10 cm) pro mozek (s automatickou analýzou objemu infarktu a ischemií ohrožené tkáně) – minimálně pro 2 současně pracující klienty |  |  |  |
| 52. | Software pro kvantitativní měření perfúzních parametrů dekonvoluční metodou umožňující vytvoření sumárních map a to včetně výpočtu hodnot CBV, CBF, MTT a TTP – minimálně pro 2 současně pracující klienty |  |  |  |
| 53. | Segmentace jater podle arteriálního a portálního řečiště (pro plánování chirurgických výkonů) – minimálně pro jednoho 1 klienta |  |  |  |
| 54. | Hodnocení plicního emfyzému, segmentace plic – minimálně pro 2 současně pracující klienty |  |  |  |
| 55. | Rozvinuté zobrazení žeber, automatické označení žeber a obratlů – minimálně pro 2 současně pracující klienty |  |  |  |
| 56. | Možnost snadné tvorby JPEG a AVI souborů |  |  |  |
| 57. | Vyhodnocení vyšetření naskenovaných duální energií: rozlišení mozkového krvácení od jódu akumulovaného v lézích, odečtení skeletu při cévním vyšetření, analýza složení konkrementů, vizualizace postižení kostní dřeně patologickými procesy, perfúze plic, monoenergetické zobrazení s volbou různé energetické hladiny, možnost výpočtů virtuálně nativních obrazů – minimálně pro 1 klienta |  |  |  |
| 58. | Minimálně 1 vzdálený přístup přes mobilní zařízení v síti 4G nebo 5G |  |  |  |
|  | PŘÍSLUŠENSTVÍ |  |  |  |
|  | Požadavek: |  | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 59. | Součástí dodávky bude tlakový injektor kontrastní látky a fyziologického roztoku, který bude umístěn na stávajícím držáku a bude splňovat následující parametry: - rychlost průtoku 0,1 – 8 ml/s - SW vybavení pro komunikaci s CT přístrojem - bezdrátové spojení s ovládací konzolí injektoru ve vyšetřovně včetně ovládání z ovladovny prostřednictvím dotykového panelu - synchronizace injektoru s počítačovým tomografem - uložení protokolu aplikace kontrastní látky (minimálně: název KL, množství, rychlost aplikace) do archivu PACSu – samostatně nebo společně s protokolem CT vyšetření - pro aplikaci kontrastních látek s možností použití originálních balení (100 – 500 ml) - možnost použít dvě různé kontrastní látky a zároveň možnost proplachu fyziologickým roztokem - možnost umístění ovládací konzole mimo vyšetřovnu |  |  |  |
| 60. | Ohřívač kontrastních látek |  |  |  |
| 61. | Deska pro přemístění pacienta z lůžka na vyšetřovací stůl |  |  |  |
| 62. | Obousměrné akustické dorozumívací zařízení mezi ovládací místností a vyšetřovnou |  |  |  |
| 63. | Pomůcky pro zkoušky provozní stálosti včetně fantomů, držáků a ostatního příslušenství |  |  |  |
| 64. | Rekonstrukční systém CT, CT konzole a server musí být zálohovány pomocí UPS s kapacitou min. 10 minut |  |  |  |

Hodnocené technické parametry pro hodnotící kritérium B 
uvedené v bodě 10 zadávací dokumentace

Hodnocené parametry č. 1, č. 2 a č. 4 (viz tabulka níže) zadavatel vybral z požadavků technické specifikace a určil jejich hodnoty, jejichž splnění bude ohodnoceno příslušným počtem bodů, případně nesplnění požadavku 0 počtem bodů.

Hodnocené parametry č. 3 a č. 5 budou hodnoceny podle toho, zda účastníkem nabízený přístroj jimi disponuje či nikoli. V případě, že ano, získá taková nabídka příslušný počet bodů, v případě, že ne, nabídka získá 0 bodů.

Maximální počet je 100 bodů viz popis hodnocení uvedený v bodě 10.2 zadávací dokumentace.

Účastník vyplní všechny řádky hodnocených parametrů, deklaruje splnění požadavku ANO/NE 
a doplní konkrétní nabízenou hodnotu vybraných parametrů.

|  | HODNOCENÉ PARAMETRY (30%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Požadavek: | Váha hodn. parametru | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| 1. | Výkon generátoru 120 kW a více | 16 b. |  |  |
| 2. | Doba 1 rotace RTG lampy 0,25 s a méně | 16 b. |  |  |
| 3. | Přídavný cínový filtr integrovaný v přístroji pro významné snížení dávky a redukci beam-hardening artefaktů | 16 b. |  |  |
| 4. | Velikost rekonstrukční matice 1024 x 1024 a větší | 26 b. |  |  |
| 5. | Kamera pro automatické vertikální nastavení pacienta do izocentra, k zajištění odpovídající dávky záření a pro automatické horizontální nacentrování pacienta před topogramem podle vybrané vyšetřované oblasti | 26 b. |  |  |