Doplnění monitorovacího systému pro Nemocnici Nymburk, s.r.o.

### Veřejná zakázka realizovaná v rámci projektu

### „Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo:

### CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

### je spolufinancována z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

U každého parametru bude vždy uveden odkaz pro ověření splnění v odpovídající dokumentaci, např. technický list, str. v Návodu k obsluze apod.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

| Monitorovací systém MOJIP |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| Požadována kompatibilita se stávajícím monitorovacím systémem Spacelabs Healthcare (monitory Qube, Qube Mini, centrála Xhibit) z důvodu možnosti záměny modulů a příslušenství |  |  |
| 10x Modulární monitor životních funkcí, určený k monitorování fyziologických parametrů pacientů na odděleních intenzivní péče |  |  |
| Monitor vhodný pro všechny skupiny pacientů včetně neonatálních |  |  |
| Barevný LCD displej o úhlopříčce minimálně 12“ |  |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky |  |  |
| Ovládání a SW v českém jazyce |  |  |
| 7x Víceparametrový modul pro měření 3/5/12 EKG, RESP, SpO2, NIBP, 2x IBP, 2x teplota |  |  |
| 3x Víceparametrový modul pro měření 3/5/12 EKG, RESP, SpO2, NIBP, 2x IBP, 2x teplota a Cardiac Output |  |  |
| 3 ks Modul CO2 sidestream přenositelný mezi monitory |  |  |
| Pokročilá analýza arytmií v reálném čase |  |  |
| Analýza ST a QT úseku na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST a QT úseku v čase |  |  |
| Zobrazení minimálně 6 stop současně na obrazovce |  |  |
| Minimálně 5 konfiguračních profilů obrazovky a monitorovaných parametrů |  |  |
| Přenos dat z pacientského monitoru do modulu a mezi pacientskými monitory při přenosu modulů mezi monitory |  |  |
| Grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin včetně jejich tisku |  |  |
| Alarmy vitálních funkcí signalizované vizuálně i zvukově podle jejich závažnosti – více úrovní |  |  |
| Monitor vybavený funkcí pro kontrolu alarmů v jednom místě, a to jak jejich aktuálního nastavení, tak i přehled posledních alarmových hlášení všech monitorovaných vitálních funkcí |  |  |
| Režim „stand-by“ (bez spuštění alarmů) |  |  |
| Automatické zobrazení alarmů z vybraného monitoru, zapojeného v shodné síti a plné zobrazení takových monitorů |  |  |
| Možnost připojení infuzní techniky, ventilátorů apod., zobrazení jejich dat na monitoru a přenos na centrální stanici |  |  |
| Možnost připojení čtečky čárových kódů |  |  |
| Odolnost proti defibrilačnímu výboji |  |  |
| Záložní baterie umožňující minimálně 3 hodiny provozu |  |  |
| WIFI modul |  |  |
| Součástí dodávky je základní příslušenství pro monitoraci požadovaných parametrů |  |  |
| Uchycení na infuzní tyč s pohyblivým ramenem s možností jednoduché instalace/deinstalace monitoru bez použití nářadí |  |  |
| 2x Transportní modulární monitor životních funkcí |  |  |
| Barevný LCD displej o úhlopříčce minimálně 8“ |  |  |
| Ovládání pomocí dotykové obrazovky |  |  |
| Ovládání a SW v českém jazyce |  |  |
| Víceparametrový modul pro měření 3/5 EKG, RESP, SpO2, NIBP, 2x IBP, 2x teplota |  |  |
| analýza arytmií v reálném čase |  |  |
| analýza ST a QT úseku na všech monitorovaných svodech s grafickým výstupem umožňujícím rychle detekovat a lokalizovat změny ST a QT úseku v čase |  |  |
| Zobrazení minimálně 6 stop současně na obrazovce |  |  |
| Minimálně 5 konfiguračních profilů obrazovky a monitorovaných parametrů |  |  |
| Přenos dat z pacientského monitoru do modulu a mezi pacientskými monitory při přenosu modulů mezi monitory |  |  |
| Grafické i tabulkové trendy měřených parametrů za dobu posledních 96 hodin včetně jejich tisku |  |  |
| Alarmy vitálních funkcí signalizované vizuálně i zvukově podle jejich závažnosti – více úrovní |  |  |
| Monitor vybavený funkcí pro kontrolu alarmů v jednom místě, a to jak jejich aktuálního nastavení, tak i přehled posledních alarmových hlášení všech monitorovaných vitálních funkcí |  |  |
| Režim „stand-by“ (bez spuštění alarmů) |  |  |
| Odolnost proti defibrilačnímu výboji |  |  |
| Záložní baterie umožňující minimálně 3 hodiny provozu |  |  |
| WIFI modul |  |  |
| Součástí dodávky je základní příslušenství pro monitoraci požadovaných parametrů |  |  |
| 2x Centrální monitorovací stanice (MOJIP A, MOJIP B) |  |  |
| Centrální ovládací stanice pro komplexní připojení a komunikaci s dodávanými pacientskými monitory včetně transportních modulů, které jsou součástí předmětu plnění |  |  |
| Dvě ovládací dotykové obrazovky, včetně klávesnice a myši |  |  |
| Barevný displej s rozlišením min. 1920x1200, úhlopříčka min. 22“ |  |  |
| Ovládání a software kompletně v českém jazyce |  |  |
| Možnost detailního zobrazení vybraného pacientského monitoru bez přerušení monitoringu ostatních pacientů |  |  |
| Možnost rozložení zobrazení na 2 displeje |  |  |
| Obousměrná komunikace – síť Ethernet |  |  |
| Připojení k síťové tiskárně |  |  |
| Ke každé z centrál možnost připojení min. 8. monitorů s možností rozšíření |  |  |
| Zobrazení minimálně 8 stop současně pro každou CMS |  |  |
| Zobrazení minimálně 4 vybraných křivek pro každého pacienta, nebo 2 křivek a 2 trendů |  |  |
| Zobrazení minimálně 4 sloupců na obrazovce |  |  |
| Funkce ADT (příjem – propouštění – překlad) |  |  |
| Nastavení alarmových hranic a utišení aktuálního zvukového alarmu z centrální stanice |  |  |
| Uchování plného záznamu minimálně 5 vybraných křivek ve vzájemné vazbě, za dobu posledních minimálně 72 hodin u 1 pacienta a všech připojených monitorů (licence i pro stávajících 7 ks monitorů Qube) |  |  |
| Ovládání plného záznamu minimálně 5 vybraných křivek ve vzájemné vazbě za dobu posledních minimálně 72 hodin u 1 pacienta a všech připojených monitorů prostřednictvím jakéhokoliv mobilního zařízení, odkudkoliv (licence i pro stávajících 7 ks monitorů Qube) |  |  |
| Trendy – možnost frekvence záznamů 1/min až 1/den |  |  |
| Uchovávání dat (trendů) pacienta i po jeho odpojení s možností prohlédnutí dat za posledních 7 dní |  |  |
| Možnost uspořádání životních funkcí pacienta do skupin |  |  |
| Možnost vkládání poznámek do tiskových sestav |  |  |
| Funkce „pravítko“ a měření v cm pro měření křivek |  |  |
| On-line nahlížení na jakýkoliv z pacientských monitorů vitálních funkcí, prostřednictvím jakéhokoliv mobilního zařízení, odkudkoliv (licence i pro stávajících 7 ks monitorů Qube) |  |  |
| Aplikace poskytující vzdálený pohled na lůžkový monitor pacienta a detailní přehled o jeho aktuálních vitálních funkcích ze síťového PC(licence i pro stávajících 7 ks monitorů Qube) |  |  |
| LAN, USB, RJ45, VGA/DVI, RS-232, audio výstup |  |  |
| Export pacientských dat (EMR) ve formátu HL7 do NIS Medicalc |  |  |
| Dodání klinického, informačního a archivačního systému vč. připojení stávajících monitorů (7 ks monitorů Qube) |  |  |

| Příslušenství k monitorům vitálních funkcí |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavek: | Počet ks | Nabízená hodnota |
| 3 svodový EKG kabel (krokodýl) | 13 |  |
| 5 svodový EKG kabel (krokodýl) | 10 |  |
| 10 svodový EKG kabel (krokodýl) | 5 |  |
| NIBP hadice | 15 |  |
| NIBP manžeta standardní (M) | 15 |  |
| NIBP manžeta malá (S) | 7 |  |
| NIBP manžeta velká (L) | 7 |  |
| SpO2 propojovací kabel | 15 |  |
| SpO2 čidlo prstové | 15 |  |
| ŠpO2 čidlo ušní | 3 |  |
| IBP kabel koncovka Becton Dickinson | 12 |  |
| TT adaptér | 10 |  |
| Teplotní čidlo povrchové | 10 |  |
| Teplotní čidlo rektální/jícnové | 3 |  |
| CO2 sidestream hadička | 12 |  |
| CO kabel | 3 |  |
| Držák na tyč s pohyblivým ramenem s možností jednoduché instalace/deinstalace monitoru bez použití nářadí | 12 |  |