### ČÁST 1: ULTRAZVUK PRO GPO

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňuje daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je uchazeč povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Zadavatel připouští u hodnot číselně vyjádřených technických parametrů toleranční rozsah +/- 10 % od uvedených technických údajů, pokud touto změnou nebude narušena požadovaná kvalita a funkce zařízení a pokud ve specifikaci nejsou uvedeny žádné zvláštní toleranční rozsahy. Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení

Vyplněná technická specifikace bude také součástí nabídky účastníka zadávacího řízení a kupní smlouvy.

| Požadavek: | Splňuje (ANO/NE) | Nabízená hodnota |
| --- | --- | --- |
| Základní vlastnosti přístroje |  |  |
| Minimálně 4 aktivní vstupy na sondy |  |  |
| Stranově a výškově nastavitelná klávesnice, rozsah min. 20 cm |  |  |
| LCD HD monitor s vysokým rozlišením a kontrastem (1920x1080,1000:1), úhlopříčka min. 22”, otočný +/- 90 º |  |  |
| Ovládací panel v podobě barevného dotykového displeje s tabletovým ovládáním (úhlopříčka min. 15“) |  |  |
| Podpora maticových sond 2D i 4D |  |  |
| Podpora maticových sond 4D s plně elektronickým scanováním ve všech rovinách |  |  |
| Beamformer se softwarovým tvarováním ultrazvukového paprsku s inherentním kompaundním ozařováním ve více rovinách, počet procesních kanálů přesahující 1 750 000 000, dynamický rozsah min 400 dB |  |  |
| Sondové konektory bez klasických kontaktů (pro všechny sondy) |  |  |
| Interní úložiště s min. kapacitou 400 GB |  |  |
| Integrovaný prostor pro periferní zařízení |  |  |
| Váha max. 150 kg |  |  |
| Softwarová licence + kodeky a veškeré nutné vybavení k prohlížení 4D záznamů v počítači (tzv. 4D viewer) pro 1 stolní PC zadavatele |  |  |
| Specifikace požadovaných módů |  |  |
| 2D Imaging: |  |  |
| B mód: |  |  |
| Automatická optimalizace obrazu |  |  |
| Automatická optimalizace obrazu - focus uniformní bez nutnosti nastavování fokusační zóny |  |  |
| Obrazové parametry nastavitelné i na zamraženém obraze |  |  |
| Read/write/pan zoom, možnost použít i na zmraženém obraze |  |  |
| Write in zoom s vysokou rozlišovací schopností (zvětšení 20x, high resolution zoom) |  |  |
| Panoramatické zobrazení |  |  |
| Trapezoidní mód standardně na všech lineárních sondách |  |  |
| Minimální penetrace 50 cm |  |  |
| Dvourovinné realtime zobrazení na 4D elektronické sondě |  |  |
| Cine loop minimálně 4 000 snímků B-módu, 2 nezávislé smyčky v módu double-image, 4 nezávislé smyčky v módu quad image, možnost volby retrospektivního či prospektivního nahrávání |  |  |
| THI (Tissue Harmonic Imaging) |  |  |
| Vysílací frekvence 1-18 MHz |  |  |
| Software pro kontrastní sonografii včetně specializovaného módu pro hysterosalpingografii |  |  |
| M mód: |  |  |
| Nastavitelná rychlost posuvu i na zmraženém obraze |  |  |
| Nastavitelné rozdělení aktivní plochy displeje mezi 2D/M a 2D/PWD |  |  |
| Možnost provozu M-módu s úhlově nezávislou liní M (anatomický M-mód) |  |  |
| PWD/CWD mód: |  |  |
| Rozsah PRF 0,15-20,5 kHz |  |  |
| Vysílací frekvence 1-18 MHz |  |  |
| Automatické dopplerovské kalkulace v reálném čase |  |  |
| Automatická dopplerovská optimalizace (PRF, úhel, baseline, atd.) |  |  |
| HPRF doppler |  |  |
| Simplexní, duplexní i triplexní mód |  |  |
| CFM módy (barevné mapování): |  |  |
| Color Doppler |  |  |
| Power Doppler |  |  |
| Bi Directional Power Doppler |  |  |
| Tissue Doppler |  |  |
| Nedopplerovské mapování toku B-Flow |  |  |
| Vysílací frekvence 1-18 MHz |  |  |
| Rozsah PRF 0,15-20,5 kHz |  |  |
| Mód s vysokým časovým i geometrickým rozlišením (HD flow, HD Power Doppler) |  |  |
| Mód se speciálním 3D/4D renderingem pro zobrazení cév s oblým průřezem (radiant flow) |  |  |
| Současně běžící módy: |  |  |
| B / Spectral Doppler B / M-Mode B / Tissue Doppler B / Power Doppler B / Color Doppler B / Bi Directional Power Doppler B / 4D-Mode B / Compound Imaging B / Speckle Reduction |  |  |
| Možné triplexní módy: |  |  |
| B / Color Doppler / PW Doppler B / Power Doppler / PW Doppler B / Bi Directional Power Doppler / Spectral Doppler |  |  |
| 3D/4D Imaging: |  |  |
| Automatické statické 3D |  |  |
| 4D zobrazení min. 40 vol/sec, podpora sond s výhradně elektronickým scanem (full matrix) |  |  |
| Multiplanární zobrazení |  |  |
| Speciální mód pro zobrazení fetálního srdce prostorově časovou korelací |  |  |
| Dostupné 3D/4D zobrazovací módy: |  |  |
| 3D mode (B-mode) (multiplanar & rendering) 3D Power Doppler (multiplanar & rendering) 3D Color Doppler (multiplanar & rendering) 3D «glass body mode» 4D mod v reálném čase 4D fetální echokardiografie s prostorovou korelací 3D a 4D multislice |  |  |
| Tomografické zobrazení |  |  |
| Vysílací frekvence 1-18 MHz |  |  |
| Mód s vysokým časovým i geometrickým rozlišením (HD live3D) |  |  |
| Speciální mód s vysokým rozlišením a volitelným virtuálním osvětlením/stínováním s volně nastavitelnou polohou zdroje světla |  |  |
| Požadavky na sondové vybavení |  |  |
| Elektronické širokopásmové sondy s nezávislou volbou zobrazovací a dopplerovské frekvence: |  |  |
| 3D/4D abdominální konvexní matrix sonda rozsah 2-7 MHz s plně elektronickým scanováním ve všech rovinách; FOV 85x90 stupňů |  |  |
| 3D/4D endovaginální mikrokonvexní sonda rozsah 4-9 MHz; FOV 190x120 stupňů |  |  |
| Abdominální 2D konvexní sonda rozsah 3-9 MHz; FOV 100 stupňů |  |  |
| Požadavky na archivaci dat |  |  |
| Vnitřní archivace ve formátu RAW, umožňujícím postprocesing všech parametrů, a to i ve 4D |  |  |
| Export ve formátech BMP, JPEG, TIFF, DICOM, MOV, AVI |  |  |
| Přímé ukládání 2D, 3D, 4D sekvencí na interní HDD, DVD, USB-flash |  |  |
| Minimálně 4x rozhraní USB |  |  |
| Minimálně jeden grafický výstup pro externí zařízení - např. plnohodnotné rozlišení náhledového monitoru pacientky |  |  |
| Komunikace ve formátu DICOM 3.0 včetně podpory DICOM Worklist |  |  |
| Požadavky na módy měření |  |  |
| Možnost měření v multiplanárních zobrazeních |  |  |
| Program na základní volumetrii |  |  |
| Softwarové vybavení pro běžná měření používaná pro sonografii v gynekologii a porodnictví |  |  |
| Automatizované měření základních biometrií plodu |  |  |
| Automatizované měření NT |  |  |
| Automatická měření parametrů dopplerovského spektra včetně real-time |  |  |
| Pokročilý program na automatickou kalkulaci objemů rovin z více rovin |  |  |