TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

|  | Zadavatel: |  | Nemocnice Nymburk s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupený: |  | Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk Mgr. Nela Kvačková, jednatelka |  |  |
|  | IČ / DIČ: |  | 28762886 / CZ28762886 |  |
|  | Interní ev. číslo: |  | VZ32/2023 |  |
|  | Název zakázky: REACT-EU přístrojové vybavení pro Nemocnici Nymburk s.r.o. 3. část: 5 ks transportních lůžek |  |  |  |

Zadavatel předpokládá spolufinancování této veřejné zakázky z 98. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu:

„Rozšíření a modernizace Nemocnice Nymburk, s.r.o.“, registrační číslo: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016306

- Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka 5 ks transportních lůžek včetně příslušenství, příslušné dokumentace, školení a závazek provádění BTK servisních kontrol a oprav v celém záručním období.

Účastník zadávacího řízení do níže uvedené tabulky uvede, zdali jeho nabízené zařízení splňují daný parametr („ANO“ či „NE“). V případě, že lze daný parametr charakterizovat konkrétní hodnotou, je dodavatel povinen tuto hodnotu doplnit.

Veškeré parametry uvedené v technické specifikaci jsou stanoveny jako minimální přípustné. Pro účely hodnocení a posouzení nabídky musí účastník splnit veškeré zadavatelem požadované technické parametry.

Technické parametry, označené jako minimální (resp. maximální) musí být dodrženy bez možnosti uplatnění tolerance. Ostatní odchylky a požadavky na přesnost musí splňovat platnou legislativu, technické normy apod. Pokud účastník zadávacího řízení (dále jen „účastník“) nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) hodnoty bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

Zadavatel v souvislosti s předchozím odstavcem upozorňuje, že u číselně stanovených požadavků technické specifikace umožňuje u číselných požadavků, u kterých není uvedena maximální či minimální požadovaná hodnota, toleranci +/- 10 % vymezení vlastností nabízeného přístroje.

Účastník uvede:

- svůj obchodní název;

- značku a typ přístroje;

- zda nabízený přístroj splňuje požadovaný parametr uvedením ANO/NE (sloupec B);

- konkrétní nabízený parametr u položek s rozměrovou tolerancí (sloupec C).

| Název dodavatele: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TRANSPORTNÍ LŮŽKA |  | Značka a typ: |  |  |
|  | A |  |  | B | C |
| P.č. | Požadované minimální technické parametry a vlastnosti |  |  | Splňuje (ANO/NE) | Účastníkem nabízená hodnota příp. popis |
| 1.1. | sloupová konstrukce lůžka |  |  |  |  |
| 1.2. | hydraulický zdvih lůžka minimálně v rozsahu 55-85 cm, ovládací pedály na obou stranách lůžka |  |  |  |  |
| 1.3. | čtyřdílná ložná plocha minimálně 200x75 cm, minimálně zádový a stehenní díl polohovatelný s posilováním pomocí plynových pružin |  |  |  |  |
| 1.4. | zádový a stehenní díl s automatickým odsunem (autoregresí) při polohování pro eliminaci tlaku působícího na pacienta (prevenci dekubitů) |  |  |  |  |
| 1.5. | hydraulický náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy min. 12° |  |  |  |  |
| 1.6. | integrované sklopné postranice nepřesahující vnější obrys lůžka, bezpečné plynulé sklápění postranic s tlumičem či plynovou pružinou, automatická blokace spuštění při zatížení pacientem zevnitř |  |  |  |  |
| 1.7. | kolečka s centrálním ovládáním brzd ze všech 4 stran, průměr minimálně 200 mm |  |  |  |  |
| 1.8. | páté centrální kolečko ovládané centrálními pákami brzd pro transport a manipulaci, odpružené - musí zajišťovat adhezi k podlaze a jeho zdvih odpružení musí umožnit překonat dle norem nerovnost o výšce min. 40mm |  |  |  |  |
| 1.9. | motorizovaný pojezd lůžka (systém Intelli-drive, I-drive power, Zoom-drive, apod.) - minimálně jízda vpřed, jízda vzad, automatická brzda |  |  |  |  |
| 1.10. | držák na umístění tlakové lahve O2 |  |  |  |  |
| 1.11. | držáky a lišty na příslušenství |  |  |  |  |
| 1.12. | ochranná nárazová kolečka v rozích |  |  |  |  |
| 1.13. | nosnost minimálně 320 kg |  |  |  |  |
| 1.14. | 2x integrovaný (tj. neodnímatelný) výsuvný či sklopný infuzní stojan u hlavy pacienta |  |  |  |  |
| 1.15. | integrovaná výsuvná či sklopná madla v čele lůžka |  |  |  |  |
| 1.16. | koš/box na drobný materiál |  |  |  |  |
| 1.17. | matrace pro delší pobyt pacienta na lůžku, kombinovaná ze studené PUR a viskoelastické pěny s voděodolným paropropustným antistatickým potahem, výška minimálně 13 cm |  |  |  |  |

Pozn.: Pokud tato Technická specifikace nebo jiná část Zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh obsahuje požadavky a odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků, nebo patentů na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel výslovně uvádí, že umožňuje použití i jiných, kvalitativně a technicky rovnocenných či lepších řešení, které budou splňovat požadavky na předmět plnění veřejné zakázky.

Vyplněním této přílohy stvrzuji, že nabízené plnění obsahuje výše uvedené hodnoty a má výše uvedené parametry a charakteristiky.

Datum: ……..

Jméno, příjmení osoby oprávněné za účastníka jednat: ….